- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Název veřejné zakázky:

- Přístroje k hysteroskopii pro Gynekologické oddělení Svitavské nemocnice

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

##### Položka VZ:

##### Resektoskop – 1 ks

## Technické požadavky

### Resektoskop pro resekci v solném roztoku

### Průchod elektrického proudu mezi aktivní elektrodou a zbylou částí resektoskopu

### Snadné skládání a rozkládání resektoskopu pomocí rychloupínání, bez nutnosti šroubování

### Možnost připojení bip. resekčních kliček 3 různých velikostí (malá, střední, velká)

### Možnost připojení bip. vaporizační elektrody ve tvaru hříbku nebo oválu pro vaporizaci endometria

### Možnost připojení bip. páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt

### Možnost připojení bip. jehlové incizní elektrody

### Možnost připojení bip. kuličkové koagulační elektrody

### Teleskop a kabel resterilizovatelný v parním sterilizátoru

### Vnější rotační plášt s kontinuálním proplachem, vnitřní plášť vč. zavaděče

### Možnost aretace elektrody

### Sterilizační kontejner pro resektoskop a příslušenství

### Kompatibilita se současně používaným generátorem pro resekci v solném roztoku (ESG-400) Olympus

Hysteroskopická pumpa – 1 ks

  - Samostatná hysteroskopická pumpa s jednoduchým ovládáním přes dotykový displej

  - Ovládací menu a veškerá hlášení v českém jazyce

  - Automatické rozpoznání použitého nástroje

  - Nastavitelné hodnoty:

    - průtok: cca. 0,03-0,5 l/min, tlak cca. 35 - 150 mm Hg

- Měřitelný rozsah:

•	průtok: cca. 0-0,5 l/min, tlak cca. 0 - 750 mm Hg

- Obsahem dodávky 1 ks resterilizovatelného hadicového setu

### Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.