- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Název veřejné zakázky:

- Dodávka velkokapacitní centrifugy

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

##### Položka VZ: Velkokapacitní centrifuga – 1 ks

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Velkokapacitní centrifuga |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| - Velkoobjemová chlazená centrifuga | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Kapacita min. 12 setů 3-5 vaků a 12 setů 3 -4 vaky s filtrem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min. rychlost 4200 ot. / min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min. 6000 x g | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Identifikace typu vloženého rotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Výkonná pohonná jednotka, bezúdržbový indukční motor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Automatické otevírání a uzavírání víka centrifugy spolu s krytem rotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Detektor pro automatické vyrovnání nerovnováhy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Teplota nastavitelná v minimálním rozsahu -0 °C až +40 °C, krok po 1 °C, teplotní kompenzace podle typu materiálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Funkce předchlazení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min. 10 akceleračních a min. 10 deceleračních stupňů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Jednoduché ovládání barevným dotykovým LCD displejem, ovládání i v rukavicích, displej zobrazuje aktuální i naprogramované hodnoty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost výběru centrifugačních programů, autotest program, ochrana programů heslem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Český software pro záznam průběhu parametrů centrifugace, identifikace vaků, identifikace obsluhy, splňující požadavky SVP | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Přenos dat kompatibilní s GMP/GLP | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - USB pro přenos protokolů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Nastavení otáček/g, akcelerace, decelerace, času centrifugace a teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Elektronický provozní deník splňující požadavky GMP/GLP | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Počítání času od startu, dosažení otáček | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Hlučnost max. 70 dB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Napojení do počítačového systému transfúzního oddělení k evidenci průběhu parametrů centrifugace, identifikace vaků, obsluhy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Skener čárových kódů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Čtečka s držákem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Stojanové provedení, kolečka pro manipulaci, s možností aretace a vyvážení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Šířka max. 90 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Napájení 3 x 400 V / 50 Hz, příkon max. 6 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.