- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Název veřejné zakázky:

Dodávka endoskopů

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

| ##### Položka veřejné zakázky | ##### Videoduodenoskop |  |
| --- | --- | --- |
| ## Technické požadavky |  |  |
| ## Závazné charakteristiky a požadavky | ## Splnění požadavku ANO/NE | ## Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Videoduodenoskop umožňující provádění terapeutických výkonů, jako jsou drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů apod. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém pro fixaci vodícího drátu instrumentária „V“ drážkou v můstku pro přesné zavádění terapeutických nástrojů po vodícím drátě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tato drážka musí umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035“ ve středu drážky a vodícího drátu 0,025“ ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku, a to vždy v úhlu 90° k ose – endoskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úzkopásmové zobrazení – osvětlení objektu přes optické filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré části světelného spektra | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevný CCD čip | doplní dodavatel | (doplní dodavatel) |
| Optický systém: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Zorné pole min.100 ° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Směr pohledu šikmý s úhlem min. 15 ° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Hloubka pole min. 5-60 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min. rozlišovací vzdálenost 10 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ###### Zaváděci tubus: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Zevní průměr tubus max. 11,3 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Průměr distálního konce max. 13,5 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Pracovní délka min. 1240 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Celková délka max. 1560 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní kanál: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Vnitřní průměr 4,2 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ###### Ohybová část: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Rozsah angulace: nahoru min. 120 °, dolů min. 90 °, doprava min. 110 °, doleva min. 90 ° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochrana a oplachový adaptér distálního konce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ## Kompatibilita endoskopu se stávající endoskopickou věží Olympus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Položka veřejné zakázky | ##### Kolonoskop |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Technické požadavky |  |  |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Umožňující provedení diagnostiky a terapie v dolní části GIT | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úzkopásmové zobrazení-osvětlení objektu přes optické filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré části světelného spektra | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zobrazovací systém-barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ###### Optický systém: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - zorné pole – minimálně 140° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - směr pohledu – přímý pohled | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - hloubka ostrosti – minimálně 2-100 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zaváděcí tubus: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - zevní průměr distálního konce – maximálně 12,8 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - zevní průměr tubusu – maximálně 12,8 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - pracovní délka – minimálně 1330 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - celková délka – maximálně 2005 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní kanál – vnitřní průměr – minimálně 3,7 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ohybová část – minimální rozsah angulace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nahoru 180° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - dolů 180° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - doprava 160° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - doleva 160° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilita endoskopu se stávající endoskopickou věží Olympus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Položka veřejné zakázky | ##### Flexibilní cystonefroskop |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Technické požadavky |  |  |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Použití pro diagnostiku dolních močových cest, biopsie a základní terapeutické výkony | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr zaváděcího tubusu v celé délce max. 16,5 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr distálního konce zaváděcího tubusu max. 11,7 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pohyb distálního konce nahoru / dolu: min. 210° /min. 120° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přímý směr pohledu 0° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zúžený design distálního konce pro snadnější a bezpečnější zavádění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hloubka ostrosti v rozmezí min. 3 - 50 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Širokoúhlé zorné pole min. 120° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr pracovního kanálu 7,2 Fr. (pro 6 Fr. nástroje) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost připojení světlovodných kabelů různých výrobců nebo přenosný LED zdroj světla na tužkové baterie pro případ přenosu endoskopu v rámci nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sterilizovatelný plasmě a ethylenoxidu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka pro 1 ks včetně: sady čisticích kartáčků, adaptér na pracovní kanál, sady těsnění, sterilizační krytky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilita endoskopu se stávající endoskopickou věží Olympus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Položka veřejné zakázky | ##### Flexibilní ureterorenoskop |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Technické požadavky |  |  |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Pohyb distálního konce nahoru / dolu min. 275° / min. 275° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přímý směr pohledu 0° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr zaváděcího tubusu max. 7,95 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zúžený design distálního konce pro snadnější a bezpečnější zavádění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr distálního konce zaváděcího tubusu max. 4,9 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aretační funkce pro fixaci zahnutí distálního konce tubusu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hloubka ostrosti v rozmezí min. 2 - 50 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zorné pole 90° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr pracovního kanálu max. 3,6 Fr. (1,2 mm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní délka min. 670 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka pro 1 ks včetně: sady čisticích kartáčků, adaptér na pracovní kanál, sady těsnění, sterilizační krytky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilita endoskopu se stávající endoskopickou věží Olympus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

### Další podmínky a požadavky pro všechny přístroje

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.