- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Název veřejné zakázky:

- Plynový chromatograf pro OKBD Pardubické nemocnice

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

##### Položka VZ: Plynový chromatograf – 1 ks

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Plynový chromatograf |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Plynový chromatograf s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID) a headspace autosamplerem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plynový chromatograf | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| GC systém osazený jedním Spli/splitless inletem a dvěma plamenově ionizačními detektory pro analýzu etanolu a dalších těkavých látek v biologickém materiálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pec plynového chromatografu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pec plynového chromatografu s nastavením teploty až na 450 °C, min. 20 teplotních ramp | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost rychlého ohřevu kolonového prostoru v celém rozsahu pracovních teplot, a to alespoň 65 °C/min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost rychlého chlazení kolonového prostoru dosahující max. 3,5 min., z 450 °C na 50 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektronická regulace tlaku provozních plynů v rozsahu 0,000-99,999 psi, v přírůstcích po 0,001 psi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Inlet plynového chromatografu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Split/Splitless Inlet s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Snadná a rychlá výměna linerů v Inletu bez nutnosti použití nářadí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení teploty v Inletu alespoň na 400 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Detektor plynového chromatografu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 x univerzální plamenově ionizační detektor (FID) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Široký lineární rozsah detekce, a to nejméně 107 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení teploty v detektoru alespoň na 450°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dávkování vzorků – Headspace autosampler | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém pro automatické dávkování vzorků prostřednictvím techniky headspace využívající ventil a smyčku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Opakovatelnost nástřiku lepší než 1 % RSD | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita autosampleru alespoň 60 pozic pro vialky o objemu 10/20/22 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita inkubační pece alespoň 6 pozic | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Prioritní pozice v autosampleru pro přednostní analýzu vzorků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| PC a ovládání plynového chromatografu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| PC s LED/LCD monitorem, klávesnice, myš a laserová tiskárna | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Softwarem pro ovládání plynového chromatografu a autosampleru a pro vyhodnocování výsledků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Operační systém Windows 10 Professional, antivirová ochrana | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání jak plynového chromatografu, tak i headspace autosampleru nejen prostřednictvím dodaného softwaru, ale také pomocí plnohodnotné hardwarové klávesnice integrované na obou zařízeních | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce integrována v dodaném softwaru pro automatické zachování stále stejných retenčních časů, a to například po zkrácení kolony. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost instalace chromatografického softwaru pro vyhodnocování výsledků na libovolný počet PC, zdarma bez nutnosti další licence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost vytváření vlastních knihoven retenčních časů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost rozšíření o komerčně dostupné knihovny retenčních časů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vývoj metody: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vytvoření metody pro analýzu etanolu v krvi (a dalších biologických materiálech) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dvě chromatografické kolony s odlišnou stacionární fází, pro analýzu etanolu v krvi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.

- Provedení testovacích procedur.

- Spotřební materiál po dobu záruky.