- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Název veřejné zakázky:

- Bronchoskopický systém pro CHIR JIP Pardubické nemocnice

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

##### Položka VZ: Bronchoskopický systém

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Bronchoskopický systém |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| MONITOR | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompaktní, přenosný systém s možností provozu na akumulátor bez připojení do sítě min. 2 hodiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jednoduché intuitivní ovládání pomocí tlačítek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost připojení videolaryngoskopických lžic, flexibilních intubačních videoendoskopů a kamerové hlavy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost současného připojení videolaryngoskopické lžíce a kamerové hlavy, popřípadě flexibilního videoendoskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Video výstup: HDMI konektor pro možnost připojení dalšího monitoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 7“ TFT monitor s rozlišením min. 1280 x 800p | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ukládání obrázků a videa na SD kartu nebo USB disk | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost přehrání obrázků a videa přímo na monitoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nabíjecí akumulátory, Li-Ion baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Adaptér do elektrické sítě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce White-balance | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzájemná kompatibilita nabízeného přístrojového vybavení (monitor-endoskop) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| FLEXIBILNÍ VIDEOENDOSKOP | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Flexibilní intubační broncho-videoendoskop | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CMOS nebo CCD technologie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odsávací kanál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimální rozsah ohybu: - Nahoru: 140° - Dolů: 140° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Směr pohledu 0° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úhel pohledu min.100° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní délka min. 65 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Celková délka min. 93 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnitřní průměr pracovního kanálu 2,1 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnější průměr distálního hrotu 5,5 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství: |  |  |
| Tester těsnosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák kanyly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Čistící kartáček | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Irigační nástavec | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odsávací ventily | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zátky pro pracovní kanál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochranná zátka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.