- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Dodávka operačního mikroskopu pro oční oddělení Pardubické nemocnice

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

##### Položka VZ: Oftalmologický operační mikroskop

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Oftalmologický operační mikroskop |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Oftalmologický operační mikroskop pro operace na předním segmentu oka, stropní závěs |  |  |
| Apochromatická optika v celém optickém systému mikroskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Motorizovaný zoom 1:6, Integrovaný motorizovaný X-Y posun, objektiv 200 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Motorizovaný fokus, funkce rychlý fokus, rozsah fokusu (zaostření ) 70 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Naklápěcí binokulár hlavního operatéra 180° se šroubovatelnými okuláry pro ametropickou korekci očí operatéra, 10x zvětšení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaný nezávislý 180°, stereoasistentský mikroskop s nezávislým zaostřením a zvětšením, okuláry pro ametropickou korekci očí asistenta, 10x zvětšení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Xenonový zdroj světla pro hlavní i záložní osvětlení, výkon světelného zdroje min. 170W, filtr pro simulaci halogenového osvětlení, žlutý filtr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaný keratoskop v hlavě mikroskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrované štěrbinové osvětlení v hlavě mikroskopu 0,2mm, 2mm, 3mm, 4mm, výška slitu 12mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Programovatelný nožní ovladač (intenzita osvětlení, X–Y posun, zoom, fokus, min. 12 funkcí) bezdrátový | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Programovatelné rukojeti operatéra (intenzita osvětlení, X–Y posun, zoom, fokus) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaná clona pro nastavení hloubky ostrosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektromagnetické brzdy na všech osách mikroskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 CCD HD videokamera plně integrovaná v hlavě mikroskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrované full HD nahrávací zařízení v těle mikroskopu přes USB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání HD videa ze stěnového pultíku, i z rukojetí operatéra | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost uchování, nastavování videí, fotografií, jejich konfigurace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stereokoaxiální osvětlení pro dosažení stabilního červeného reflexu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Filtry pro ochranu sítnice před UV a modrým světlem dle ISO standardu, žlutý filtr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stropní závěs, s elektromagnetickými brzdami a s možností definování nastavení systému pro více než 10 operatérů, 25 profilů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání nastavení mikroskopu z ovládacího pultíku zabudovaného do stěny operačního sálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Externí min. 21“ HD monitor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aretace nejnižší polohy mikroskopu (ochrana pacienta) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 6 sad sterilizovatelných krytek rukojetí a ovládacích prvků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Asistenční navigační systém pro kataraktovou chirurgii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| DICOM připojení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Specifikace navigačního asistenčního systému pro operaci katarakty |  |  |
| Integrovaný systém do operačního mikroskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání navigačního systému na dotykové obrazovce umístěné na externím ramenu vycházejícím z operačního mikroskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost sledování průběhu operace a asistenčních funkcí na integrovaném monitoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Projekce asistenčních funkcí do okuláru operatéra | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost HD nahrávání průběhu operace společně s vizualizací asistenčních funkcí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost DICOM exportu nahraných souborů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost importu referenčního snímku z optického biometru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Asistenční funkce: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Nastavení a on-line sledování referenční osy operovaného oka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Klasickým způsobem značkováním na skléru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Registrací referenčního snímku s operovaným okem on-line | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Nastavení a on-line sledování umístění a velikosti incize a LRI | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Nastavení a on-line sledování umístění a velikosti kapsulorhexe | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Nastavení a on-line sledování osy astigmatizmu pro precizní zajištění pozice torické IOL | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Ve spojení s integrovaným keratoskopem on-line sledování aktuálního zakřivení rohovky (např. při transplantaci rohovky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost vytvoření více operačních profilů pro jednotlivé operatéry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

### Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění školení (instruktáže).

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.