- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Název veřejné zakázky:

- Dodávka RTG přístroje s C-ramenem

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku přístrojového vybavení.

##### Položka VZ: RTG přístroj s C-ramenem – 1 ks

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | RTG přístroj s C-ramenem |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Technická specifikace: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mobilní C-rameno s vysokofrekvenčním generátorem, rentgenkou se stacionární anodou a synchronním ovládáním na monitorovém vozíku i na těle C ramene | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| C rameno: |  |  |
| plně vyvážené v každé poloze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| motorický vertikální pohyb min. 42 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| horizontální pohyb min. 22 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| orbitální pohyb min. -90/+45° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rotace min. +/-225° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| wig-wag min +/-10 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vzdálenost ohnisko-zesilovač min. 95 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vnitřní hloubka C-ramene min. 68 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rentgenka: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stacionární anoda | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ohnisko 0,6 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tepelná kapacita anody min. 48 000 HU | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| aktivní kapalinové chlazení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 5 mil HU | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Generátor: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysokofrekvenční 40kHz, řízený mikroprocesorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nominální výkon min. 2,0 kW (100kV) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| maximální výkon 2,0 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| napětí 40-110 kV, 0.2-20 mA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| fluroskopie a pulsní fluoroskopie – s počtem pulsů za sekundu v rozsahu: 1-25/s (min. v 6 krocích) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| orgánová automatika | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| funkce 1/2 dávky automaticky po spuštění přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Orgánové programy: |  |  |
| končetiny a děti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hlava, páteř, pánev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hrudník | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| metal-eliminace kovů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SOFT-pro zobrazení měkkých tkání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zesilovač: |  |  |
| typ cesium iodid | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velikost zesilovače 23 cm s možností ZOOM (23-15-10 cm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obrazový řetězec HD CCD kamera 1024 x 1024 pixels | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| laserový zaměřovač na straně zesilovače | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kolimace: |  |  |
| clony polopropustné, virtuální nastavení bez rtg záření, rotace +/-90st | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| štěrbinová clona-irisová clona - 50-230 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Monitor ovládací: |  |  |
| otočný pro lepší manipulaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| TFT monitor dotykový min.10,4" | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozlišení 1024 x 768 pixel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| úhlopříčka 26,6 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kontrast ratio 300:1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Monitory zobrazovací: |  |  |
| dva ploché monitory TFT, možnost horizontálního/vertikálního natáčení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velikost obrazovky min. 2x19“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| svítivost 1000 cd/m2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kontrast ratio 800:1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náhledový úhel min.178°, náklon min. 10° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| antireflexní, antistatické | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické nastavení jasu podle vnějšího prostředí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| DAP metr: |  |  |
| integrovaný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| detekce kontroly dávky, automatická korekce dávky u kovových implantátů, automatická detekce pohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní stanice: |  |  |
| plnohodnotná pracovní stanice na monitorovém vozíku propojitelná s PACS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| DICOM Interface | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| digitální zpracování obrazu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| video smyčka 1 až 8 snímků/sec | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| digitální paměť min. 10 000 obrazů v rozlišení 1024x1024 pixels/32bit | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Digitální zpracování obrazu: |  |  |
| Last Image Hold | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zoom, rotace, inverze, redukce šumu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| digitální rotace obrazu-nezávislost polohy objektu vůči zesilovači | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Databáze: |  |  |
| popis pacienta, katalog s možností mozaiky až 16 snímků, vyhledávání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost zadání pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Archivace: |  |  |
| mozaika - 16 obrazů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| USB port | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| DICOM 3.0 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| připojení do PACS nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nožní spínač: |  |  |
| dvojitý nožní spínač-skiaskopie/uložení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost sterilního zakrytí-TV zesilovač, C-rameno a generátor. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).

- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.

- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.

- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.

- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.

- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.

- Zajištění všech zkoušek pro uvedení do provozu.