- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Přístroj ventilační pro ARO

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

##### Položka VZ: Přístroj ventilační pro ARO – 1 ks

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Přístroj ventilační |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Přístroj pro dlouhodobou umělou plicní ventilaci dospělých dětí a novorozenců |  |  |
| Ventilační parametry: |  |  |
| Široká nabídka ventilačních režimů: ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, VC-CMV, VC-SIMV, VC-AC, VC-MMV, PC-CMV, SIMV+ PC-SIMV, PC-AC, PC-APRV, PC-PSV, SPN-CPAP/PS, SPN-CPAP/VS, SPN-CPAP, PPS – objemová podpora, průtoková asistence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické přizpůsobování inspiračního průtoku v režimech objemově řízené ventilace (VC-AC) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Proměnná tlaková podpora | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompenzace odporu rourky plně nastavitelná dle aktuálně použité kanyly s možností aktivace/deaktivace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| NIV – Ventilace s maskou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatický klinický protokol v režimech SPN-CPAP/PS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Low Flow PV Loop | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Terapie O2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Apnea zálohová ventilace s automatickým návratem do původního režimu při návratu dechové aktivity | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení PEEP min. 0-50 cm H2O | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení inspiračního tlaku min. 1-90 cm H2O | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelný dechový objem min. 20-2000 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení FiO2: min. 21-100% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Omezení inspiračního tlaku min. 2-100 cm H2O | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ventilační frekvence min. 0,5-80/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Inspirační doba min. 0,1-10 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Inspirační průtok min. 2-100 l/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Citlivost triggeru min. 0,5-10 l/min, pressure trigger, stavitelný náběh tlaku a exspirační trigger min. 5-60 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Monitorování: |  |  |
| Dotyková ovládací obrazovka min. 17“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Monitorování tlaku - tlak plateau Pplat, pozitivní endexspirační přetlak PEEP, Hodnota inspiračního tlaku PIP, střední hodnota tlaku v dýchacích cestách, minimální tlak v dýchacích cestách, min. rozsah 60 -120 cmH2O | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Měření průtoku - měření minutového objemu (celkový minutový objem, mandatorní minutový objem, spontánní minutový objem, rozsah min. 0-99 L/min BTPS) a měření dechového objemu (dechový objem, rozsah min. 0-5500 mL BTPS) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Měření frekvence, měření O2 (inspirační strana), měření CO2 v hlavním toku (koncentrace CO2 na konci výdechu etCO2) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záznam grafických a numerických trendů min. 168 hod, záznam alarmových hlášení, změn nastavení ventilátoru a vlastního nastavení ventilátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Monitorace plicní mechaniky – alespoň poddajnost, rezistence, okluzní tlak, minutový objem úniku, rychlé mělké dýchání, negativní inspirační síla, expirační časová konstanta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Grafické interpretace plicní mechaniky formou vizualizací plic s kalibrací na aktuálního pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Akustické a optické alarmy chybových stavů – min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízkého a vysokého dechového objemu, nízké a vysoké frekvence, nízkého a vysokého inspiračního tlaku, apnea interval min. 15-60 s, koncentrace O2, koncové exspirační koncentrace CO2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Obecné požadavky na přístroj: |  |  |
| Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz min. 60 min), napájení 230 V / 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vestavěná nebulizace pro podávání léků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Standby funkce, funkce uzamčení obrazovky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatický režim přípravy pro bronchotoaletu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dávkovací systém pro spontánní adaptivní systém CPAP s vysokým počátečním průtokem dýchání a Psupp | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost komunikace s PC (USB, RS 232, RJ 45) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka včetně pojízdného stojanu, rameno pacientského okruhu a základního příslušenství pro okamžité použití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| ## Další podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). |  |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. |  |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. |  |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. |  |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. |  |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. |  |