- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

- Endoskopy pro urologické oddělení

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše dodavatel v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

##### Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

| Položky veřejné zakázky | Počet kusů |
| --- | --- |
| Flexibilní video-ureterorenoskop | 1 |
| Flexibilní ureterorenoskop | 1 |

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Flexibilní video-ureterorenoskop |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| CCD čip v distálním konci video-endoskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Endoskop s integrovanou funkcí úzko-pásmového zobrazení NBI | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zaváděcí tubus s různou tuhostí pro lepší manipulaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimální pohyb aktivní části distálního konce nahoru 275° a dolu 275° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přímý směr pohledu 0° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr zaváděcího tubusu 8,5 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hloubka ostrosti v min. rozmezí 1,5 - 50 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zorné pole min. 80° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr pracovního kanálu 3,6 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní délka min. 670 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Endoskop s možností rotace obrazu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aretační funkce pro fixaci zahnutí distálního konce tubusu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilita se stávajícími video-systémy Olympus na urologických operačních sálech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka vč. sady čisticích kartáčků, adaptéru, sterilizační krytky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Položka veřejné zakázky | Flexibilní ureterorenoskop |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Minimální pohyb aktivní části distálního konce nahoru 275° a dolu 275° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přímý směr pohledu 0° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr zaváděcího tubusu 7,95 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zaváděcí tubus s různou tuhostí pro lepší manipulaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vestavěný moiré filtr pro potlačení moiré efektu na stávající HDTV kameře | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vylepšený zúžený design distálního konce pro snadnější a bezpečnější zavádění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr distálního konce zaváděcího tubusu 4,9 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aretační funkce pro fixaci zahnutí distálního konce tubusu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hloubka ostrosti v minimálním rozmezí 2 - 50 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zorné pole min. 90° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr pracovního kanálu 3,6 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní délka min. 670 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilita se stávajícími video-systémy Olympus na urologických operačních sálech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dodávka vč. sady čisticích kartáčků, adaptéru, sterilizační krytky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| ## Další podmínky a požadavky pro všechny přístroje | ## Splněno ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). |  |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. |  |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. |  |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. |  |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. |  |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. |  |

Dodavatel prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené   zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………………… dne ……………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..……………………..

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče)

Údaje o případném zmocnění:……………………………………………………………………………………………………….……………