- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

- Dodávka elektrokonvulzivního přístroje

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše dodavatel v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

##### Položka VZ: Elektrokonvulzivní přístroj

## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Elektrokonvulzivní přístroj |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Možnost na sobě nezávislého samostatného nastavení frekvence, šíře impulsu, doby trvání impulsu a proudu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - šířka impulsu – 0,3; 0,5; 1 ms (0,3 až 1 ms, minimálně ve třech stupních) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - frekvence – 20 až 120 Hz (pro všechny šíře impulsů) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - trvání impulsu – 0,5 až 8 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - proud – 500 až 900 mA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - stimulační energie 0,3-202 J | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| LCD dotykový displej s Menu, všemi daty stimulace a monitorací statické impedance | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Monitorování statické impedance a výpočet dynamické impedance ze stimulačních parametrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 monitorovací kanály na displeji - EEG + EKG | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost ultrakrátké 0,3msec stimulace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 kanálový zapisovač | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Port pro analogový výstup a sériový port | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická kalibrace přístroje při zapnutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nezbytné bezpečnostní prvky: |  |  |
| - ochranný kryt šokovacího tlačítka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - zvukový signál před zahájením aplikací energie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - odlišný zvukový signál při aplikaci energie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nemožnost spuštění stimulace při nesprávné velikosti statické impedance kůže | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - během stimulace elektrokonvulzivní přístroj měří a kontroluje šířku impulzu, frekvenci, elektrický proud a napětí, trvání sledu impulzů a celkovou dávku aplikované energie. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Příslušenství: |  |  |
| - EEG kabel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - EKG kabel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - pacientský stimulační kabel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ploché stimulační elektrody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - konkávní stimulační elektrody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - pružný pás pro stimulační elektrody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - krabice EEG elektrod a EKG elektrod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - orální protektor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - elektrodový gel a pasta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| ## Další podmínky a požadavky | ## Splněno Ano/Ne |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). |  |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. |  |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. |  |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. |  |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. |  |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. |  |

Dodavatel prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené   zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………………… dne ……………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..……………………..

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče)

Údaje o případném zmocnění:……………………………………………………………………………………………………….……………