# Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

# Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky:

# Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení Pardubické nemocnice

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše dodavatel v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Položka VZ: Ultrazvukový přístroj

Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Ultrazvukový přístroj |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| přístroj nový, nepoužitý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| přístroj lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření s dobou startu po převozu po oddělení do 20 sekund | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| poloha monitoru je nastavitelná, současně je výškově a stranově stavitelná (min. v rozmezí +-90°) poloha obslužného pultu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| mobilní přístroj s váhou bez periferií do 90 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| printer a záznamová zařízení jsou ovládány z ovládacího panelu přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 12“ dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení, nikoliv přepínáním frekvencí (tzv. multifrekvenční technologie) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| maximální snímkovací frekvence vyšší jak 1800 snímků/sekundu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dynamický rozsah min. 280 dB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 1 – 20 MHz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 elektronické konektorové vstupy pro 2D/3D zobrazovací sondy, jeden port pro tužkovou /doppler./ sondu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sondové konektory typu pinless | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Full HD plochý monitor (rozlišení min. 1920x1080) s úhlopříčkou minimálně 21,5“ a maximální velikostí zobrazované výseče větší jak 20x30 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zobrazení (minimum): |  |  |
| B-mode na základních frekvencích | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| B-mode na harmonických frekvencích | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| PW – pulzní doppler s nastavitelnou velikostí vzorkovacího objemu v min. rozsahu 1-20 mm, rozsahem PRF min. 200 Hz – 33 KHz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CW – kontinuální doppler s maximální detekovatelnou rychlostí více jak 18 m/s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barevný a pulzní tkáňový doppler, snímkovací frekvence při použití TDI vyšší jak 250 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| funkce detekce velmi pomalých toků – technologie microflow imaging, superb micro-vascular imaging apod. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a s vysokou obrazovou rychlostí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| úhlové (compound) zobrazení na všech nekardiologických sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení má min. 3 stupně nastavení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| technologie „speckle reduction“ nastavitelná minimálně v pěti stupních | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| simultánní duální zobrazení - B – mode a B-mode + CFM v reálném čase | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| softwarové programové vybavení pro provádění všech typů včetně kardiologie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| úprava TGC pomocí mechanických prvků i pomocí dotykového displeje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost manuální úpravy LGC | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| přístroj obsahuje modul HW i SW s protokolem DICOM pro kategorie: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| DICOM Verification/Service, Print, Storage, Worklist | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| display port s FullHD rozlišením pro připojení externího monitoru nebo dataprojektoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| připojení a zasílání pacientských studií v PC formátech (obrázků, smyček, reportů v avi, jpg, pdf) do externí pracovní stanice pomocí LAN a WiFi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu, velikost zvětšení min. osminásobek původní velikosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu, v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky až 10 minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatická kontinuální optimalizace 2D, 3D, 4D zobrazení s dynamickým obnovováním | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| přístroj je současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace minimálně na disky DVD-R/RW, CD-R/RW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| přístroj umožňuje záznam na interní HDD s kapacitou alespoň 0,5 TB. Systém umožňuje archivaci snímků v PC i DICOM formátu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj je vybaven min. 4 porty USB pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna. Minimálně dva USB porty jsou umístěny na ovládacím panelu přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| B/W printer s digitálním vstupem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost rozšíření o TEE sondu a real-time 3D zobrazení pomocí této sondy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ultrazvukové sondy: |  |  |
| Všechny sondy jsou širokopásmové s pinless konektory: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sektorová sonda pro kardiologické a TCD vyšetření, frekvenční rozsah min. 2-4 MHz, 2D, PW, CW, High-PRF, TDI, harmonické zobrazení, maximální velikost výseče min. 90° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sektorová sonda pro kardiologické vyšetření pediatrických pacientů, frekvenční rozsah min. 3-8 MHz, 2D, PW, CW, High-PRF, TDI, harmonické zobrazení, maximální velikost výseče min. 90° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sektorová sonda pro kardiologické vyšetření novorozenců, frekvenční rozsah min. 4-12 MHz, 2D, PW, CW, High-PRF, TDI, harmonické zobrazení, maximální velikost výseče min. 90° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysokofrekvenční lineární sonda pro vyšetření MSK systému, vyšetření tzv. small parts, cévní vyšetření, frekvenční rozsah min. 4-20 MHz, monokrystalová technologie, více jak 1500 elementů, 2D, PW, druhá harmonická, energetický doppler, mód pro zobrazení velmi pomalých průtoků – technologie MFI, SMI apod. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| konvexní sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní, min. frekvenční rozsah 2-6 MHz, 2D, PW, harmonické zobrazení, barevný doppler, energetický doppler | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| matrixová jícnová sonda pro vyšetření pacientů s váhou nad 30 kg s frekvenčním rozsahem min. 2-7 MHz, 2D, PW, CW, High-PRF, TDI, harmonické zobrazení. V případě, že je přístroj kompatibilní s některou z TEE sond v majetku zadavatele v Pardubické nemocnici, není potřeba tuto sondu nabídnout. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | Splněno Ano/Ne |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). |  |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. |  |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. |  |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. |  |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. |  |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. |  |

Dodavatel prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené   zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………………… dne ……………………………

………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..……………………..

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče)

Údaje o případném zmocnění:……………………………………………………………………………………………………….……………