**Příloha č. 4 ZD - Technické podmínky pro část 2 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Defibrilátory**

#### Název druhé části veřejné zakázky

### Defibrilátory pro ARO, chirurgii a interní odd. Litomyšlské nemocnice

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Defibrilátor – 5 ks** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| bifazický synchronizovaný defibrilátor se stimulací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výstupní energie v rozmezí min. 2 - 270 J | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rychlá doba nabití na 270 J – do 10 s na bateriový provoz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rychlé obnovení křivky EKG po stimulaci 3 s, možnost okamžitého vyhodnocení zákroku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| funkce AED automatický externí výboj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost interních elektrod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barevná obrazovka min. 5“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 2 křivky - vstup pro min. 3 svodové EKG | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zapisovač EKG včetně tisku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| modul pro měření SpO2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| baterie min. 180 minut monitorování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hlasová podpora | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| váha max. 7 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pevné defibrilační elektrody, jednorázové nalepovací elektrody, příslušenství k požadovaným parametrům | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |