## List1
Příloha č. 2 - Předpokládaný rozsah stavebních úprav pro instalaci technologií z IROP
Tehnologie | Objekt | Podobjekt | Umístění , č. budovy, patro,č. místnosti | nové/ obměna | Stavební řízení - předpoklad | Popis stavebních úprav | Odhad investičních nákladů | Poznámka
OUN | SO 1 | [5 empty] | 4400000
MR |  | SO1.1 | Budova G, 1.PP, m.č. 01.09 | obměna | N | Stavební část: Montážní otvor ve fasádě. Elektroinstalace (el. rozvaděč na chodbě). Mediciální plyny: kyslík. Strojovna - elektroinstalace, chlazení, zdvojená podlaha. Nové vstupní dveře na chodbu - pro zlepšení klimatických podmínek v čekárně pacientů. Oprava stávajících posuvných dveří z čekárny do přípravny. | 950000 | Stávající technologie - CANON 1,5T. Předpoklad stávající faradayové klece s úpravami dle použité technologie dodavatele. Ovladovna, kabinky jsou bezezměny.
CT |  | SO1.2 | Budova A, 1.NP, m.č. 1.073-podlahová plocha 32,7m2 | obměna | N | Stavební část: rekonstrukce podlahy (nové vedení elektroinstalace v kanálech), nášlapná vrstva podlahy, základ pod CT + vrchní stěrka, rastrový podhled, stropní svítidla. VZT, chlazení. Elektroinstalace. | 650000 | Stávající technologie - CANON. Přívod el. bude stávající. Převlékací kabina beze změny. Neobsahuje technickou místnost. Rozvodná skříň el. bude součástí technologie
stacionární RTG 1 ks |  | SO1.3 | Budova D,1.PP, m.č. 01.14, m.č. 01.15 | obměna | A | Stavební a dispoziční úpravy (zvětšení místnosti vyšetřovny o stávající ovladovnu, změnšení stávajícího prostoru šaten o novou ovladovnu) obestavěný prostor cca 180 m3. Stavební část: Demontáže a bourací práce, nové zdivo, podlaha včetně instalačních kanálů, omítky, podhledy, povrchové úpravy, výplně otvorů, nosné konstrukce - pro technologii, zajištění stávající stropní kce, založení. Elektroinstalace silno a slaboproudá: Přívod, rozvaděče, světelné a zásuvkové rozvody, svítidla. ZTI: vodovod, kanalizace - připojení zařizovacích předmětů. ÚT: Úprava stávajících rozvodů, nová tělesa. VZT: Úprava potrubí včetně nových koncových prvků. CHL: Nový systém chlazení. | 2500000 | Stávající technologie - Fomei.
biochemická laboratorní linka OKBD |  | SO1.4 | Budova F, 3.NP, m.č. 211, m.č. 212 | instalace nové linky | N | Výměna PVC, úprava elektroinstalace silno a slaboproudu (světelné a zásuvkvé rozvody) | 300000 | Instalace nové technologie - laboratorní linky. V místnosti jsou přivedeny inž. sítě, tj elekro, voda, slaboproud, chlazení, doprava na staveniště - výtahem.
LIN | SO 2 | [5 empty] | 2340000
CT |  | SO2.1 | Budova R, 1. NP, m.č. 1.184 | obměna | N | Stavební část: rekonstrukce podlahy (nové vedení elektroinstalace v kanálech), nášlapná vrstva podlahy, základ pod CT + vrchní stěrka, rastrový podhled, stropní svítidla. VZT, chlazení. Elektroinstalace. | 650000 | Stávající technologie - TOSHIBA.
stacionární RTG 2 ks |  | SO2.2 | Budova R, 1. NP, m.č. 1.170, m.č. 1.175 | obměna | N | Stavební část: Nášlapná vrstva podlahy, rastrový podhled, stropní svítidla, vyústky VZT, úprava potrubí VZT. Konstrukční část: úprava nosné konstrukce zavěšení RTG. Elektroinstalace, Chlazení | 450000 | Kanály v podlaze pro el. zůstávají.
|  |  |  | obměna | N | Stavební část: Nášlapná vrstva podlahy, rastrový podhled, stropní svítidla, vyústky VZT, úprava potrubí VZT. Konstrukční část: úprava nosné konstrukce zavěšení RTG. Elektroinstalace, Chlazení | 450000 | Pozor jiná světlá výška místnosti. Kanály v podlaze pro el. zůstávají.
rehabilitační vana |  | SO2.3 | Budova M, 1.PP, m.č. 0.035 | obměna | N | Stavební část: Demontáž stávající vany, obklady, nášlapná vrstva podlahy podhledy. ZTI: rekonstrukce vodovodního potrubí TUV a CIR. Elektroinstalace. | 270000
prokládací sterilizátory 2 ks (CS) |  | SO2.4 | Budova M, CS - 1. PP, m.č. 0.102, m.č. 0.104 | obměna | N | Stavební část: Demontáž stávajících streilizátorů, úprava zděných příček, úprava nerezového krytu ze špinavé strany, úprava čistého kovového podhledu na obou stranách, vložení revizních kazet, obklady. Elektroinstalace. | 250000
prokládací myčka 1 ks (CS) |  | SO2.5 | Budova M, CS - 1. PP, m.č. 0.100, m.č. 0.097 | obměna | N | Stavební část: Demontáž stávající myčky, úprava zděných příček, úprava kovového podhledu na obou stranách, vložení revizních kazet , obklady. Elektroinstalace. | 220000
Operační světlo |  | SO2.6 | Budova M, COS - sál č. 1, 2. NP, m.č. 2.076 | obměna | N | Stavební část: Úprava stávajícího podhledu. | 50000 | Záložní zdroj stávající.
SYN | SO 3 | [5 empty] | 1350000
CT |  | SO3.1 | Budova I, 1. NP, m.č. 142 | obměna | N | Stavební část: rekonstrukce podlahy (nové vedení elektroinstalace v kanálech), nášlapná vrstva podlahy, základ pod CT + vrchní stěrka. Elektroinstalace. Oprava vstupních dveří. | 250000 | Stávající technologie - GE BrightSpeed. Přívod el. bude stávající. Rozvodná skříň el. bude součástí technologie
stacionární RTG 2 ks |  | SO3.2 | Budova I, 1. NP, m.č. 150, m.č. 155 | obměna | N | Stavební část: Stavební úpravy podlahy (nové vedení elektroinstalace v kanálech), nášlapná vrstva podlahy, rastrový podhled, stropní svítidla. Konstrukční část: úprava nosné konstrukce zavěšení RTG. Elektroinstalace, datové rozvody. | 450000 | Stávající technologie - TOSHIBA. Generátor napětí je součástí vyšetřovny.
|  |  |  | obměna | N | Stavební část: Stavební úpravy podlahy (nové vedení elektroinstalace v kanálech), nášlapná vrstva podlahy, rastrový podhled, stropní svítidla. Konstrukční část: úprava nosné konstrukce zavěšení RTG. Elektroinstalace, datové rozvody. | 450000 | Stávající technologie - TOSHIBA. Generátor napětí je součástí vyšetřovny.
mamograf |  | SO3.3 | Poliklinika, m.č. S1.05a | obměna | N | Stavební část: Nášlapná vrstva podlahy, stropní svítidla, vyústky VZT, úprava potrubí VZT. Elektroinstalace | 150000 | Stávající technologie - HOLOGIC Lorad Selenia .
sušící skříň na endoskopy |  | SO3.4 | Budova A-3.NP | nové | N | TZB: Přívod tlakového vzduchu | 50000
PKN | SO 4 | [5 empty] | 1580000
LEVR urologie |  | SO4.1 | Budova č. 3, urologie, 4. NP, m.č. 414 | nové | A | Stavební část, konstrukční část, zdravotní technika, ústřední vytápění, elektroinstalace – silnoproud, elektroinstalace – slaboproud, vzduchotechnika + chlazení | 1250000
mamograf |  | SO4.2 | Budova č. 14, RTG, 2. NP, m.č. 222 | obměna | N | úprava výustek VZT, úprava podhledu - výměna kazet, doplnění ochrany rohů | 80000
RTG stacionární 1 ks |  | SO4.3 | Budova č. 14, RTG, 1. NP, m.č. 142 na místo Fomei | obměna | N | nutný statický posudek, úpravy povrchů a nášlapných vrstev, úprava elektroinstalace, možná úprava kanálu vedení napájecích, ovládacích a sdělovacích vodičů (předpoklad stávající kanál v podlaze) | 250000 | Stávající technologie - Fomei. Kanál v podlaze a ve stěně stávající.
CHN | SO 5 | [5 empty] | 1300000
stacionární RTG 1 ks |  | SO5.1 | Budova B, 2. NP, m.č. 2119 | obměna | N | nutný nový statický posudek (ke stávajícímu zařízení je k dispozici statické posouzení), který určí rozsah stavebních úprav, úpravy povrchů a nášlapných vrstev, nutná změna elektroinstalace, nový rozvaděč (vystrojení) na chodbě, úprava kanálu vedení napájecích, ovládacích a sdělovacích vodičů (předpoklad kanál v podlaze) | 350000 | Stávající zařízení Shimadzu Radspeed KM v.č. 0462R75010(UD)
sušící skříň endoskopů 1ks |  | SO5.2 | Budova B1, 2. NP, Interna - gastroenterologická ambulance, m.č. 2025 | nové | N | úprava rozvodu vody, napojení na odpad, dopojení elektro, úprava stávající pracovní linky (zkrácení), dopojení na stlačený vzduch (řešen s pořízením myčky podložních mís) | 50000 | bude osazeno a kompletováno společně s 1 ks myčky endoskopů, související pořizovací náklad dotažení stlačeného vzduchu z monobloku OB (PC 120.000,- Kč)
Operační světlo 3ks |  | SO5.3 | Budova OA, COS, laparoskopický 3. NP, gynekologický 2. NP, urologický 2. NP | obměna | N | demontáž a zpětná montáž části laminárního podhledu, úprava na kabeláži (ovládání světel) | 150000 | upravit tubus závěsných ramen svítidel (zkrácený díl mezi podhledem a rozbočením ramen), nízký podhled
CT |  | SO5.4 | Budova B, 2.NP, m.č. 2058 (vyšetřovna), m.č. 2059 (ovladovna), m.č. 2060 (popisovna), m.č. 2057 (přípravna) | obměna | A | nutný nový statický posudek, úpravy povrchů a nášlapných vrstev podlahy, nové vedení napájecích, ovládacích a sdělovacích vodičů (předpoklad stávající kanál v podlaze), úpravy napájení z elektrorozvodny R4 (1.PP, A026), výměna 2 ks klimatizačních jednotek (vnitřní, venkovní), nová UPS (předchozí zrušena) | 750000 | Stávající technologie - PHILIPS. Stávající podlaha zesílena pomocnou OK kcí. Pro MTŽ a DMTŽ předpoklad vybourání manipulačního otvoru v obvodové stěně (okenní rám, parapet). Manipulace autojeřáb a pomocná plošina.
Celkem | [6 empty] | 10970000
DPH 21% | [6 empty] | 2303700
Celkem vč. DPH | [6 empty] | 13273700