**Příloha č. 5 zadávací dokumentace**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Šokový zmrazovač plazmy – 2 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Deskový šokový zmrazovač plazmy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj komunikuje v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita zařízení min. 12 vaků plazmy o objemu 1000 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita zařízení min. 24 standardních vaků plazmy (objem 500 ml) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rychlost zmrazení na -30°C v jádře plazmy maximálně do 30 min u standardních vaků o objemu 500 ml, plnění 350 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rychlost zmrazení na -30°C v jádře plazmy maximálně do 60 min u vaků o objemu 1000 ml, plnění 750 ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Připravenost k provozu do 15 min, okamžitá připravenost mezi jednotlivými dávkami bez nutnosti odmrazování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nerezové provedení, snadná údržba | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj na kolečkách pro pojezd | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Chlazení vzduchem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlučnost zařízení nepřesahující 70 dB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nový monitorovací SW pro dodávku v OÚN (SW je součástí dodávky přístroje) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Připojení ke stávajícímu instalovanému SW (CoolSpy) pro dodávku v PKN | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Připojení do IS Amadeus (Steiner s.r.o) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství:** |  |  |
| Externí teplotní sonda pro kontrolu teploty přímo ve vaku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Speciální vaky s portem pro teplotní sondu (určené k validaci procesu pro objemy do 500 ml a do 1000 ml), sada 10 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Čtečka čarového kódu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |