Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | 2 ks RTG přístroj stacionární |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Digitální RTG skiagrafický přístroj s přímou digitalizaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pro všechen dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stropní závěs: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| motorizované pohyby s elektromagnetickými brzdami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah vertikálního pohybu zářiče min. 160 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| antikolizní systém pro všechny osy pohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rotace kolem vertikální osy o min. 300° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rotace kolem horizontální osy min. +-120 ° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 10“ dotykový display na zobrazení expozičních parametrů, identifikačních údajů pacienta, úhlu náklonu, SID a náhledu snímku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost volby anatomického programu a změny expozičních parametrů od vyšetřovacího stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrovaný DAP | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické nastavení detektoru a RTG zářiče do potřebné pozice pro předdefinované typy vyšetření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| RTG generátor a RTG zářič: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem min. 80 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah napětí min. 40 - 150 kV, nastavení po 1kV | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah proudu min. 10 - 800 mA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah expozičních časů min. – 1ms – 6s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| RTG zářič se 2 ohnisky - 0,6 a 1,2 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rotační anoda s min. 9000 ot/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tepelná kapacita celého zářiče min 1200 kHU | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tepelná kapacita anody min. 400 kHU | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| měření a zobrazení celkové plošné dávky na pacienta dle platné legislativy a doporučení SÚJB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nastavení filtru s automatickou výměnou dle zvoleného protokolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatický kolimátor se světelným a laserovým zaměřovačem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ovládaní pohybu jedním tlačítkem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické rozsvícení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické nastavení světelného pole | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| AEC a orgánová automatika | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Detektory: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 digitální přenositelné detektory | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jeden detektor ve stole, jeden detektor ve vertigrafu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velikost zobrazovacího pole min. 41 x 42 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. rozlišení 2836 x 2832 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velikost obrazového bodu max. 150 µm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické přepnutí na bezdrátovou komunikaci při vyjmutí z Bucky clony vertigrafu nebo stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost použití s jiným RTG zářičem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
|  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odolnost vůči tekutinám | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vertigraf: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| motorizovaný vertikální posun detektoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| elektromagnetické brzdy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| držáky pro pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protirozptylová mřížka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ruční ovládání pohybu na těle vertigrafu, pro snadné nastavení pozice z vyšetřovny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| expoziční automatika AEC | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| naklápění detektoru min. v rozmezí od – 15º do 90º | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy max. 40 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| největší vzdálenost středu detektoru od podlahy min. 170 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatická pozice se stropním závěsem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stěna s madlem a metrem se zobrazením na snímku pro možnost provádění snímků celé dolní končetiny a celé páteře | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyšetřovací stůl, výškově nastavitelný s plovoucí deskou: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| systém s motorizovaným pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah pohybu min. 58 – 85 cm od podlahy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosnost stolu min. 300 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plovoucí deska o velikosti min. 220x80 cm s minimální absorpcí záření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatická pozice se stropním závěsem v horizontálním a vertikálním směru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nožní ovládaní stolu (možnost také ručního ovládání výhodou) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protirozptylová mřížka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| držák detektoru s připevněním ke stolu pro snímky horizontálním paprskem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Akviziční konzole: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ovládací konsole zařízení s ovládáním všech funkcí obrazového systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 x LCD monitor min 19“, rozlišení min. 1920 x 1080 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| volba typu vyšetření z ovládací konsole systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| operační paměť RAM min. 6GB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| úložný prostor na HDD min. 10 000 pacientů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost manuálního zadání a opravy dat pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| software pro postprocesing: jas a kontrast, automatický ořez neužitečné části snímku, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, automatické složení více snímků - stitching, měření úhlů a vzdáleností, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky, plošná dávka (vstupní povrchová kerma) v mGycm2, event. zobrazení dávky (dopadové kermy) v mGy, OS Microsoft Windows 10 Professional, 64. Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pokročilý procesing obrazového zpracování (kontrastně vyvážený obraz ve všech oblastech, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru, zvýraznění okrajů a hran) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost provádět jiná vyšetření v jakékoliv fázi postprocssingu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| systém musí být schopen vyhodnocovat počet jednotlivých snímků u každého anatomického protokolu, počet opakovaných expozic a důvod opakování za časové období nebo podle typu anatomického protokolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční parametry (kV, mA, mAs a čas), zakalkulovanou expoziční dávku, popisky operátora, ID a jméno pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| záznam snímků na CD/DVD/USB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export do NIS/RIS (PACS) prostřednictvím DICOM | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky prostřednictvím AEC, anatomické předvolby | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dostupnost náhledu snímku do 4 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dostupnost plně zpracovaného snímku do 9 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dozimetrie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně, vyhovující požadavkům zák. č. 22/1997Sb. a dalších navazujících předpisů, ve znění pozdějších úprav s možností exportu dat do PACS systému, resp. NIS systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dávka včetně expozičních parametrů (dle volby např.: mAs a kV) se zobrazují při prohlížení RTG snímku v PACS systému (jsou součástí DICOM informace) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pro výpočet expozičního zatížení pacienta zajistit způsob dostupnosti aktuálního údaje o výšce a váze pacienta v DICOM přenosu vyšetření nebo převzetí těchto pacientských údajů z DICOM komunikace z WorkListu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadavky na specifikaci připojeni do PACS: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozhraní Ethernet dle normy IEEE 802.3, rychlost minimálně 100Mbps, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| konektor RJ45 v případě metalického rozhraní (100BASE-TX, 1000BASE-T) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| MultiMode optické rozhraní s konektory ST, SC, MTRJ, LC, E2000 (100BASE-FX, 100BASE-SX, 1000BASE-SX) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| komunikace přes protokol TCP/IP verze 4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| komunikace protokolem DICOM verze 3.0 nebo novějším | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| přístroj musí podporovat alespoň nasledujíci DICOM vlastnosti: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| DICOM Verification service | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Storage of DICOM objects on a remote DICOM system | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Querying for data on a remote DICOM system. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Basic Worklist Management | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| k přístroji musí být doložen "DICOM Conformance Statement" | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Akviziční stanice (modalita) musí podporovat min. tyto DICOM služby: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Modality Worklist | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Store | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Print | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Off-line media (CD/DVD recorder) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| V rámci možné volnosti interpretace DICOM 3 formátu zadavatel požaduje, aby označení všech snímků umožňovalo jasnou a jednoznačnou identifikaci zdrojové modality, pacienta a hlavních atributů vyšetření. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Study UID všech snímků musí odpovídat Study UID získanému pomocí služby Modality Worklist. V případě práce bez importovaného Worklistu musí snímky obsahovat minimálně jednoznačnou identifikací snímku a série, data a času provedení série a druhu vyšetření. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zařízení bude schopno automaticky po expozici předávat digitální skiagramy do PACS zadavatele a na minimálně tři zvolené vyhodnocovací radiologické stanice. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zařízení musí být po každé expozici schopno automaticky předávat do NIS zadavatele digitální hodnoty veličin nutných pro výpočet efektivní dávky. Hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru skiagramu v podobě příslušných DICOM TAGů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Položka veřejné zakázky | Požadované komponenty a práce nutné k instalaci přístrojů |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Nosná konstrukce zařízení, její kotvení a způsobu zavěšení dodávaného zařízení. Konstrukce bude zatěžována břemenem (dodávaným zařízením) a to způsobem pohybu zařízení ve všech potřebných směrech, a to i excentricky. Konstrukce musí splňovat požadavek na dostatečnou tuhost a pevnost. V rámci prací na konstrukci je třeba řešit i úpravu podhledu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| V souvislosti s dodávaným zařízením v maximální míře řešit využití stávajících podlahových kanálků (kabely ovládání), případně zajistit jejich úpravu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |