Příloha č. 5 – Technické podmínky pro magnetickou rezonanci

| Nový, nepoužitý přístroj pro celotělové vyšetřování magnetickou rezonancí s magnetickým polem o síle 1,5 Tesla pro všeobecné použití s důrazem na velmi kvalitní zobrazení měkotkáňových struktur pro neurologické, angiologické vyšetření, vyšetření dutiny břišní, malé pánve a pro ortopedická vyšetření. Součástí dodávky kompletní DICOM komunikace přístroje s nemocničním PACS systémem. |  |
| --- | --- |

Pokud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je v souladu s § 89 odst. 6 zákona možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení.

Technická specifikace přístroje:

Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako minimální či maximální +/- 10%

| supravodivý bezodparový magnet s indukcí pole 1,5Tesla s aktivním stíněním |  |
| --- | --- |
| průměr pacientského otvoru gantry min. 70cm |  |
| vyšetřovací pole FoV velikosti min. 50 x 50 x 45 cm (v osách x,y a z) |  |
| pacientský stůl s nosností pacienta min. 250 kg v celém rozsahu – možnost „skenování“ v rozsahu min. 200cm |  |
| gradientní systém s amplitudou min. 44 mT/m |  |
| slew rate ve všech směrech min. 200 mT/m/ms (100% duty cycle) |  |
| počet nezávislých přijímacích radiofrekvenčních kanálů: min. 32 |  |
| maximální výkon vysílače, minimálně 15 kW |  |
| pasivní shimming - homogenita magnetického pole ve sferickém objemu min. 40cm max. 1,4 ppm |  |
| aktivní shimming - systém musí být vybaven korekcí homogenity magnetického pole druhého řádu |  |

Sada povrchových multikanálových cívek pro plné a nejvhodnější pokrytí požadovaného spektra vyšetření v rozsahu:

| 1 ks vícekanálová přijímací neurovaskulární RF cívka pro měření hlavokrční oblasti s min. 15 kanály |  |
| --- | --- |
| 1 ks celopáteřní přijímací vícekanálová RF cívka integrovaná do pacientského stolu s min. 32 kanály |  |
| 1 ks dedikovaná pevná cívka pro vyšetření kolenního kloubu min 15 kanálů |  |
| 1 ks dedikovaná pevná hlezenní cívka min 6 kanálů |  |
| 1 ks dedikovaná ramenní cívka min 6 kanálů |  |
| 1 ks dedikovaná pevná zápěstní cívka min 6 kanálů |  |
| 1 ks univerzální flexibilní velká cívka s min. 16 kanály pro zobrazení v oblasti dolních končetin a kolenních kloubů v případě, že se nevejdou do standardní kolenní cívky. Použitelná také jako dětská celotělová cívka. |  |
| 1 ks RF cívky pro vyšetření paže a lokte, přípustné je řešení s flexibilní i dedikovanou pevnou cívkou, v obou případech s alespoň 16 přijímacími kanály. |  |
| Držák flexibilních cívek, tak, aby bylo možné jejich použití u vyšetření kolenních kloubů větších rozměrů anebo také použití jako dětské tělové cívky, lze nahradit jiným způsobem fixace těchto cívek k těmto účelům |  |
| 1 ks tělové cívky min 16 kanálů k pokrytí rozsahu min. 75 cm, případně možno dodat více cívek, aby bylo dosaženo tohoto pokrytí, pro vyšetření břišních orgánů, malé pánve a případně pro vyšetření periferních tepen dolních končetin (nebude akceptováno řešení pouze pomocí cívek integrovaných ve stole). |  |
| 1 ks periferní končetinové resp. cívky pro pokrytí dolních končetin – může být nahrazena další tělovou cívkou. Celkově musí být dosaženo celotělové pokrytí (spolu s hlavovou cívkou) min 200 cm. Pro celotělové AG vyšetření nebo pro celotělové DWI vyšetření (od hlavy po dolní končetiny včetně bez repozice cívek či repozice pacienta) |  |
| 1 ks dedikované prsní cívky pro vyšetření obou prsou zároveň v leže na břiše min 7 kanálů |  |

Požadovaná vyšetření

| vyšetření mozku (morfologie, difúze, perfúze, angiografie, spektroskopie), orbit a temporomandibulárních kloubů |  |
| --- | --- |
| vyšetření jednotlivých úseků páteře s možností zobrazení celé páteře najednou složením obrazů z jednotlivých úseků, MR myelografie, difúzní zobrazení míchy |  |
| vyšetření krku |  |
| vyšetření srdce (morfologie, kinetika, perfúze, průtok, pozdní enhancement) |  |
| vyšetření prsů včetně DWI a dynamického postkontrastního vyšetření |  |
| vyšetření orgánů dutiny břišní včetně DWI |  |
| multiparametrické vyšetření prostaty včetně spektroskopie |  |
| MRCP – 2D i 3D včetně možnosti použití navigátorového echa |  |
| MR enterografie |  |
| vyšetření v rozsahu celého muskuloskeletálního systému |  |
| celotělové MRI bez nutnosti změny polohy cívek včetně DWI |  |
| MR angiografie v rozsahu celého těla včetně nekontrastních MRA renálních a periferních tepen |  |
| pediatrická vyšetření |  |

Sekvence

| základní vyšetřovací sekvence: spin echo – single, double i multi echo, inversion recovery (STIR, FLAIR, true IR), 2D a 3D gradient echo, 2D a 3D fast spin echo včetně single shot, 2D a 3D fast inversion recovery (true IR, FLAIR), 2D a 3D PSIF, 2D a 3D multi echo gradient echo, echo planar imaging (EPI) |  |
| --- | --- |
| sekvence s redukcí pohybových artefaktů (JET, BLADE, Multi Vane, PROPELLER), využívající hybridní kartesiánský a radiální náběr dat k-prostoru. 3D rychlé sekvence kombinující radiální a kartesiánský náběr k-prostoru (QuickStar, StarVIBE apod.) s možností využití paralelních akvizičních technik. |  |
| sekvence redukující artefakty z kovových implantátů |  |
| MR spektroskopie single voxel a 2D i 3D CSI |  |
| susceptibility weighted imaging (SWI) |  |
| kontrastní i nekontrastní MR angiografie (CE MRA, 2D i 3D TOF MRA, 2D i 3D PC MRA), a nové techniky nekontrastní MRA pro zobrazení renálních i periferních tepen (jako jsou vyjádřeny např. některými firemními názvy FSBB, FBI, Flow Spoiled FBI, Timer-Slip, Time-Slip Complex Circulation ASL v kombinaci s 3D SSFP a FASE, 3D ASL Perfuze, 3D ASL MRA). |  |
| dynamická kontrastní angiografie s vysokým časovým rozlišením |  |
| zobrazování difúze (DWI) v rozsahu celého těla s b faktorem alespoň 1000 s/mm2 a možností získání obrazů s různými b faktory v rámci jednoho měření, požadován je také výpočet obrazů s jiným než naměřeným b-faktorem (v případě měření s vícečetným b-faktorem), dále automatický výpočet ADC map. Jako metody měření musí být k dispozici jak EPI DWI, tak i SS-TSE DWI. |  |
| rychlé 3D sekvence s potlačením signálu tuku pro vyšetření břišních orgánů během jediného nádechu pacienta |  |
| techniky saturace signálu tuku pomocí chemického posunu (FatSat, SPIR, MSOFT a také SPAIR), potlačení signálu tuku pomocí excitace vody (Water Excitation, PROSET, WET), dále technika Dixon |  |
| software umožňující automatické i manuální skládání obrazů z různých FOV při různých polohách stolu do jednoho celku |  |
| 3D double inversion recovery (2D i 3D DIR) sekvence |  |
| možnost monitorace polohy bránice v reálném čase (navigátorové echo) pro synchronizaci náběru dat s respirací |  |
| sekvence pro zobrazování srdce (morfologie, kinetika, průtok, perfúze, pozdní enhancement) včetně softwaru pro funkční analýzu obou komor a analýzu toků |  |

Akviziční systém

| Sofistikovaná automatizovaná plánování vyšetření, která umožňují maximální efektivitu a reprodukovatelnost v jejich provádění. Požadujeme všechny procedury pro plánování vyšetření různých anatomických oblastí, kterými výrobce disponuje |  |
| --- | --- |
| výkonný akviziční systém s rekonstrukční matricí až 1024x1024 |  |
| barevný LCD monitor, úhlopříčka minimálně „19 “ |  |
| možnost archivace vyšetření na CD/DVD |  |
| synchronizace měření se signálem EKG a respirace |  |
| rychlost rekonstrukce obrazu minimálně 12 000 obrazů/s |  |

Pracovní stanice

| diagnostický monitor s medicínským atestem, úhlopříčka min 21“ |  |
| --- | --- |
| plné DICOM služby (DICOM Print, Query/Retrieve, Worklist) |  |
| software pro zajištění pokrytí plného spektra požadovaných vyšetření |  |
| vypalovací CD/DVD jednotka |  |
| připojení na PACS nemocnice protokolem DICOM 3 |  |

Další součásti dodávky:

| Faradayova klec |  |
| --- | --- |
| monitorovací kamerový systém pro sledování pacienta |  |
| nemagnetické transportní lůžko a vozík |  |
| síťový a technologický rozvaděč pro MR |  |
| pulzní oxymetr v MR kompatibilním provedení s displejem v ovladovně |  |
| chlazení technologie tj. Chiller s technologii free cooling, včetně rozvodů a MaR systému pro havarijní chlazení |  |

Hodnocené parametry:

| Homogenita magnetického pole ve sferickém objemu min. 40cm | ppm | 30% | méně je lepší |
| --- | --- | --- | --- |
| Maximální možný počet aktivních cívkových elementů ve field of view (FOV) velikost min. 50x50x45cm (v osách x,y,z) | počet | 30% | Více je lepší |
| Součin maximální, současně dosažitelné amplitudy a slew rate gradientního systému (gradient performance) | mT/m x T/m/s | 25% | Více je lepší |
| Vícekanálová vysílací RF cesta | ano/ne | 15% | Ano je lepší |