## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky | Mamograf |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Digitální mamografický přístroj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Nový nepoužitý přístroj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Plně digitální přístroj s tomosyntézou a stereotaxí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - S jednou diagnostickou stanicí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Všeobecné požadavky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nový přístroj, v době instalace nesmí být starší než 6 měsíců | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vybavený 3D zobrazením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Generátor a expoziční automat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vysokofrekvenční generátor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - výkon generátoru > 5 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - min. rozsah expozičního napětí 23 - 35kV | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rozsahu expozičního množství min. 5-500 mAs | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - expoziční automat s automatickou volbou napětí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - možnost manuálního nastavení expozičních parametrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rentgenka a kolimátor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rotační anoda | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rychlost rotace anody > 8800 ot/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - velikost ohniska max. 0,1 / 0,3mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - tři různé materiály přídavných filtrů, motorizované | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - tepelná kapacita anody rentgenky > 160 kHU | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - možnost manuálního nastavení kolimátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické nastavení kolimátoru dle připojeného příslušenství | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - světelné zaměření pole bez záření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - zařízení nebo příslušenství, které poskytuje kvantitativní informaci o ozáření pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| U rameno | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - z boku úplně otevřené a volně přístupné gantry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vzdálenost ohnisko-detektor min. 65 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - motorizovaný rozsahu vertikálního pohybu min. 65 cm (cca 75-140cm nad podlahou) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rozsah motorizovaného otáčení U ramene > +/-135° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - indikace úhlu rotace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - systém zabezpečení rovnoměrné komprese prsu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - motorizovaná komprese s indikací kompresní síly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - možnost manuálního nastavení (ruční) komprese | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické i manuální uvolnění komprese po expozici | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - indikace komprimované tloušťky prsu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - systém s možností 3D akvizice tz. tomosyntézy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nožní spínač pro ovládání komprese a vertikálního pohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Digitální detektor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - velkoplošný (flat panel) digitální detektor s aktivní plochou min. 24x30cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - typ detektoru A-Se (materiál, systém) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - velikost pixelu menší nebo rovná než 85 mikrometrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - hloubka obrazu min. 14 bit. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - předpokládaná životnost detektoru aspoň 8 let | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Akviziční stanice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - mamografická ovládací konzole pro integrované řízení generátoru a detektoru s možností volby vyšetřovacího režimu včetně tomosyntézy a stereotaxe | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - LCD obrazovka na zobrazení náhledu snímků min. 21", min 3 MPx | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rychlost akvizice obrazu, čas na jednu expozici maxim. 15 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - typický čas mezi dvěma expozicemi max. 30 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - kapacita pro interní uložení min. 9000 snímků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - indikace a archivace radiační zátěže spojené s vyšetřením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - speciální režim pro zpracování obrazu pro snímky s implantáty s možností zapnout a vypnout | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - SW pro základní zpracování snímků a jejich odeslání do diagnostické stanice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - parametry vyšetření uložené v DICOM informaci na snímku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - DICOM 3.0 Storage SCU/SCC, Worklist, Query/Retrieve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ochranný štít proti záření pro obsluhu ekvivalent Pb min. 0,3mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - záložní zdroj min. 700 VA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - připojení do stávajícího PACS systému, pro všechen dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mamografická diagnostická stanice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - 1ks diagnostické stanice 3-monitorové, OS Microsoft Windows 10 Professional CZ, 64 . Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - 2ks diagnostický LCD displej určený pro radiodiagnostiku včetně mamografie, matrice min. 5 Megapixelů s velikostí min. 21" a svítivostí min. 500 cd/m²možnost uživatelského nastavení parametrů LCD displeje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - RAM minim. 16 GB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - HDD min. 2 TB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - speciálně pro mamografické zobrazování vyvinutý software | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - SW pro zpracování obrazů získaných pomocí tomosyntézy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatická příprava worklistu (pracovního seznamu) pro první a druhé čtení snímků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické vyhledávání starších snímků v systému PACS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - uživatelský Interface: myš, klávesnice, konzole s tlačítky speciálně pro mamografické potřeby, záložní zdroj min. 1000 VA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - možnost exportovat snímky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Dicom 3.0 komunikace: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - PC a monitor s úhlopříčkou min. 19“ pro NIS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - možnost CD/DVD import-exportu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - připojení do stávajícího PACS systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3D Tomosyntéza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - tomosyntéza integrovaná v přístroji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - úhel skenování min. 15 st. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - počet projekcí min. 15 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické odstranění mřížky pro jednotlivé expozice skenu tomosyntézy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - SW pro zobrazení syntetických snímků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rekonstrukce 2D snímku z 3D tomosyntézy, možnost jeho archivace nezávisle na tomosyntéze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - doba snímkování při tomosyntéze max. 30 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Digitální stereotaxe | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - zařízení pro přímou digitální automatickou stereotaktickou biopsii umožňující vykonávat stereotaktickou miniinvazivní biopsii prsu a umožňující stereotaktickou lokalizaci nehmatné léze v prsu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - motorizované nastavení pozice držáku jehly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - laterální i CC přístup pro stereotaktickou biopsii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatický výpočet maximálních mezí pro ochranu pacientky a detektoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatická ochrana detektoru před zničením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - možnost provedení stereotaxe v režimu tomosyntézy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadované příslušenství | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - sada kompresních lopatek (základní screeningové anatomicky tvarované pro velká a malá prsa, pro cílené vyšetření, pro bodové komprese, pro snímky se zvětšením, pro stereotaktická vyšetření) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - podpěra prsu pro snímky se zvětšením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - obličejový štít | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - polohovací židle pro biopsie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatizovaná spolupráce mamografu s diagnostickou stanicí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - pomůcky pro provádění předepsaných zkoušek provozní stálosti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Tolerance na číselné parametry, které nejsou označeny jako maximální či minimální je +/- 10 %