## Technické požadavky

| Položka veřejné zakázky |  | 2 ks RTG přístroj stacionární |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky |  | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| RTG stacionární s přímou digitalizací |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zařízení nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy pro plně digitální skiagrafické RTG pracoviště na principu přímé digitalizace obrazu se stropním závěsem pro RTG zářič, pacientským stolem, vertikálním stativem a dvěma plochými detektory s vysokým rozlišením. |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1. Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Výkon: 80kVA |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Max. mA 800mA |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Výstupní napětí: rozsah 40 - 150 kV |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Expoziční čas:od 1 ms |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - mAs: min.rozsah 0,5 – 600 mAs |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Předvolba expozičních programů pro orgány s pamětí |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - AEC – expoziční automatikou s následnou možností korekce parametrů podle konstituce vyšetřovaného využívající libovolné navolení min. 3 samostatných komůrek, dostupné na obou pracovních místech |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost snímkování min. ve 3 režimech – automatický (AEC), nastavení kV /mAs, nastavení mA na obou pracovních místech |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2. Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Zářič: |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - malé ohnisko:0,6mm nebo menší |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - velké ohnisko: 1,2mm nebo menší |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - max. výstupní napětí 150 kV |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - tepelná kapacita anody min.600 kHU |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rotace anody min.9000 ot/min. |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Závěs: |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Rozsah podélného posunu zářiče: min.345cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Rozsah příčného posunu zářiče: min.220cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vertikální pojezd manuální i motorický: min.160cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rotace rentgenky: |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - okolo vertikální osy: min.±150° |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - okolo horizontální osy: min.±120° |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vybavený elektromagnetickou aretací všech pohybů |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické polohování pro vyloučení kolize či poškození závěsných kabelů |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rychlost pohybu ve vertikálním a horizontálním směru min. 0,3m/s |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Primární clona: |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - se světelným znázorněním nastaveného pole bez RTG záření |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - s motorickým i manuálním nastavením |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - s motorickou selekcí přídavné filtrace v ekvivalentu až 2 mm Al |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - s rotací min.±45° |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - s možností automatické motorické kolimace dle orgánového programu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Na držáku rtg zářiče (na „řídítkách“): |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - digitální barevný dotykový displej s možností plného ovládání |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3. Detektory |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - digitální ploché přímé detektory na obou pracovních místech s rychlým obnovením funkce do max.20s po předchozí expozici |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Scintilační vrstva typu Cesium Iodid |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Rychlá odpověď detektoru |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - DEQ cca 65 % při 0 lp/mm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ve vyšetřovacím stole: |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - přenosný detektor s aktivní plochou 42x34 cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - velikost pixelu detektoru 150 mikrometrů |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - hloubka jasového rozlišení 16-ti bitová |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - matrice detektoru (aktivní) min.2850 x 2350 pixelů |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Plná kompatibilita přenosného detektoru s přenosným detektorem na druhé snímkovně skiaskopické sklopné stěny |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - ve vertigrafu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - pevný detektor s aktivní plochou 42x42 cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - velikost pixelu detektoru 150 mikrometrů |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - hloubka jasového rozlišení 16-ti bitová |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - matrice detektoru (aktivní) min.2850 x 2850 pixelů |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4. Dozimetrie |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně, vyhovující požadavkům zák. č. 22/1997Sb. a dalších navazujících předpisů, ve znění pozdějších úprav s možností exportu dat do PACS systému, resp. NIS systému. |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dávka včetně expozičních parametrů (dle volby např.: mAs a kV) se zobrazují při prohlížení RTG snímku v PACS systému (jsou součástí DICOM informace). |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 5. Pracovní místa |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Stacionární, motoricky výškově nastavitelný vyšetřovací stůl s plovoucí deskou s minimální absorpcí záření: |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rozměry stolu min.80x220cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rozsah motorické elevace desky stolu min.55 – 90 cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nosnost stolu min.300 kg |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rozsah podélného pohybu min.90 cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rozsah příčného pohybu min.+/- 12 cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vyjímatelná clona s jemností mřížky s ohniskovou vzdáleností 100 nebo 110cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Výškově stavitelný, vertikální snímkovací stativ s nastavením centrálního paprsku: |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - s nízkou absorpcí záření 0,7 mm Al ekvivalentu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost umístění centra nad podlahu do výšky max. 35 cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rozsah výškového nastavení min. 140cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - sklopný horizontálně v rozsahu –20° / +90° |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vyjímatelná clona s jemností mřížky s ohniskovou vzdáleností cca 150cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vybavení úchyty pro lepší fixaci pacienta při snímkování a to včetně madla pro snímkování pravé či levé bočné projekce hrudníku |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 6. Ovládací pracovní stanice |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - možností manuálního i automatického (Worklist z NIS) zadávání pacientských dat |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vybavena barevným monitorem o úhlopříčce min. 19“, s rozlišením min. 1280x1024 bodů |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - možnosti uložení až 5.000 obrazů |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vybavena záložním zdrojem ÚPS |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SW možnosti: |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - OS Microsoft Windows 10 Professional, 64. Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence. Pro všechen dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence. |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - úprava kontrastu a jasu, gama křivek |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - rotace, zvětšování |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - filtrace, inverze, ořezávání, zvýraznění hran a další |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - označení stran obrazů a použité projekce, které se stanou součástí snímků v DICOM formátu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - zobrazení náhledu snímků |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bezplatný update/upgrade SW vybavení po dobu životnosti přístroje |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 7. Komunikace s PACS |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Komunikace v DICOM 3 formátu, služby: Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS (Modality Performed Procedure Step), Print, Send |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost odesílání snímků min. na 5 vybraných různých adres v rámci sítě |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - USB výstup ve formátu DICOM, JPEG/TIFF |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 8. Ochranné pomůcky |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - 1x odlehčená zástěra o ekvivalentu 0,5mm PB v celém rozsahu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - 1x ochranný límec |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - 3x bederní zástěrka různých velikostí |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - držák fixačních pomůcek |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - PB krytí gonád mužů a žen v různých velikostech |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - 1x průhledové olovnaté sklo s minimálním rozměrem 800x1500mm s odpovídajícím ekvivalentem Pb dle požadavků SUJB |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 9. Ostatní |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Autotracking - automatický motorický pohyb teleskopického závěsu s rentgenkou v závislosti na poloze detektoru pro zachování nastavené ohniskové vzdálenosti jak na vertigrafu, tak vyšetřovacím stole |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Automatické sledování výšky primárního paprsku stropního stativu s rentgenkou v závislosti na pozici vertigrafu (výšce pacienta). |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Autoposition – přístroj automaticky vybere pracovní místo, ohniskovou vzdálenost dle zvolené vyšetřované oblasti a do které se sám nastaví. Následně je možné funkci vypnout a manuálně doladit přesné projekční postavení vzhledem ke konstituci pacienta |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Plynulý motorický pohyb v min. 5 rovinách současně, pro plynulé a rychlé zaujetí požadované pozice, na základě volby orgánového programu. |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost plně manuálního nastavení polohy rentgenky a detektoru – možnost úplného vypnutí autoposition systému, možnost vypnutí autotracking systému |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - dálkové ovládání umožňující ovládat motorické funkce přístroje |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Asistovaný servopohon při manuálním nastavení zářiče na stropním závěsu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Připojení k PACSu nemocnice |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Zkoušky nutné k uvedení přístroje do provozu dle požadavků SÚJB |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Zaškolení obsluhy |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Odpovídající pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Skiaskopicko – skiagrafický RTG komplet včetně příslušenství |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dálkově ovládaný skiaskopicko - skiagrafický plně digitální RTG komplet se 2 ks plochými digitálními nedělenými detektory a plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností. S kompletem je předpoklad provádění základních i speciálních skiagrafických vyšetření, skiaskopická vyšetření v oblasti trávicí trubice (včetně enteroklysy a irigografie), endoskopická, lateroskopická, artrografická, nefrostomie, fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti, uroradiodiagnostická, a další výkony |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Stěna a pacientský stůl |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost dálkového ovládání všech pohybů a funkcí z ovládacího pultu na ovladovně, ale i přímo na vyšetřovací stěně |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Zajištění volného přístupu lékaře a obsluhy k vyšetřovanému pacientovi minimálně ze tří stran stolu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Karbonový stůl s rozměry desky stolu minimálně 200 x 80 cm a nosností minimálně 300 kg |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost motorického sklápění pacientského stolu v rozsahu min. +90°/-45° |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Pacientský stůl s možností motorického výškového nastavení pacientské desky v rozsahu min. 50 cm - 100 cm nad úroveň podlahy |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Motorický podélný posun desky stolu v rozsahu min. 150 cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Motorický příčný posun desky stolu min. 30 cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Pacientská lavička (stupátko) umístitelná na pacientský stůl z obou stran a zatížitelná při sklopené stěně ve vertikální pozici min. 200 kg |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Podélně motoricky pojízdná snímkovací jednotka s rentgenkou v rozsahu minimálně 110 cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Otáčení RTG zářiče od +90° až do –180° umožňující volný snímek na mobilní (přenosný) detektor |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Expozice na pevný digitální plochý dynamický detektor ve stěně o velikosti aktivní plochy minimálně 42 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici cca. 2,8k x 2,8k s maximální velikostí bodu 150 µm a s hloubkou rozlišení šedi minimálně 16 bitů a volbou minimálně tří dalších formátů – zvětšení (ZOOM) k základnímu přehledovému formátu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Proměnlivá ohnisková vzdálenost SID min. 115 až 150 cm a možnost šikmých snímků v úhlu až ±40° |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Motorický dálkově ovládaný kompresní systém s odnímatelným nebo zajížděcím, pro záření transparentním tubusem |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Vysokofrekvenční generátor a rentgenový zářič |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Pracovní výkon min. 80 kW, rozsah pracovního napětí min. 40 – 150 kV, frekvence min. 100 kHz, možnost velmi krátkých expozic až 1 ms |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Konfigurovatelné anatomické programy (orgánová automatika) s volbou min. 30 programů pro každé pracovní místo a mod |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - AEC – expoziční automatika s možností libovolného navolení min. 3 samostatných komůrek pro obě pracovní místa (stůl,vertigraf ) |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Vysokorychlostní rentgenka (min. 8 500 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 750 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,2 MHU a výkonem odpovídající generátoru |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a výkonech minimálně – 40 a 80 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu 10 – 1000 mA |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - RTG primární automatická a manuální čtvercová clona se světelným znázorněním nastaveného pole technologií LED v závislosti na zvoleném formátu detektoru, laserový lokalizátor, tři přídavné filtry ekvivalent (o velikosti min. 0,2 mm Cu), s motorickým manuálním i automatickým nastavením podle orgánové automatiky a minimálně 3 polopropustné klínové otočné filtry pro skiaskopická vyšetření, digitální zobrazení rozměrů pole vyclonění, Al + Cu filtrace a SID |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - DAP metr – systém pro měření a zobrazení pacientské dávky měřící komůrkou integrovanou v primární cloně pro obě pracovní místa s rozhraním pro tiskárnu a export dat do PACS a NIS |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Stropní stativ s RTG zářičem |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Stropní zářič s RTG zářičem pro plnohodnotné digitální skiagrafické expozice |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Podélný pojezd stativu min. 325 cm, příčný pojezd min. 200 cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Výškové nastavení stativu s rentgenkou minimálně 150 cm |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Rotace rentgenky okolo vertikální osy minimálně 330°,okolo horizontální osy minimálně 280°, s aretací po 90° |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Vysokorychlostní rentgenka (min. 8 500 ot/min) s vysokou tepelnou kapacitou anody minimálně 400 kHU, tepelnou kapacitou celého krytu rentgenky minimálně 2,0 MHU a výkonem odpovídající generátoru |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - 2 ohniska o velikosti max. 0,6/1,0 mm a výkonech minimálně – 40 a 80 kW, maximální snímkovací napětí 150 kV, rozsah výstupního proudu 10 – 1000 mA |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Vertikální stativ |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Výškově stavitelný vertikální snímkovací stativ se sekundární jemnou mřížkou minimálně Pb 12:1 a 40 čar/ 1 cm (ohnisková vzdálenost cca 115 – 180 cm) |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Nastavení minimální vzdálenosti středu horizontálního paprsku v rozsahu min. 45 – 170 cm nad podlahou |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Sklopná deska vertikálního stativu v rozmezí min. - 20°a max. + 90° |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Mobilní bezdrátový detektor |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Expozice na mobilní bezdrátový digitální plochý detektor na vertigrafu i volný snímek v prostoru (na sedačce, lůžku) |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Aktivní plocha mobilního detektoru minimálně 34 x 42 cm s rozlišením detektoru v matrici 2350x2850 s maximální velikostí bodu 150µm a hloubkou rozlišení šedi minimálně 16 bitů, DQE minimálně 65 % (0 lp/mm ) |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Bezdrátový přenos pro zobrazení kompletního obrazu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Hmotnost mobilního detektoru maximálně 3,5 kg |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Plná kompatibilita přenosného detektoru ve vertigrafu s přenosným detektorem na druhé snímkovně skiagrafie |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Zpracování obrazu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Kompletní ovládání systému sklopné stěny včetně generátoru, rentgenky, obrazového systému, rentgenky na stropním stativu a digitálních expozic na vertigraf z jedné integrované konzole |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Plně integrované ovládání generátoru pro řízení obou rentgenek do jednoho ovladače sklopné stěny |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Plně digitální obrazový systém s přímou digitalizací obrazu a digitální optimalizací zčernání výsledného obrazu pro online harmonizaci nativních sérií a jednotlivých obrazů |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Výkonné PC s vícejádrovým procesorem a kapacitou minimálně 50 000 snímků v matrici 1024/12bit |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Plná orgánová automatika a pouze jedna ovládací integrovaná konzole pro snímkování jak na sklopné stěně tak i na vertigrafu v počtu minimálně 500 orgánových programů |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Radiografie – záznam a postprocesing jednotlivých snímků v matrici min. 2.800² / 12 bit na stěně, resp. 2350x2850/12 bit z mobilním detektoru |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Sériové snímkování nativní s volitelnými frekvencemi v rozsahu min. 1 – 8,0 obr./s v matrici min. 1.400² /12 bit – stěna |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Digitální pulzní skiaskopie s minimálně 5 volitelnými frekvencemi v rozsahu min. od 3 do 15 pulsů/s se záznamem a zobrazením v matrici min. 1.024²/12 bit pro snížení dávky na pacienta i obsluhující personál – stěna |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost záznamu, zobrazení a následného exportu v DICOM formátu dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce min. 30 s při maximální frekvenci 30 pulsů/s |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Clonění pomocí grafického znázornění na monitoru pomocí LIH obrazu bez nutnosti RTG záření |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Základní obrazové funkce v postprocesingu - nastavení jasu a kontrastu, zvýraznění hran, inverze obrazu, otáčení obrazu, anotace obrazu, elektronické clony, digitální zvětšení, R/L zobrazení, identifikace pacienta (jméno, narození atd.) |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Rozdělení obrazovky na min. 16 obrázků apod. |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Kvantifikace, měření délky, úhlů apod. s automatickou a manuální kalibrací |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - 2 ks plochý speciální medicínské vysocekontrastní LCD monitory ( LIVE + Referenční obraz) s úhlopříčkou min 19“ (rozlišení min. 1,2 Mpix, max. svítivost min. 800 cd/m², kontrast min. 1000:1, neprokládané řádkování, obnovovací frekvence min. 70 Hz) na pojízdném stropním závěsu ve vyšetřovně a 1 ks kontrolní monitor pro LIVE obraz stejné kvality v ovladovně |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Možnost archivace obrazové informace na CD-R a DVD na pozadí ve formátu DICOM, TIFF a AVI s možností vypálení i DICOM prohlížeče |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - OS Microsoft Windows 10 Professional, 64. Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence. Pro všechen dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence. |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Připojení k počítačové síti „ethernet“ 1Gbps, kompatibilita s PACS a RIS zadavatele |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Antikolizní systém |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Ochrana proti záření umístěná na rentgence, vyšetřovacím stole a stropním pojízdném závěsu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Intercom – oboustranné dorozumívací zařízení mezi ovladovnou a vyšetřovnou |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Elektrický rozvaděč s ovládacími tlačítky |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Položka veřejné zakázky |  | Požadované komponenty a práce nutné k instalaci 2 ks RTG stacionárních přístrojů |  |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky |  | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| - Nosná konstrukce zařízení, její kotvení a způsobu zavěšení dodávaného zařízení. Konstrukce bude zatěžována břemenem (dodávaným zařízením) a to způsobem pohybu zařízení ve všech potřebných směrech, a to i excentricky. Konstrukce musí splňovat požadavek na dostatečnou tuhost a pevnost. V rámci prací na konstrukci je třeba řešit i úpravu podhledu. | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |
| - V souvislosti s dodávaným zařízením v maximální míře řešit využití stávajících podlahových kanálků (kabely ovládání), případně jejich úpravu. | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |