Příloha č. 1 – Splnění technických požadavků na zdravotnické lůžko s antidekubitní matrací

k veřejné zakázce:

- "Dodávka zdravotnických lůžek s příslušenstvím“

Evidenční číslo zakázky: LDN 003/2020VZMR

Specifikace předmětu dodávky

Výběr designových prvků (barvy materiálů) upřesní zadavatel s vybraným uchazečem.

Nemocniční (zdravotnické) lůžko – 23 ks

- provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010

- materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí,

- minimálně 3dílné lůžko polohovací, elektrické s polohováním zádové, stehenní a lýtkové části,

- polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15 % a nožní části 40° s tolerancí +/- 15 % pomocí elektromotoru,

- velikost ložné plochy 85x200 cm s možností prodloužení ložné plochy,

- výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně

40 – 80 cm, nejnižší poloha ložné plochy max. 40 cm,

- bezpečná pracovní zátěž minimálně 170 kg,

- postranice zajišťující pacienta proti pádu po ¾ délky ložné plochy,

- úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části,

- kolečka v průměru minimálně 125 mm s centrální brzdou se směrovou aretací ovládanou pomocí dvou nožních pedálů – kolečka uložená pod ložnou plochou lůžka,

- díly ložné plochy kompaktní s dezinfikovatelností,

- plastový kryt podvozku,

- kryt motoru ochraňující motor při provádění umývání a desinfekce lůžka,

- ruční ovladač polohování s blokací polohovacích funkcí,

- ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka pryžová,

- pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu.

Požadované příslušenství:

- Antidekubitní matrace

  - hustota jádra min. 40 kg/m3

  - výška min. 14 cm

  - voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah např. potah hygienickou fólií, rozepínatelný ze tří stran

  - potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi

  - svařované švy

  - možnost praní při 60 – 90°C

  - použití v riziku dle stupnice Nortonové – min. III.

- Hrazda s výškově stavitelnou rukojetí

- Držák močové láhve

- Držák infuzních roztoků

| Specifikace zdravotnických lůžek | Doplní uchazeč (ANO/NE) | Doplní uchazeč (Popis) |
| --- | --- | --- |
| provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010 |  |  |
| materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí |  |  |
| minimálně 3dílné lůžko polohovací, elektrické s polohováním zádové, stehenní a lýtkové části |  |  |
| polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15 % a nožní části 40° s tolerancí +/- 15 % pomocí elektromotoru |  |  |
| velikost ložné plochy 85x200 cm s možností prodloužení ložné plochy |  |  |
| výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně 40 – 80 cm, nejnižší poloha ložné plochy max. 40 cm |  |  |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 170 kg |  |  |
| postranice zajišťující pacienta proti pádu po ¾ délky ložné plochy |  |  |
| úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části |  |  |
| kolečka v průměru minimálně 125 mm s centrální brzdou se směrovou aretací ovládanou pomocí dvou nožních pedálů – kolečka uložená pod ložnou plochou lůžka |  |  |
| díly ložné plochy kompaktní s dezinfikovatelností |  |  |
| plastový kryt podvozku |  |  |
| kryt motoru ochraňující motor při provádění umývání a desinfekce lůžka |  |  |
| ruční ovladač polohování s blokací polohovacích funkcí |  |  |
| ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka pryžová |  |  |
| pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění (např. čela kovová s výplní z vysokotlakého laminátu nebo plastová) s aretací proti samovolnému vytažení při transportu |  |  |

| Specifikace antidekubitní matrace | Doplní uchazeč (ANO/NE) | Doplní uchazeč (Popis) |
| --- | --- | --- |
| hustota jádra min. 40 kg/m3 |  |  |
| výška min. 14 cm |  |  |
| voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah např. potah hygienickou fólií, rozepínatelný ze tří stran |  |  |
| potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi |  |  |
| svařované švy |  |  |
| možnost praní při 60 – 90°C |  |  |
| použití v riziku dle stupnice Nortonové – min. III. |  |  |

| Specifikace příslušenství | Doplní uchazeč (ANO/NE) | Doplní uchazeč (Popis) |
| --- | --- | --- |
| hrazda s výškově nastavitelnou rukojetí |  |  |
| držák močové láhve |  |  |
| držák infuzních roztoků |  |  |