**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Telemetrické a holterovské monitorování**

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Telemetrické záznamníky pro Interní oddělení Orlickoústecké nemocnice**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Telemetrické záznamníky pro Interní oddělení Orlickoústecké nemocnice** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plněnínebo uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| * 6 pacientských jednotek pro telemetricky sledované pacienty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Jednotky musí být kompatibilní se stávajícím telemetrickým systémem Philips a musí umnožit připojení k stávající centrální jednotce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Monitorované vitální funkce: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + - 3x Jednotka s monitorací EKG | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * + - 3x Jednotka s monitorací EKG a SpO2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Vlastní displej sloužící pro monitoraci jak pomocí telemetrického systému, tak samostatně (transport v rámci nemocnice) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * SW v ČJ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Barevný dotykový displej 2,5“-3,0“ s automatickým úsporným režimem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Práce na akumulátory (záložně možnost AA baterie) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * V dodávce 12 akumulátorů (ne dobíjecí AA baterie) a dobíjecí stanice pro minimálně 9 pacientských jednotek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Doba provozu na akumulátor min. 24 hodin (při monitorovaní EKG s přenosem na centrálu) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Zobrazení stavu baterie na modulu i na centrální stanici | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Zobrazení alespoň dvou křivek v reálném čase a dalších numerických hodnot | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Snadné a rychlé zapnutí displeje pro zobrazení pacientských hodnot | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Možnost konfigurace obrazovky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Možnost změny orientace obrazovky pro snadné klinické hodnocení. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Vodotěsný (až IPX7) a schopny odolávat náhodnému ponoření do vody, sprchování a čištění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Automatické spojení s telemetrickým systémem po přiblížení do jeho dosahu (například po vnitro-nemocničním přesunu či transportu) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Spotřební materiál: EKG kabel 3sv. patentka, SpO2 čidlo, vodotěsné pouzdro pro přenášení 300 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

POKUD TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

TOLERANCE NA ČÍSELNÉ PARAMETRY, KTERÉ NEJSOU OZNAČENY JAKO MINIMÁLNÍ ČI MAXIMÁLNÍ +/- 10%

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |