**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Mycí a sterilizační přístroje a nástroje**

**2. Část - 2 ks Parních sterilizátorů pro Centrální sterilizaci Litomyšlské nemocnice**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

**Část č. 2**

| **Položka veřejné zakázky** | **2 ks Parních sterilizátorů pro Centrální sterilizaci Litomyšlské nemocnice** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Dodávka 2 ks nových Sterilizátorů pro CS Litomyšlské nemocnice vč. ekologické likvidace stávajících. Nové 2 ks sterilizátorů budou komunikovat se současným dokumentačním systémem DP 3,5 CZ na centrální sterilizaci. Musí být umožněno min. archivovat data, zobrazovat data o jednotlivých cyklech v PC. Pokud není dodavatel schopen zajistit napojení přímo, je akceptováno dodání jiného elektronického dokumentačního systému, stejné nebo vyšší kvality, jehož výstup musí být na totožném PC vč. kompletního řešení zahrnutého v dodávce. Zadavatel neakceptuje náklady spojené s realizací el. dokumentačního systému. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Celkový objem komory v rozmezí min.450-max.470 litrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Počet sterilizačních jednotek: 6 sterilizačních jednotek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kvádrová komora | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pokládací dvoudveřové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celonerezové provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrovaný el. vyvíječ páry – max. příkon: 60 kW/100 A | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| intuitivní ovládání dotykovým displejem v ČJ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zavážecí systém pro oba přístroje (4 ks transportní vozík, 4 ks zavážecí vozík) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| elektrická energie: 400 V | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| připojení na stávající zdroj upravené vody, tlakového vzduchu, odpadu a elektrické energie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| standardní testovací programy: vakuový test, Bowie&Dick test | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| standardní programy: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nebalené přístroje – 134 °C/4 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| balené materiály – 134 °C/7 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot – 121 °C/20 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| uvedení rozměrů: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměry komory – v700 x š650 x h1000 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměry přístroje – max. v2000 x š1350 x h1350 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zabudování do stávající nerezové stěny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Společný servisní prostor mezi přístroji (1x zrcadlové provedení) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastěhování dveřmi š 1500 x v 2000 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min., max. nebo parametry označující nějaké číselné rozmezí.

**B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |