**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka 3 ks transportních lůžek s vyšší nosností

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Transportní lůžko s vyšší nosností (Svitavy – 2 ks Chrirugie, 1 ks ORL)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Min. 2 dílná ložná plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnější rozměry max. 216 x 79 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměry matrace min. 190 x 60 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hydraulické nastavení výšky ložné plochy min. v rozsahu 57 - 87 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náklon ložné plochy TR/ATR min. 12° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Polohování zádového dílu v rozsahu min. 0 – 87° pomocí plynové pružiny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečné pracovní zatížení min. 250 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kryt podvozku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 kolečka o průměru min. 200 mm (vhodná pro převoz po areálu i za nepříznivého počasí) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Řídící 5. kolečko | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kolečka centrálně brzděná s ovládáním ze dvou stran (hlava, nohy) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nožní ovladač pro nastavení výšky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| RTG propustná ložná plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Včetně matrace se zkosenými rohy o výšce min. 6,5 cm a nosností min. 200 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dezinfikovatelný, voděodolný a paropropustný potah matrace se zipem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zámek postranic | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sklopné postranice s výškou min. 30 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CPR odblokování zádového dílu (mechanicky) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sklopná tlačná madla u hlavy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odnímatelný infuzní stojan | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |