**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Laboratorní přístrojové vybavení 1 – část 2**

**Název části veřejné zakázky:**

**Elektroforetické systémy**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Elektroforetický systém pro OKBD Pardubické nemocnice – 1 ks, pro OKBD Orlickoústecké nemocnice – 1 ks, pro OKB Litomyšlské nemocnice – 1 ks** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| poloautomatický procesor pro zpracování agarózových gelů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| systém pro provádění a vyhodnocování sérových a močových proteinů a metod imunofixace a isoelektrické focusace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 48 migračních a 12 barvících navzájem nezávislých programů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výkon do 90 stanovení za hodinu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| migrační parametry standardního modulu řízené programem: 0-350 V, 0-100 mA, 0-35 W, migrační teplota 20 – 30 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| migrační parametry IEF modulu řízené programem: 0-1500 V, 0-10 mA, 0-15 W, migrační teplota 20 – 30 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zabudovaná jednotka pro skenování gelů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| součástí dodávky PC včetně vyhodnocovacího programu elektroforeogramů, Operační systém Windows 10 Professional CZ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost navázání dat na stávající databázi výsledků, včetně elektroforetických křivek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součástí dodávky je napojení do LIS a NIS nemocnice, pro maximální požadovanou komunikaci (přenos obrazu elektrofotoreogramu, aby mohl být DP jako součást dokumentace + možnost implementace do tištěného výsledkového listu) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost vkládání předdefinovaných i volných textů v ČJ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pro veškerý dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%.

##### 

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |