## Část 1. Zdravotnické přístroje
LEGENDA: |  | Vyplní uchazeč o zakázku
Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro část 1
Číslo položky ve výkazu výměr | Části VZ | Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky | Typové (modelové) označení položky | Ks | Měrná jednotka | Cena v Kč za kus bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 21% | Cena v Kč včetně DPH celkem
PS 201 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ TECHNOLOGIE, SO 01 A SO 02
T-0910 |  | Defibrilátor |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
automatický externí defibrilátor (AED), přenosný; bifázický výboj, přednastavitelné úrovně výstupní energie; manuální/ poloautomatický režim; display s velkým rozlišením; napájení baterií; hlasové pokyny v českém jazyce; ukládání dat, možnost stažení historie; zobrazení EKG; multifunkční elektrody pro děti a dospělé
T-0920 |  | Odsávačka el. přenosná |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
dvoupístová, rychlost sání 22l/min; sací podtlak -0,85bar; 1l lahev na sekret, silikonová sací hadice a mikrobiologický filtr; tichý provoz; český návod
T-1013 |  | Pumpa infuzní |  | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
samostatně stojící nebo k uchycení na stojan, eurolištu; možnost programování v režimu rychlost/ objem nebo objem/ čas; možnost programování dvou po sobě následujících infúzí; rychlé zavodnění setu nebo podání bolusu stiskem jedné klávesy; 1 až 999 ml/hod s krokem 1 ml/hod (normální režim); 1,0 až 99,9 ml/hod s krokem 0,1 ml/hod (režim "MICRO"); přesnost dávkování +-5%; ochrana proti samovolnému průtoku; ochrana proti nechtěnému vypnutí pumpy za chodu; detekce kumulovaných bublin v setu
T-1105 |  | Vak resuscitační s rezervoárem |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0
možnost ventilace jednou osobou; adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou; s možností napojení na přívod kyslíku; autoklávovatelný materiál; součást resuscitačního vybavení - pacientský ventil, otočný konektor, silikonová transparentní maska ve 3 velikostech
T-1355 |  | Detektor alkoholu digitální |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
profesionální přístroj; vysoká přesnost 1/1000 promile; rozsah měření 0,000 - 6,000 promile; menu v českém jazyce; paměť na 500 měření; možnost volby test. módu - automatický, manuální, pasivní; velký podsvícený LCD display, dlouhá životnost napájecích baterií; upozornění na termín kalibrace; možnost připojení k PC; software pro zpracování dat z testeru; certifikát CE, ČMI
[5 empty] | Celkem | bez DPH | 0 | Celkem včetně DPH | 0

## Část 2. Přístroj pro ECT
LEGENDA: |  | Vyplní uchazeč o zakázku
Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro část 2
Číslo položky ve výkazu výměr | Části VZ | Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky | Typové (modelové) označení položky | Ks | Měrná jednotka | Cena v Kč za kus bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 21% | Cena v Kč včetně DPH celkem
PS 201 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ TECHNOLOGIE, SO 01 A SO 02
T-0415 |  | Přístroj pro ECT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
přístroj pro elektrokonvulzivní terapii; proud pulzů 0,09A, tvar - obdélníkové, bipolární pulzy; programovatelná frekvence 10- 70Hz s krokem 5Hz; délka stimulace 8 sekund; šířka pulzů 0,24/ 0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,25/ 1,5 msek; hodnocení fyziologických veličin 2xEEG + 1xEMG + 1xEKG nebo 4xEEG; vestavěný alarm překročení energie; 4 kanálová termotiskárna, skládaný papír; monitor hloubky anestezie; EEG analýza, FFT analýzy; seriové rozhraní RS 232; příslušenství - 3ks kovových elektrod, EKT kabel, snímací kabel s 9 příchytkami jednorázových elektrod, pryžový pásek, orální protektor, držák kovové elektrody, držák jednorázové elektrody, česká dokumentace, instruktážní DVD, program pro analýzu zaznamenaných veličin
[5 empty] | Celkem | bez DPH | 0 | Celkem včetně DPH | 0

## Část 3. Zdravotnická lůžka
LEGENDA: |  | Vyplní uchazeč o zakázku
Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro část 3
Číslo položky ve výkazu výměr | Části VZ | Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky | Typové (modelové) označení položky | Ks | Měrná jednotka | Cena v Kč za kus bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 15% | Cena v Kč včetně DPH celkem
PS 201 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ TECHNOLOGIE, SO 01 A SO 02
T-6010 |  | Lůžko 2-dílné, mechanické, kotvené do podlahy |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
polohování pomocí plynových pružin nebo mechanické; ložná plocha 2-4 dílná (86x200cm), z ocelových sítí; podélné spustitelné 3/4 postranice; lakovaná čela neodnímatelná, vyjímatelná výplň; nosnost lůžka 170 kg; matrace antidekubitní pasivní, nejlépe HR (studená) pěna; paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním/ materiálovým řešením vybavaní dle PD interiéru
T-6015 |  | Lůžko 4-dílné, mechanické, pojízdné, s dřevěným obložením |  | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0
polohování pomocí plynových pružin nebo mechanické; ložná plocha 2-4 dílná (86x200cm); dřevěné obložení; výška ložné plochy 40 cm (na přání manuálně nastavitelná s mechanickou aretací); podélné spustitelné postranice (dřevěné nebo hliníkové); kolečka o průměru alespoň 110mm, 2 diagonálně bržděná, 1 s aretací v přímém směru; nosnost lůžka 170 kg; matrace antidekubitní pasivní, nejlépe HR (studená) pěna; paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním/ materiálovým řešením vybavaní dle PD interiéru
T-6017 |  | Lůžko 4-dílné, mechanické, pojízdné |  | 25 | ks |  | 0 | 0 | 0
polohování pomocí plynových pružin nebo mechanické; ložná plocha 2-4 dílná (86x200cm), z ocelových sítí; podélné spustitelné 3/4 postranice; lakovaná čela neodnímatelná, vyjímatelná výplň; kolečka o průměru alespoň 125mm, 2 diagonálně bržděná, 1 s aretací v přímém směru; ochranná rohová kolečka; nosnost lůžka 170 kg; matrace antidekubitní pasivní, nejlépe HR (studená) pěna; paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním/ materiálovým řešením vybavaní dle PD interiéru
T-6302 |  | Lehátko vyšetřovací 2-dílné s pevnou výškou, držák papírové role |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0
ložná plocha s pevnou výškou 52 cm (na přání lze zvolit výšku ložné plochy); dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí; kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem; vrchní část lehátka čalouněná s umyvatelným a nehořlavým povrchem; kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran; konstrukci i čalounění možno dezinfikovat; pojezdová kolečka o průměru 125mm s centrální brzdou; držák papírové role; nosnost alesopň 150 kg; možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce; možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním/ materiálovým řešením vybavaní dle PD interiéru
T-6605 |  | Váha osobní vč. výškoměru |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
digitální váha; čitelný displej na stojanu; funkce ZAPNUTÍ - TÁRA - VYPNUTÍ; horní mez váživosti 200 kg, dolní 2 kg
T-6712 |  | Lůžko sprchové vč. polstrované vany a odpadní hadice |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
nerezová konstrukce; 4x otočná bržděná kolečka o průměru cca 100mm (1 kolečko s aretací pro jízdu v přímém směru); elektrické ovládání zdvihu a spouštění sprchovacího modulu lůžka; ovládání pomocí sdruženého ovladače; zabudovaný akumulátor a ovládací modul pro napájení elektr. částí; napájecí napětí nabíječky 230 V; doba nabíjení cca 12 hodin; plastová polstrovaná vana s vyklápěcími boky; k vaně připojen ohebný odtok vody; bezpečná aretace boků; dezinfikovatelný povrch; odpadní hadice; nosnost až 150 kg; lůžko je omyvatelné běžnými desinfekčními prostředky
[5 empty] | Celkem | bez DPH | 0 | Celkem včetně DPH | 0
POZOR!! - nedílnou součástí výkazu/ nacenění je i barevnostní/ materiálové řešení jednotlivých prvků v rámci samostatného dokumentu PD interiéru!!