- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky veřejné zakázky

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

- Kombinovaný intrakorporální litotriptor

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

Kombinovaný intrakorporální litotriptor

| Položka veřejné zakázky | Kombinovaný intrakorporální litotriptor pro urologické oddělení Orlickoústecké nemocnice |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |

| kombinovaný intrakorporální litotriptor s vysokofrekvenční ultrazvukovou desintegrací konkrementu v kombinaci s rázovou pulzní technologií ke generování nízkofrekvenčních mechanických rázů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| frekvence ultrazvukové energie v rozmězí 19,5 - 21,5 kHz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| frekvence rázové pulzní technologie v rozmezí 200 – 400 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obě energie funkční najednou, v jeden okamžik | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| určeno pro fragmentaci konkrementů v močových cestách na drobné částečky a jejich odsátí sondou během samotné litotrypse (sondy mají odsávací kanál) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obě energie jsou přenášeny simultánně jedinou sondou (více prostoru pro odsávání větších konkrementů), ne kombinací více sond najednou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obě energie jsou ovládané a řízené z jedné řídicí jednotky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| použití kombinovaných sond s odsávacím kanálem pro přenos obou energií pro semirigidní ureteroskopie, kompatibilita se současně používanými ureteroskopy (pracovní kanál pro nástroje o průměru maximálně 5 Fr.) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| použití kombinovaných sond s odsávacím kanálem pro přenos obou energií pro perkutánní nefroskopie a cystolitiázu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| použití kombinovaných sond s odsávacím kanálem pro přenos obou energií pro mini nefroskopie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompletní portfolio sond (pro ureteroskopie, nefroskopie, mini-nefroskopie i řešení litiázy měchýře) je resterilizovatelné v parním autoklávu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| resterilizovatelné sondy bez omezení počtu jejich použití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompletní portfolio sond (pro ureteroskopie, nefroskopie, mini-nefroskopie i řešení litiázy měchýře) je i v jednorázovém provedení – sterilně balené pro přímé akutní použití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sondy pro nefroskopii a mini-nefroskopii mají odsávací kanál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barevné označení sond pro snadné rozpoznání na sále | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| funkčnost obou energií bez nutnosti napojení na tlakové rozvody či kompresor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ovládání přístroje start / stop přímo z měniče v ruce operatéra = snížení počtu ovládacích pedálů na operačním sále | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| lze připojit i pedál pro ovládání přístroje (pokud je vyžadováno i nožní ovládání) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nastavení úrovně odsávání konkrementů přímo na měniči v ruce operatéra | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nastavení úrovně výstupního výkonu litotriptoru na měniči v ruce operatéra | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plug and play zapojení, bez nutnosti kalibrace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| příslušenství resterilizovatelné v parním sterilizátoru (mimo jednorázových sond) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| umístění řídicí jednotky do stávajícího endoskopického vozíku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| použití se stávající sálovou odsávací pumpou (či centrálním sáním) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| instalace bez nutnosti stavebních úprav | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Perkutánní nefroskop, sada

| operační teleskop 22 Fr. s přímým pracovním kanálem pro použití jako perkutánní nefroskop a jako operační cystoskop pro řešení cystolitiazy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| využití technologie hybridních čoček pro dosažení brilantního obrazu bez zkreslení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| směr pohledu 30° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodloužená pracovní délka teleskopu 230 mm pro maximální využití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| přímý pracovní kanál s průměrem 4 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pro použití jako nefroskop je dodán 25 Fr. rotační plášť se 2 kohouty s kontinuálním proplachem – s vysokým průtokem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pro použití jako operační cystoskop je dodán zavaděč do výše uvedeného 25 Fr. pracovního pláště, s kanálem pro vodič | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pracovní kanál je kompatibilní s nabízeným litotriptorem (sondy s vnějším průměrem 3.40mm a 3.76mm) při zachování prostoru pro proplach | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| adaptér na pracovní kanál s automatickou zpětnou klapkou, která uzavře pracovní kanál po vytažení nástroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost rozšíření o tubus s tupým distálním koncem, se zachováním maximálního průtoku a těsnosti, pro bezpečné vložení flexibilního cysto-nefroskopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| všechny nabízené položky jsou autoklávovatelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Další obsah dodávky:

| generátor s ovládáním z měniče v ruce operatéra – 1ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| --- | --- | --- |
| autoklávovatelný měnič pro dodání obou energií – 1ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| autoklávovatelný momentový klíč pro aretaci sond na měnič – 1ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rester. sondu pro přenos obou technologií najednou pro nefroskopie – 1ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rester. sondu pro přenos obou technologií najednou pro ureteroskopie – 1ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| operační teleskop - 1ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| adaptér na pracovní kanál teleskopu s automatickou zpětnou klapkou - 1ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vnější rotační plášť s kontinuálním proplachem, průměr 25 Fr. - 1ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zavaděč do 25 Fr. pracovního pláště, s kanálem pro vodič - 1ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kovový, opakovatelně použitelný „Amplatz“ s těsněním a kohoutem, průměr 28 Fr. - 1ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kovovou, opakovatelně použitelnou teleskopickou dilatační sadu, 9-28 Fr. – 1ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| úchopový nástroj trojzubec - 1ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| ###### Další podmínky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |