**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka lůžkového vybavení psychiatrie – část 1

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Nemocniční lůžka mechanická - 48 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Lůžko vyhovující normě ČSN EN 60601-2-52 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lůžko plně mechanické, pečovatelského typu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnější rozměry (d/š) – max. 225/105 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměr ložné plochy (d/š) – min. 190 / 85 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém dvojité autoregrese (Ergonomické polohování ložné plochy – schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střižných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečné provozní zatížení min. 200 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náklon zádového dílu min. 65° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náklon stehenního dílu min. 35° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náklon lýtkového dílu min. 20° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kolečka o průměru min. 125 mm s centrální brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ložná čtyřdílná, mechanicky polohovatelná plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Postranice   * musí být na pravé i levé straně pouze jedna, dlouhá po celé délce ložné plochy * musí obsahovat buď funkci tlumeného spouštění anebo musí obsahovat funkci zámku, která zamezí nechtěnému spouštění postranic * jedna ze dvou podmínek v předešlém bodě musí fungovat jako ochrana pacienta před pádem či zaklíněním, dle platných norem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Matrace viz. Tabulka (Matrace pasivní typ I) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevné dekory výrobce musí být uvedené v nabídce a následně budou zadavatelem upřesněny do tří pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
|  |  |  |
| **Položka veřejné zakázky** | **Elektrická lůžka s laterárním náklonem -** **2 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Lůžko vyhovující normě ČSN EN 60601-2-52 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnější rozměry (d/š) – max. 225/105 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměr ložné plochy (d/š) – min. 190 / 85 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ložná plocha čtyřdílná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektrická funkce TR/ATR min. 15°/15° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektronický zdvih lůžka v min. rozmezí od 45 až 75 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečné provozní zatížení min. 280 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Autoregrese zádového dílu min. 12 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Autoregrese stehenního dílu min. 7 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Laterární náklon min.17° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náklon zádového dílu min.70° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náklon stehenního dílu min. 40° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náklon lýtkového dílu min. 20° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Funkce CRP mechanické | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záložní baterie, která umožní lůžku elektrické ovládání i po vypojení síťového kabelu z napájecí sítě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pacientské ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sesterské ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nožní ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Police na lůžkoviny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mechanické prodloužení lůžka o min. 15 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dvojitá kolečka, plastová o průměru min. 125 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Centrální brzdění koleček | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Matrace viz. Tabulka (Matrace pasivní typ I) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevné dekory výrobce musí být uvedené v nabídce a následně budou zadavatelem upřesněny do tří pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Matrace pasivní typ I. - 50 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Jádro matrace/spodní vrstva ze studené pěny o hustotě min. 38 kg/m3 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vrchní vrstva matrace z pěny o min. hustotě 50 kg/m3 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II – III stupně) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Matrace musí mít na spodní straně v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu a stehenního a lýtkového dílu příčné prořezy, díky nímž dochází k ideálnímu tvarování matrace při polohování lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Potah snadno snímatelný – zip min. po 3 stranách s ochranou proti průsaku nečistot do jádra | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, omyvatelný, prodyšný, nepropustný, pratelný na 95 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| svařované nebo podlepované švy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozměr matrace dle lůžka, výška matrace min. 14 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nosnost matrace min. 200 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Položka veřejné zakázky** | **Nemocniční stolky - 42 ks** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Pojízdný, oboustranně přístupný stolek s dřevěným korpusem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Provedení stolku – Min. horní zásuvka pro tiskoviny, dolní část tvořena dvířky s větším úložným prostorem pro osobní věci, dolní část stolku obsahuje prostor pro uložení obuvi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek, držák na zavěšení ručníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pojízdnost stolku na kolečkách o min. průměru 65 mm, včetně brždění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevné dekory výrobce musí být uvedené v nabídce a následně budou zadavatelem upřesněny do tří pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Nemocniční stolky k lůžku s vyklápěcí jídelní deskou - 10 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Pojízdný, oboustranně přístupný stolek s dřevěným korpusem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Provedení stolku – Min. horní zásuvka pro tiskoviny, dolní část tvořena dvířky s větším úložným prostorem pro osobní věci, dolní část stolku obsahuje prostor pro uložení obuvi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek, držák na zavěšení ručníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pojízdnost stolku na kolečkách o min. průměru 65 mm včetně brždění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyklápěcí jídelní deska s rozměry (d/š) – min. 50/30 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plynule výškově nastavitelná jídelní deska s automatickou aretací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevné dekory výrobce musí být uvedené v nabídce a následně budou zadavatelem upřesněny do tří pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného výrobku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |