**Příloha č. 2 zadávací dokumentace** – **Technické podmínky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Předpokládaná spotřeba v kusech za 2 roky (24 měsíců)** |
| Kontejner na ostré předměty (použité jehly)  0,7l-0,8l, průměr dna max. 7,5 cm | 32 658 |
| Kontejner na ostré předměty (použité jehly) 1l | 32 498 |
| Kontejner na ostré předměty (použité jehly) 2l | 58 070 |
| Kontejner na ostré předměty (použité jehly) 5l | 21 100 |
| Nádoba na kontaminovaný odpad s víkem, 10l | 16 940 |
| Nádoba na kontaminovaný odpad s víkem, 30l | 8 740 |
| Nádoba na kontaminovaný odpad s víkem, 50l | 2 820 |
| Nádoba na kontaminovaný odpad s víkem, 60l | 9 796 |

**Technické požadavky na předmět plnění**

* nádoby musí být jednorázové, certifikované - určené pro ukládání odpadů ze zdravotnictví;
* použitý materiál musí být nepropustný, odolný proti propíchnutí za podmínek stanovených normou ČSN EN ISO 23907-1;
* u všech typů nádob o objemu 0,7 až 60l požadujeme bezpečnostní hermetický uzávěr, kterým se uzavře nádoba a již nelze znovu otevřít. Uzávěr je neprodyšný, zcela izoluje obsah nádoby a zabraňuje jeho proniknutí do okolního prostoru.
* nádoby na ostré předměty o objemu 0,7 až 10l musí navíc obsahovat bezpečnostní hermetický uzávěr s otvorem, který umožňuje vhazovat stříkačky a jehly a musí být vybavený záklopkou bránící vypadnutí infikovaných předmětů. V otvoru musí být zářez pro snadné sejmutí jehly a další zářez pro sejmutí inzulínové jehly.
* nádoby musí být stohovatelné;
* nádoby musí být spalitelné včetně obsahu ve specializovaných spalovnách nebezpečného odpadu, musí odpovídat požadavkům metodického doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví vydaného Ministerstvem životního prostředí Praha v r.2017;
* materiál, z nichž jsou kontejnery vyrobeny, nesmí obsahovat sloučeniny fluoru a chloru – nutno doložit prohlášením výrobce kvůli hygienické nezávadnosti při spalování;
* pro bezpečné nakládání se specifickým odpadem je požadováno barevné rozlišení kontejnerů do objemu 10l včetně dle doporučení Státního zdravotního ústavu Praha, kdy žlutá barva (nádoba) je přiřazena pro infekční odpad a červená(víko)pro odpad určený ke spálení;
* součástí všech nádob 0,7 až 60l musí být značení dle § 5 odst. 5 a přílohy č. 29 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, katalogové číslo 18 01 01 "ostré předměty" a (nebo) katalogové číslo 18 01 03 "odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce" dle konkrétního požadavku zadavatele v souladu s Katalogem odpadů. Pokud jsou údaje na označovacím štítku (nejsou na kontejneru natištěné), musí být štítek na kontejneru nalepený. Text musí být v českém jazyce.
* velkoobjemové nádoby (30l, 50l, 60l) musí mít přidělený příslušný UN kód, který je vyražený nebo vylisovaný na stěně nebo dně nádoby;
* na stranách požadujeme dostatečně pevné úchopy pro bezpečnou manipulaci po naplnění odpadem;
* těsnící víko pro zajištění hermetického uzavření nádoby musí mít pevné madlo pro uchopení;
* nádoby musí splňovat podmínky vyhlášky 306/2012 Sb., v platném znění, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů soc. péče dle zákona 258/2000 Sb. v platném znění;
* nádoby musí splňovat normu ČSN EN ISO 23907-1 z roku 2019;
* Certifikát prokazující splnění této normy musí být v českém jazyce a vydaný autorizovanou institucí. Certifikát vydaný před datem uveřejnění nového znění normy ČSN EN ISO 23907-1, tedy před 29.2.2020, který je stále platný a odkazuje se na normu ČSN EN ISO 23907 z roku 2013 se uznává.
* nádoby musí být certifikovány na přepravu nebezpečných látek dle zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě (dohoda ADR). Doklad prokazující splnění této normy musí být v českém jazyce a vydaný autorizovanou institucí.
* nádoby z papíru či lepenky jsou nepřípustné.