## Část 1. Zdravotnické přístroje
LEGENDA: |  | Vyplní uchazeč o zakázku
Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro část 1
Číslo položky ve výkazu výměr | Části VZ | Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky | Typové (modelové) označení položky | Ks | Měrná jednotka | Cena v Kč za kus bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 21% | Cena v Kč včetně DPH celkem
PS 201 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ TECHNOLOGIE, SO 01 A SO 02
T-0910 |  | Defibrilátor |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
automatický externí defibrilátor (AED), přenosný; bifázický výboj, přednastavitelné úrovně výstupní energie; manuální/ poloautomatický režim; display s velkým rozlišením; napájení baterií; hlasové pokyny v českém jazyce; ukládání dat, možnost stažení historie; zobrazení EKG; multifunkční elektrody pro děti a dospělé
T-0920 |  | Odsávačka el. přenosná |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
dvoupístová, rychlost sání 22l/min; sací podtlak -0,85bar; 1l lahev na sekret, silikonová sací hadice a mikrobiologický filtr; tichý provoz; český návod
T-1013 |  | Pumpa infuzní |  | 5 | ks |  | 0 | 0 | 0
samostatně stojící nebo k uchycení na stojan, eurolištu; možnost programování v režimu rychlost/ objem nebo objem/ čas; možnost programování dvou po sobě následujících infúzí; rychlé zavodnění setu nebo podání bolusu stiskem jedné klávesy; 1 až 999 ml/hod s krokem 1 ml/hod (normální režim); 1,0 až 99,9 ml/hod s krokem 0,1 ml/hod (režim "MICRO"); přesnost dávkování +-5%; ochrana proti samovolnému průtoku; ochrana proti nechtěnému vypnutí pumpy za chodu; detekce kumulovaných bublin v setu
T-1105 |  | Vak resuscitační s rezervoárem |  | 4 | ks |  | 0 | 0 | 0
možnost ventilace jednou osobou; adaptabilní pro dýchání maskou a tracheální kanylou; s možností napojení na přívod kyslíku; autoklávovatelný materiál; součást resuscitačního vybavení - pacientský ventil, otočný konektor, silikonová transparentní maska ve 3 velikostech
T-1355 |  | Detektor alkoholu digitální |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
profesionální přístroj; vysoká přesnost 1/1000 promile; rozsah měření 0,000 - 6,000 promile; menu v českém jazyce; paměť na 500 měření; možnost volby test. módu - automatický, manuální, pasivní; velký podsvícený LCD display, dlouhá životnost napájecích baterií; upozornění na termín kalibrace; možnost připojení k PC; software pro zpracování dat z testeru; certifikát CE, ČMI
[5 empty] | Celkem | bez DPH | 0 | Celkem včetně DPH | 0

## Část 2. Přístroj pro ECT
LEGENDA: |  | Vyplní uchazeč o zakázku
Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro část 2
Číslo položky ve výkazu výměr | Části VZ | Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky | Typové (modelové) označení položky | Ks | Měrná jednotka | Cena v Kč za kus bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 21% | Cena v Kč včetně DPH celkem
PS 201 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ TECHNOLOGIE, SO 01 A SO 02
T-0415 |  | Přístroj pro ECT |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
přístroj pro elektrokonvulzivní terapii; proud pulzů 0,09A, tvar - obdélníkové, bipolární pulzy; programovatelná frekvence 10- 70Hz s krokem 5Hz; délka stimulace 8 sekund; šířka pulzů 0,24/ 0,5/ 0,75/ 1,0/ 1,25/ 1,5 msek; hodnocení fyziologických veličin 2xEEG + 1xEMG + 1xEKG nebo 4xEEG; vestavěný alarm překročení energie; 4 kanálová termotiskárna, skládaný papír; monitor hloubky anestezie; EEG analýza, FFT analýzy; seriové rozhraní RS 232; příslušenství - 3ks kovových elektrod, EKT kabel, snímací kabel s 9 příchytkami jednorázových elektrod, pryžový pásek, orální protektor, držák kovové elektrody, držák jednorázové elektrody, česká dokumentace, instruktážní DVD, program pro analýzu zaznamenaných veličin
[5 empty] | Celkem | bez DPH | 0 | Celkem včetně DPH | 0

## Část 3. Zdravotnická lůžka
LEGENDA: |  | Vyplní uchazeč o zakázku
Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro část 3
Číslo položky ve výkazu výměr | Části VZ | Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky | Typové (modelové) označení položky | Ks | Měrná jednotka | Cena v Kč za kus bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 15% | Cena v Kč včetně DPH celkem
PS 201 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ TECHNOLOGIE, SO 01 A SO 02
T-6010 |  | Lůžko 4-dílné, mechanické, kotvené do podlahy - místnost bezpečného pobytu |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Lůžko musí splnit normu ČSN EN 60601-2-52, čtyřdílná ložná plocha, čistitelná a dezinfikovatelná, bez odnímatelných dílů z kovových lamel. Čela kovová, lakovaná s výplní HPL, neodnímatelná. Postranice minimálně 3/4 sklopné, kovové. Zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí plynové pístnice, lýtkový díl polohování hřeben. Integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 150 mm, v hlavové části univerzální držák na příslušenství (infuzní stojan, hrazda). Nosnost lůžka minimálně 200 kg, pevná výška ložné plochy v 50 cm (tolerance +/-5 cm), šířka ložné plochy 85 cm (tolerance +/-2 cm), délka standardní ložné plochy 200 cm, nohy lůžka pro montáž-kotvení k podlaze. Matrace antidekubitní pasivní pro střední riziko vzniku dekubitu, paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; dezinfikovatelný, pratelný na 95 °C, vyměnitelný potah matrace se zipem a s ochranou proti zatékání tekutin, rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, nosnost do 200 kg, , vhodná do polohovatelného lůžka. Možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním / materiálovým řešením vybavení dle PD interiéru
T-6015 |  | Lůžko 4-dílné, mechanické, pojízdné - Otevřené oddělení |  | 30 | ks |  | 0 | 0 | 0
Lůžko musí splnit normu ČSN EN 60601-2-52, čtyřdílná ložná plocha, čistitelná a dezinfikovatelná, bez odnímatelných dílů z kovových lamel. Čela kovová, lakovaná s výplní HPL, neodnímatelná. Postranice minimálně 3/4 sklopné, kovové. Zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí plynové pístnice, lýtkový díl polohování hřeben. Integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 150 mm, v hlavové části univerzální držák na příslušenství (infuzní stojan, hrazda). Nosnost lůžka minimálně 200 kg, pevná výška ložné plochy v 50 cm (tolerance +/- 5 cm), šířka ložné plochy 85 cm (tolerance +/-2 cm), délka standardní ložné plochy 200 cm, kolečka minimálně o průměru 125 mm, kov, 3 x brzda, 1 x směrová aretace. Matrace antidekubitní pasivní pro nízké riziko vzniku dekubitu, paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; dezinfikovatelný, pratelný na 95 °C, vyměnitelný potah matrace s se zipem s ochranou proti zatékání tekutin, rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, nosnost matrace do 140 kg, , 3-zónová, vhodná do polohovatelného lůžka. Možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním / materiálovým řešením vybavení dle PD interiéru. K 10 lůžkům (1/3) příslušenství do univerzálního držáku (hrazda, infuzní stojan).
T-6017 |  | Lůžko 4-dílné, s hydraulickým ovládáním zdvihu, pojízdné - Uzavřené oddělení |  | 25 | ks |  | 0 | 0 | 0
Lůžko musí splnit normu ČSN EN 60601-2-52, lůžko hydraulicky polohovatelné v krajních polohách 40 - 80 cm výšky (tolerance +/- 5 cm), čtyřdílná ložná plocha, čistitelná a dezinfikovatelná, bez odnímatelných dílů z kovových lamel. Čela kovová, lakovaná s výplní HPL, neodnímatelná. Postranice minimálně 3/4 sklopné, kovové. Zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí plynové pístnice, lýtkový díl polohování hřeben. Integrované prodloužení ložné plochy minimálně o 150 mm, v hlavové části univerzální držák na příslušenství (infuzní stojan, hrazda). Nosnost lůžka minimálně 200 kg, šířka ložné plochy 85 cm (tolerance +/-2 cm), délka standardní ložné plochy 200 cm, kolečka minimálně o průměru 125 mm, kov, 3 x brzda, 1 x směrová aretace. Matrace antidekubitní pasivní pro vysoké riziko vzniku dekubitu, paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; dezinfikovatelný, pratelný na 95 °C, vyměnitelný potah matrace s se zipem s ochranou proti zatékání tekutin, rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, nosnost do 140 kg, , 3-zónová, vhodná do polohovatelného lůžka. Možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním / materiálovým řešením vybavení dle PD interiéru. K 12 kusům lůžkům (50 %) příslušenství do univerzálního držáku (hrazda, infuzní stojan).
T-6302 |  | Lehátko vyšetřovací 2-dílné, hydraulicky výškově polohovatelné, se sklopnými postranicemi, držák papírové role |  | 6 | ks |  | 0 | 0 | 0
Pojízdné vyšetřovací lehátko, výškově hydraulicky polohovatelné v rozmezí 50-95 cm (tolerance +/- 5 cm), s nastavitelnou dvoudílnou ložnou plochou, polohovatelný podhlavník, se sklopnými postranicemi min. 3/4, s centrální brzdou a aretací, kolečka o průměru min. 150 mm, s nosností min. 170 kg a s úchytem pro přídavnou část (infuzní stojan a držák role hygienického papíru). Kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem / nerezové; vrchní část lehátka čalouněná s voděodolným, paropropustným, umyvatelným povrchem se sníženou hořlavostí, dezinfikovatelné, možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce; možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním / materiálovým řešením vybavení dle PD interiéru.
T-6605 |  | Váha osobní vč. výškoměru |  | 3 | ks |  | 0 | 0 | 0
Digitální váha; čitelný displej na stojanu; funkce ZAPNUTÍ - TÁRA - VYPNUTÍ; horní mez váživosti minimálně 200 kg, s možností metrologického ověření
T-6712 |  | Lůžko sprchové vč. polstrované vany a odpadní hadice s hydraulickým ovládáním zdvihu |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
Výškově stavitelné pomocí hydrauliky, výška v rozsahu 50-90 cm (tolerance +/- 5 cm), celonerezová konstrukce; jednodílná ložná plocha se sklonem k odtokové části. Vana lehátka jednodílná s odtokovou drážkou, dezinfikovatelná, flexibilní odtoková hadice v nožní části lůžka, součástí lehátka podhlavní polštářek a uzávěr odtokové části. Plastový kryt podvozku, sklopné nerezové zábrany s pojistkou proti nechtěnému spuštění. 4 otočná kolečka o průměru minimálně 125 mm, s plastovým krytím a centrální brzdou. Nosnost minimálně 170 kg, vnitřní rozměr vany šířka 60 x délka 195 cm (tolerance +/- 5 cm).
[5 empty] | Celkem | bez DPH | 0 | Celkem včetně DPH | 0
POZOR!! - nedílnou součástí výkazu/ nacenění je i barevnostní/ materiálové řešení jednotlivých prvků v rámci samostatného dokumentu PD interiéru!!