**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Stůl zákrokový mobilní**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Stůl zákrokový mobilní – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| 4 segmentová pracovní plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| segmenty nastavitelné elektropohonem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výškově stavitelný elektropohonem min. zdvih 300 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| mobilní provedení, brzděná kolečka průměru min. 75 mm (chráněny krytem před znečištěním) – aretace stolu jedním pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosnost min. 250 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vyklápění pracovní desky Trendelenburg – antitrendelenburg minimálně v rozsahu +/- 25° a laterálního vyklápění minimálně v rozsahu +/- 20° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzájemné polohování jednotlivých segmentů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plně odnímatelné nožní segmenty, výklopné min. +30° / -90° kolem horizontální osy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Polohování každého z nožních segmentů samostatně, uvolnění a zajištění obou požadovaných pohybů jedním snadno přístupným ovládacím prvkem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zádový segment výklopný min. +50° / -30° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odnímatelný hlavový segment, výsuvný v podélné ose pracovní desky, laterálně posuvný, výklopný a výškově stavitelný rovnoběžně s pracovní deskou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odnímatelné čalounění s antistatickým povrchem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stůl vybaven akumulátory pro provoz na bezpečné napětí nezávisle na síti a s integrovanou nabíječkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Signalizace stavu akumulátorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ruční ovládač základních pohybů a současně záložní ovládání umístěné na sloupku operačního stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nerezový kryt základny OP stolu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks přídavný stolek pro operace rukou a horních končetin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Podložky dolních končetin k umožnění gynekologické pozice pro ambulantní akutní revise | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

| Další energetické podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| ***„Požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení dle ČSN EN 60601-1 ed. 2 2007“*** uchazeč uvede veškeré požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení.  Především se jedná o kapacitu elektrické přípojky, kvality jištění (velikost a typ), druh napájecího zdroje (hlavní – ČEZ, záložní – diesel agregát, nouzový – UPS vlastní, nebo požadavek na ZIS (zdravotnická izolovaná soustava), DO, VDO. Dále uvede maximální příkon a stabilizovaný příkon zařízení v kVA z hlavního, záložního i nouzového zdroje napájení. | (doplní dodavatel) |
| V případě požadavku na nouzový zdroj napájení (UPS)**zdroj musí být součástí nabídky** a v souladu s článkem 7.9.2.3 výše citované normy tento samostatný napájecí zdrojse **stane součástí dodávaného ME přístroje**. Musí být dodaná jasná specifikace na připojení tohoto nouzového zdroje do napájecí sítě.  **Současně bude uvedena i požadovaná doba zálohy ze samostatného nouzového zdroje UPS.**  Použití samostatného zdroje napájení ME přístroje nesmí být v rozporu (nemůže nahradit) s požadavky ČSN  33 2000-7-710 Elektrická instalace nízkého napětí: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory.  Nezbytná funkčnost přístroje je stanovená výrobcem ME přístroje v souladu se zásadami výrobce pro stanovení přijatelného rizika. | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |