## Rekapitulace
NNP Moravská Třebová – Vybavení – zdravotnická technologie - část C
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČ. CENOVÉ NABÍDKY
Číslo položky | ID | Parametr | MJ | Počet jednotek | Nabídková cena za jednotku bez DPH v Kč | Nabídková cena celkem bez DPH v Kč | Nabízený typ výrobku a výrobce
Nemocniční lůžka a křesla
37 | N.V202 | Nemocniční lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52 nebo rovnocenné řešení. Vnější rozměr lůžka maximálně 220 x 100 cm, Rozměr ložné plochy minimálně 200 x 90 cm. Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm, funkce TR/ATR min. 15°. Ergonomické polohování ložné plochy - schopnost eliminovat zvýšení tlaku a střižných sil na tělo a vnitřní orgány pacienta při polohování ložné plochy (dvojitá autoregrese). Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů pro snadnou údržbu. Součástí odnímatelná čela, celoplastová se zámky a barevnou výplní . Barevné řešení výplní bude před započetím realizace odsouhlaseno vedením nemocnice a projektantem interiéru.Integrované spustitelné (s tlumením) dělené plastové nerestriktivní postranice na cca 2/3 lůžka s možností odoustranného doplnění nožního dílu pro neklidné pacienty (na 65 ks lůžek). Pacientský ovladač pro nastavení výšky a polohování zádového a stehenního dílu s integrovanou svítilnou, sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha). Kolečka s centrálním ovládáním brzd (brzda v každém rohu lůžka) prům. min. 150 mm, ochranná kolečka v rozích lůžka, záložní baterie. Polička na lůžkoviny, prodloužení lůžka min. o 15 cm. Bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg, zvukový alarm, nezabrzděného lůžka, ochrana elektromotorů proti přetížení, Lišta na příslušenství s držáky na močové sáčky. Příslušenství: hrazda, madlo | ks | 91 |  | 0
38 | N.V204 | Pasivní antidekubitní matrace - riziko IV. Rozměry dle lůžka. Jádro matrace kombinované ze studené. PU a viskoelastické pěny. Nosná část z PU pěny o hustotě min. 50kg/m3. Odpor proti stlačení max. 3,6kPa/m2, na celém povrchu vrstva min. 5cm z viskoelastické pěny o hustotě min 85kg/m3. Jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci. Všechny pěny s sníženou hořlavostí (min. CRIB 5). Okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota min. 45kg/m3, odpor proti stlačení 6-7kPa/m2). Potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené. Materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7). Na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci. Nosnost min. 200kg. Funkčně a rozměrově plně kompatibiliní s požadovaným lůžkem, výška min. 14cm. Matraci nutno zkoordinovat s lůžkem. | ks | 91 |  | 0
39 | N.V206 | Aktivní hybridní matrace. Hybridní vzduchopěnový systém. K prevenci a podpoře léčby středního stupně rizika dekubitů. Vzduchopěnové komory. Elastický, paropropustný a voděodolný potah. Tříkomorový systém 2-1 přepouštění tlaku. CPR ventil. Zpevněný okraj matrace pro ulehčení vstávání z lůžka. Matrace je určená k přímému položení na rošt lůžka. Možnost nafouknutí matrace s ležícím pacientem. Součástí kompresor kompaktibilní s matrací. Minimální nosnost 180 Kg. Rozměr jako u pasivních matrací výše. Výška matrace min. 120 mm. | ks | 10 |  | 0
40 | N.V212 | Stolek noční s výklopnou deskou / Mechanika jídelní desky je přímo integrována do korpusu. Plynule ručně nastavitelná výška jídelní desky k lůžku. Desku lze naklopit na obě strany do dvou poloh. Provedení korpusu: Horní zásuvka, nika, spodní skříňka se zámkem a s 1 policí. Stolek je opatřen držákem na 3 PET láhve. Korpus stolku je vyroben z pozinkovaného plechu, vrchní deska je kryta vrstvou vysoce odolného laminátu a jídelní deska je z HPL laminátu. Stolek je pojízdný se 4 kolečky o prům. min. 75 mm (dvě brzditelná). Celková nosnost plata: min. 8 kg. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. Přesný dekor bude zkoordinován s dekorem lůžek a vyvzorkován před započetím realizace a bude odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | ks | 91 |  | 0
41 | N.V222 | Křeslo pro kardiaky a seniory / Pro použití v domovech důchodců, v nemocnicích, v domovech s pečovatelskou službou nebo denních stacionářích. Sedací nábytek pro kardiacké osoby a osoby se sníženou pohyblivostí. Modulární systém. Pevná konstrukce křesla na 4 otočných kolech min. 125 mm s brzdou, 2x nášlapná brzda. Anatomický sedák, výškově nastavitelné a omyvatelné opěrky rukou, zasunovací nebo sklápěcí pevná opora pro dolní končetiny, odnímatelná jídelní deska, nastavitelná a odnímatelná opěrka hlavy, držák sáčku na moč, opěrka nohou, Hygienicky udržovatelné - omyvatelné. Barevné řešení bude před započetím realizace odsouhlasen vedením nemocnice a projektantem interiéru. | ks | 35 |  | 0
42 | N.V223 | Rozkládací křeslo s kovovou konstrukcí. Křeslo umožňuje min. polohy – polohu vsedě, polohu pro spaní. Čalounění z lehce omyvatelné a snadno čistitelné koženky (eko-kůže). Kolečka na spodní části křesla vpředu otočná o průměru min. 75mm s brzdou, vzadu pevná kola o průměru min. 40mm. Vnější rozměry křesla: Šířka (min) 860 mm Hloubka (min) 780 mm Ložná plocha (po rozložení, min.): 670 x 1950 mm | ks | 5 |  | 0
Celková nabídková cena v Kč bez DPH (cena uvedená krycím listu nabídky) | [5 empty] | 0
výše DPH | výše DPH | výše DPH | [5 empty] | 0
CELKOVÁ CENA v Kč vč. DPH | CELKOVÁ CENA s DPH | CELKOVÁ CENA s DPH |  |  |  | 0
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník je povinen vyplnit všechna pole zvýrazněna oranžovou barvou.
2. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré parametry jsou stanoveny jako minimální.
3. Pokud není uvedeno jinak (tj. min/max), tak u rozměrových požadavků je připuštěna tolerance +/10 %.
4. K tomuto formuláři bude připojena i technická dokumentace dle bodu 6.3. Svazku 1 zadávací dokumentace.