Příloha č. 2 – Splnění technických požadavků

k veřejné zakázce:

- "Dodávka intenzivních zdravotnických lůžek s váhou“

Evidenční číslo zakázky: LDN 004/2021VZMR

Specifikace předmětu dodávky

Výběr designových prvků (barvy materiálů) upřesní zadavatel s vybraným uchazečem.

Zdravotnické lůžko pro intenzivní péči s váhou – 3 ks

| Specifikace lůžek | Doplní účastník (ANO/NE) | Doplní účastník (Popis) |
| --- | --- | --- |
| provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52 |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka |  |  |
| plastový kryt podvozku |  |  |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 300 kg |  |  |
| rozměr ložné plochy min. 90x200 cm |  |  |
| prodloužení/zkrácení ložné plochy min. 20 cm |  |  |
| vnější rozměr lůžka max. 105x222 cm |  |  |
| integrovaný vážicí systém s možností uložení do paměti |  |  |
| záložní baterie |  |  |
| rychlospuštění zádového dílu (CPR) |  |  |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 14° pomocí elektomotoru |  |  |
| laterální náklon lůžka elektrický min. 30° |  |  |
| minimálně 3dílné lůžko polohovací, elektrické s polohováním zádové, stehenní a lýtkové části |  |  |
| polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15 % a nožní části 40° s tolerancí +/- 15 % pomocí elektromotoru |  |  |
| výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně o 40 cm |  |  |
| integrované dělené sklopné plastové postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem |  |  |
| odnímatelná čela, plastová s mechanickou aretací |  |  |
| univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd, min. průměr 150 mm, 5-té aretační kolečko |  |  |
| čtyřdílná ložná plocha z HPL |  |  |
| díly ložné plochy kompaktní s dezinfikovatelností |  |  |
| sesterský ovládací panel integrovaný z vnější strany postranice s ochranou proti nechtěnému polohování, s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně polohy – resuscitační poloha CRP, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha) |  |  |
| v postranicích integrované pacientské ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |
| nožní pedál |  |  |
| ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka |  |  |
| potenciálové propojení |  |  |
| příslušenství: |  |  |
| infuzní stojan nasazovací |  |  |
| hrazda s hrazdičkou |  |  |

Aktivní antidekubitní matrace na nová lůžka – 3 ks

| Specifikace pasivní antidekubitní matrace | Doplní účastník (ANO/NE) | Doplní účastník (Popis) |
| --- | --- | --- |
| systém do IV. stupně dekubitu |  |  |
| celová matrace s úchyty na kostru lůžka |  |  |
| statický režim |  |  |
| režim podpory sedu |  |  |
| maximální nafouknutí |  |  |
| CPR |  |  |
| alarm nízkého tlaku a servisní alarm |  |  |
| alarm při výpadku proudu |  |  |
| výška matrace min. 20 cm |  |  |
| maximální nosnost matrace min. 200 kg |  |  |
| rozměr matrace dle lůžka |  |  |
| snímatelný potah na zip |  |  |
| paropropustný a voděodolný, antibakteriální, pružný potah |  |  |

Pasivní antidekubitní matrace na nová lůžka – 3 ks

| Specifikace pasivní antidekubitní matrace | Doplní účastník (ANO/NE) | Doplní účastník (Popis) |
| --- | --- | --- |
| použití v riziku dle stupnice Nortonové – min. III. |  |  |
| Hustota jádra min. 40 kg/m3 |  |  |
| po celém povrchu jádra viskoelastická pěna v tl. min. 3 cm |  |  |
| výška min. 14 cm |  |  |
| rozměr matrace dle lůžka |  |  |
| nosnost min. 200 kg |  |  |
| dokonale kopíruje ložnou plochu lůžka ve všech jejích polohách |  |  |
| potah – voděodolný, pružný, paropropustný, antialergický, antibakteriální, snímatelný, odolný běžným dezinfekčním prostředkům |  |  |
| potah se zipem s ochranou proti zatečení |  |  |
| možnost praní při 60 – 90°C |  |  |

Pasivní antidekubitní matrace na stávající lůžka – 20 ks

| Specifikace pasivní antidekubitní matrace | Doplní účastník (ANO/NE) | Doplní účastník (Popis) |
| --- | --- | --- |
| použití v riziku dle stupnice Nortonové – min. III. |  |  |
| hustota jádra min. 40 kg/m3 |  |  |
| výška min. 14 cm |  |  |
| rozměr matrace dle rozměru ložné plochy stávajícího lůžka 85x200 cm |  |  |
| voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah např. potah hygienickou fólií, rozepínatelný ze tří stran |  |  |
| potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi |  |  |
| svařované švy |  |  |
| možnost praní při 60 – 90°C |  |  |

Noční stolek s jídelní deskou – 3 ks

| Specifikace nočního stolku | Doplní účastník (ANO/NE) | Doplní účastník (Popis) |
| --- | --- | --- |
| pojízdný, oboustranně přístupný, kovová konstrukce, dezinfikovatelný |  |  |
| stolek dobře čistitelný |  |  |
| konstrukce nočního stolku musí být ucelená, stabilní, bezpečná |  |  |
| jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem z plastu |  |  |
| rozměr jídelní desky min. 55 x 33 cm |  |  |
| jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací |  |  |
| výška jídelní desky v rozsahu min. 75-105 cm |  |  |
| brzditelná kolečka o průměru min. 65 mm |  |  |
| uvnitř stolku prostor pro PET láhev |  |  |
| plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice nebo pomocí posilující pružiny s automatickou aretací |  |  |
| provedení stolku – min. horní zásuvka, nika, dolní dvířka nebo zásuvka z obou stran |  |  |