#### Odborný léčebný ústav Jevíčko

vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) se pro toto řízení nepoužije ZZVZ, s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto zákona.

- Zadavatel:

Odborný léčebný ústav Jevíčko,

příspěvková organizace Pardubického kraje

zastoupený Bc. Naděždou Ivkovičovou, pověřenou řízením příspěvkové organizace

TRN-Léčebna 508, 569 43 Jevíčko

tel.: 461 550 711

fax: 461 326 636

e-mail: olujevicko@olujevicko.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jevíčko, č. ú.43-4564540297/0100

- IČO: 00193976

- DIČ: CZ00193976

2.	Vymezení plnění zakázky – zadávací dokumentace:

- jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku zboží

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka včetně dopravy a montáže (sestavení)  - 23 ks nemocniční lůžko elektricky polohovatelné (včetně příslušenství –hrazda, hrazdička), 23 ks matrace. Specifikace je v příloze č. 1 této dokumentace.

- 3.	Doba a místo plnění:

Realizace: nejpozději  do 10.12.2021

místo plnění Odborný léčebný ústav Jevíčko, 569 43 Jevíčko, TRN-Léčebna 508

4.	Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů:

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie oprávnění k podnikání.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením seznamu obdobných zakázek, které realizoval v posledních třech letech od vyhlášení tohoto výběrového řízení. Uchazeč splní tento předpoklad, pokud předloží min. tři zakázky, které realizoval v posledních třech letech, a jednotlivá zakázka obsahovala dodání min. 20 lůžek. V seznamu bude uvedený název zadavatele (včetně kontaktů), termín realizace a popis, ze kterého bude zřejmé splnění požadavku zadavatele.

- Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle nabídkové ceny v Kč bez DPH.

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky:

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce, a ta musí obsahovat:

      - krycí list (viz příloha č. 2) veřejné zakázky s celkovou nabídkovou cenou uvedenou bez DPH, DPH a včetně DPH. Dále v nabídce budou uvedeny nabídkové ceny všech položek uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

- návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele, a to včetně obchodních podmínek, sankce za nedodržení termínu dodání a délky záruky nejméně 24 měsíců. Smlouva musí obsahovat soupis dodávaného zboží a garantovat požadavky této zadávací dokumentace

- Součástí nabídky bude i přesný popis nabízeného zboží, včetně výrobce a druhu, aby zadavatel mohl posoudit splnění zadávacích podmínek

- Seznam obdobných zakázek

7.	Platební podmínky:

Dodávka bude vyúčtována po jejím dokončení jednou fakturou se splatností 30 dnů od data vystavení. Nabídková cena vybraného uchazeče o VZ je cenou konečnou a musí být uvedena ve v návrhu smlouvy.

- Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídku v jednom originále podepsanou oprávněnou osobou doručte na ředitelství OLÚ Jevíčko poštou nebo osobně do termínu 08.10.2021 10:00.

Nabídky podávejte v uzavřených obálkách, označených „VZ – elektrická lůžka“.

Obálka dále musí obsahovat identifikační údaje uchazeče a na místě uzavření obálky razítko.

Nabídky podané v neuzavřených nebo v neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, že je možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako nabídky předložené po stanoveném termínu.

V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí zásilky adresátem.

Nabídku může zaslat i neoslovený zájemce o zakázku.

V případě dotazů kontaktujte zadavatele na e-mailu: vlasek.zakazky@gmail.com

- Otevírání obálek je neveřejné. Vybraný uchazeč o VZ bude zveřejněn na profilu zadavatele

https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2025.html

a na webu stránkách ústavu: http://www.olujevicko.cz/verzakazky.php

- Ostatní informace :

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zadávací řízení zrušit bez udání důvodu.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

Podané námitky nebudou akceptovány.

V Jevíčku dne 23.09.2021

BC. NADĚŽDA IVKOVIČOVÁ

Pověřená řízením příspěvkové organizace:

Příloha č. 1 Technická specifikace

Technická specifikace

Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010

Kovová konstrukce lůžka

Plastový kryt podvozku lůžka

Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně o 40cm

Zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka

Nejnižší poloha ložné plochy max. 40cm

Čtyřdílná ložná plocha - kovové lamely

Šířka ložné plochy  85 cm

Délka ložné plochy  200 cm

Maximální vnější rozměry 105 x 210 cm z důvodu prostorového rozmístění a průjezdnosti

Změna výšky ložné plochy pomocí elektromotoru

Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru

Polohování lýtkového dílu pomocí mechanického hřebene

Polohování zádového dílu min. 65°, stehenního min. 35°, lýtkového min. 20°

Systém autoregrese pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování zádového a stehenního dílu

Čela lůžka pevná, neodnímatelná

Čela lůžka z lamina dekor  Buk rustikal

Integrované průběžné spustitelné postranice s pokrytím celé délky ložné plochy

Ruční ovladač s barevně odlišenými funkcemi pro polohovaní  a s ochranou proti nechtěnému polohování

Kolečka o průměru min. 150mm - centrální brzda koleček se směrovou aretací ovládaná pomocí dvou nožních pedálů - kolečka uložená pod ložnou plochou lůžka

Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka

Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 220 kg

Povrchová úprava kovových částí: lakování práškovými barvami, barva: bílý odstín

Příslušenství: kovová lakovaná hrazda, plastová hrazdička s nastavitelným popruhem

Matrace

Pasivní antidekubitní matrace rozměr 200 x 85 cm

Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (II. stupně)

Zpevněné okraje jádra tužší pěnou

Nosnost matrace  min. 150 kg

Výška matrace min. 15 cm

Potah SAFR se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 95° C, se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

pro právnické a fyzické osoby

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

| Předmět veřejné zakázky: |  | Elektrická lůžka |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchazeč o veřejnou zakázku - identifikační údaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní firma nebo název případně jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo, místo podnikání případně místo trvalého pobytu (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Právní forma: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Daň z přidané hodnoty v Kč: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Cena v Kč: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Rekapitulace pro hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | DPH |  | Nabídková cena včetně DPH |  |  |
| Kč |  |  |  | Kč |  | Kč |  |  |
| Předpokládaná doba splnění veřejné zakázky do: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Délka záruční doby v měsících: |  |  |  |  |  |  |  |  |

V ……………………,   dne ……………

………………………………….

Razítko a podpis uchazeče