Příloha č. 2 – Splnění technických požadavků

k veřejné zakázce:

- "Dodávka zdravotnických lůžek s příslušenstvím“

Evidenční číslo zakázky: LDN 005/2021VZPOD

Specifikace předmětu dodávky

Výběr designových prvků (barvy materiálů) upřesní zadavatel s vybraným uchazečem.

Nemocniční (zdravotnické) lůžko – 50 ks

| Specifikace lůžek | Doplní účastník (ANO/NE) | Doplní účastník (Popis) |
| --- | --- | --- |
| provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52 |  |  |
| prohlášení o shodě |  |  |
| materiálové provedení a konstrukční řešení celého lůžka umožňující desinfekci celého povrchu lůžka a jeho jednotlivých částí |  |  |
| minimálně 4dílné lůžko polohovací, elektrické s polohováním zádové, stehenní a mechanicky lýtkové části |  |  |
| polohování zádové části 72° s tolerancí +/- 15 % a nožní části 40° s tolerancí +/- 15 % pomocí elektromotoru |  |  |
| rozměr ložné plochy min. 85x200 cm s možností prodloužení ložné plochy |  |  |
| výškové nastavení ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu minimálně o 39 – 78 cm, nejnižší poloha ložné plochy max. 40 cm |  |  |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 250 kg |  |  |
| postranice zajišťující pacienta proti pádu min po ¾ délky ložné plochy |  |  |
| úchyty (držáky) pro příslušenství v hlavové části |  |  |
| plastový kryt podvozku |  |  |
| kolečka v průměru minimálně 152 mm s centrální brzdou se směrovou aretací ovládanou pomocí dvou nožních pedálů – kolečka uložená pod ložnou plochou lůžka |  |  |
| díly ložné plochy kompaktní s dezinfikovatelností |  |  |
| kryt motoru ochraňující motor při provádění umývání a desinfekce lůžka |  |  |
| ruční ovladač s barevně odlišnými funkcemi pro polohování a s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |
| ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka |  |  |
| pevná čela jednoduše čistitelná z pevného materiálu s možností jednoduchého čištění s aretací proti samovolnému vytažení při transportu |  |  |
| příslušenství: |  |  |
| držák infuzních roztoků |  |  |
| hrazda s výškově nastavitelnou rukojetí |  |  |
| držák močové láhve |  |  |

Pasivní antidekubitní matrace – 50 ks

| Specifikace pasivní antidekubitní matrace | Doplní účastník (ANO/NE) | Doplní účastník (Popis) |
| --- | --- | --- |
| použití v riziku dle stupnice Nortonové – min. III. |  |  |
| hustota jádra min. 40 kg/m3 |  |  |
| výška min. 14 cm |  |  |
| rozměr matrace dle rozměru ložné plochy lůžka |  |  |
| voděodolný, paropropustný, snímatelný hygienický potah např. potah hygienickou fólií, rozepínatelný ze tří stran |  |  |
| potah s bakteriostatickými, antivirovými a antialergickými vlastnostmi |  |  |
| svařované švy |  |  |
| možnost praní při 60 – 90°C |  |  |

Noční stolek s jídelní deskou – 50 ks

| Specifikace nočního stolku | Doplní účastník (ANO/NE) | Doplní účastník (Popis) |
| --- | --- | --- |
| pojízdný, oboustranně přístupný, kovová konstrukce, dezinfikovatelný |  |  |
| stolek dobře čistitelný |  |  |
| konstrukce nočního stolku musí být ucelená, stabilní, bezpečná |  |  |
| jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem z plastu |  |  |
| rozměr jídelní desky min. 55 x 33 cm |  |  |
| jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací |  |  |
| výška jídelní desky v rozsahu min. 75-105 cm |  |  |
| brzditelná kolečka o průměru min. 65 mm |  |  |
| uvnitř stolku prostor pro PET láhev |  |  |
| plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice nebo pomocí posilující pružiny s automatickou aretací |  |  |
| provedení stolku – min. horní zásuvka, nika, dolní dvířka nebo zásuvka z obou stran |  |  |