Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

na dodávku 1 ks Bifázického befibrilátoru s monitorem

4 ks Automatického elektrického defibrilátoru

zadávané jako zakázka malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřních předpisů Nemocnice následné péče moravská Třebová. 
Zadavatel v rámci zadávacího řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v souladu s pravidly zákona, a to formou stanovení požadavků na výkon, funkci a potřeby, které mají být naplněny.

Bifázický defibrilátor s monitorem – 1ks

-	bifázický výboj s nastavitelnou energií do 200 J

-	doba nabíjení na energii 200 J max. 10 s

-         integrovaný monitor EKG barevný dvoukanálový displej pro zobrazení EKG křivky a teplové frekvence

-	displej o uhlopříčce min. 5“ zobrazující nastavení přístroje

-         nastavitelné alarmy EKG

-	pevná defibrilační pádla

-	3 svodový EKG kabel

-	záznam historie monitorovaných událostí – trendy

-	integrovaná tiskárna s možností záznamu aktuální EKG křivky

-	automatický self test přístroje

-	papír do tiskárny (5 ks)

-         60 ks jednorázových nalepovacích elektrod pro monitorování EKG

-	provoz na el. síť i akumulátor

-          součástí výbavy vozík

Automatický elektrický defibrilátor – 4ks

- Bifázický výboj

- Celková hmotnost do 4 kg

- Hlasová nápověda i instruktážním textem v českém jazyce

- Možnost dospělého i dětského režimu

- Podsvícený LCD displej se zobrazením EKG křivky, počtem výbojů a celkovým časem zásahu

- Vedení záchrance s vyhodnocením správné hloubky masáže

- Stupeň ochranný min. IP54

- Expirace elektrod minimálně 5 let

- Doba nabíjení méně než 12 sekund

- Automatické testování

- Včetně příslušenství: Elektrody pro dospělé, Elektrody pro děti, dobíjecí baterie a nabíječka, transportní brašna.