**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Myčky podložních mís**

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Myčky podložních mís 1**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Dvoukapacitní myčka podložních mís – 12 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita pro automatické vyprázdnění a zpracování min. 4 ks močových lahví a 2 ks podložních mís s víky současně, nebo min. 2 ks nádob do toaletních křesel současně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Objem mycí komory min. 70 litrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samostatně stojící přístroj, vyrobený z nerezové oceli s nerezovou mycí komorou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Celkové rozměry Š 500–600 mm x H 600-640mm x V 1300 – 1460mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Digitální zobrazení teploty umývání a dezinfekce na přehledném displeji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Komunikační rozhraní v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Recirkulační vodní čerpadlo, výkon min. 600 l/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 rotační + 7 pevných trysek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaná sklopná police | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Indikace nedostatečného objemu detergentu k dokončení cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochrana proti nízké teplotě a pojistky proti nadměrné teplotě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatický systém kontroly pěny a tlaku mycí vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení teplé a studené vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr odpadu 90–110 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Připojení el. 400 V, 50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zvuková a tepelná izolace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kondenzátor páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Indikace fáze probíhajícího procesu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Indikace úspěšného dokončení mycího cyklu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Indikace závad a kódové informace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kódy pro nastavení hodnot kritických parametrů procesu pouze autorizovanou osobu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství pro začátek provozu:** |  |  |
| **Pardubická nemocnice, Cévní chirurgie** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 4 ks podložních mís s víkem, 4 ks močových láhví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Pardubická nemocnice, Dětská chirurgie** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 6 ks mycí mísy, 12 ks močových láhví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Pardubická nemocnice, Emergency** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 4 ks podložních mís s víkem, 4 ks močových láhví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Pardubická nemocnice, Neurochirurgie** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 10 ks podložních mís s víkem, 15 ks močových láhví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Pardubická nemocnice, Dospávací pokoj** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 4 ks podložních mís s víkem, 4 ks močových láhví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Pardubická nemocnice, ORT** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 4 ks podložních mís s víkem, 4 ks močových láhví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Pardubická nemocnice, Traumatologie** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 4 ks podložních mís s víkem, 4 ks močových láhví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Pardubická nemocnice, Chirurgie** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 4 ks podložních mís s víkem, 4 ks močových láhví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Pardubická nemocnice, ARO** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 4 ks podložních mís s víkem, 4 ks močových láhví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Pardubická nemocnice, JIP** |  |  |
| * 10 l mycího prostředku, 4 ks podložních mís s víkem, 4 ks močových láhví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |