**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Gamma sonda

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## A) Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Gamma sonda – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Dodaná řídící jednotka přístroje pro gamma sondu musí splňovat a obsahovat** |  |  |
| Napájení z elektrické sítě (230 V/50 Hz) a zároveň možnost napájení pomocí vestavěného akumulátoru (min. 8 hodin) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatická detekce sondy a typu nuklidu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost manuální volby min. 2 nuklidu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Měření radioaktivity pozadí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení hlasitosti, která umožnuje slyšitelnost pulsu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Součástí dodání bude bezdrátová gamma sonda, která musí splňovat a obsahovat:** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Spojení gamma sondy s řídící jednotkou musí být bezdrátové | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Energetický rozsah v min. rozmezí 30 až 580 keV |  |  |
| Úhel vzepětí sondy je v rozmezí 30° až 45° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochrana proti úrazu elektrickým proudem dle normy ČSN EN 60601 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení gama sondy pomocí vyměnitelných baterií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Provozní doba bez napájení je min. 8 hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kalibrace sondy je prováděná max. 1 za rok, nebo není vůbec nutná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10% mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

## B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

## DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

## SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |