**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka EKG včetně vozíku

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **EKG přístroj včetně vozíku – 9 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| 12-ti kanálové klidové EKG se záznamem a tiskem všech 12-ti svodů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3/6/12-kanálový zápis na termocitlivý papír šíře 210 mm (formát A4) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení z el. sítě 230V/50 Hz a zároveň akumulátorový provoz bez nutnosti připojení k el. síti na minimálně 240min provozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatický záznam, manuální záznam, záznam rytmu a detekce arytmií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Proměření (intervaly, osy) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pokročilá analýza EKG s interpretací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Detekce ACS (akutní koronární syndrom) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Syntéza 18-svodového EKG | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Analýza J vlny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Detekce R kmitu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Auto Capture – automatické sejmutí nejkvalitnější křivky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zamražení křivky s uložením až 5 min záznamu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochrana proti defibrilaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Detekce kardiostimulátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Frekvenční rozsah měření vstupního EKG signálu 0,05 Hz – 250 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dynamický měřící rozsah min. +/- 5 mV, stejnosměrný offset +/- 600 mV | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Filtr rušení el. sítě 50/60 Hz, svalový filtr 25/35 Hz, filtr driftu 0,25/0,5 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimální citlivost: 2,5; 5; 10; 20 mm/mV nebo automaticky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzorkovací frekvence minimálně 8.000 Hz na kanál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 24 bitový A/D převodník | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Recovery time max. 1 s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úroveň šumu max. 20μV | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dotykový barevný displej min. 8“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Plnohodnotná alfanumerická klávesnice na panelu i dotyková na displeji pro zadávání dat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální srdeční frekvence minimálně 300 tepů/min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Indikace kvality kontaktu pro každou elektrodu ve 3 úrovních | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Uživatelsky konfigurovatelná menu na displeji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 programovatelné uživatelské klávesy pro rychlé funkce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vnitřní paměť pro uložení minimálně 1 000 plnohodnotných záznamů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tisk minimálně ve formátu: 3x4, 6x2, 6x2+R1, 6x2+R2, 12x1, dominantní a průměrované křivky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tisk na termopapír, skládaný nebo role, formát A4 (šíře 210 mm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimální rychlost posuvu 5; 10; 12,5; 25 nebo 50 mm/s | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Časová osa 40 bodů/mm, osa amplitudy 8 bodů/mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Export pořízených EKG záznamů na USB, SD kartu a na server export dat ve formátu PDF, DICOM a HL7 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Komunikace EKG s nemocničním informačním systémem (KIS STAPRO) pro archivaci pořízených záznamů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ethernet LAN a Wi-Fi (minimálně IEEE 802.11ac) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 2x USB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| SD karta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| WLAN modul | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Čtečka čárových kódů pro zadávání pacientských dat pro každý přístroj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozšiřitelnost o pokročilou ergometrii s MOS filtrem a výstupem na externí LCD (nyní nepožadujeme) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| EKG vozík s bržděnými kolečkami a přihrádkou nebo vaničkou na příslušenství | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vozík obsahuje rameno pro uchycení, odlehčení a bezpečné uložení pacientských svodů  nastavitelné ve třech směrech (výškově, do stran a směrem k pacientovi) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ke každému dodanému přístroji 1 ks pacientské 10-ti žilové svody, barevné značení dle IEC | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ke každému dodanému přístroji 1 set končetinových elektrod a 1 set hrudních balónkových elektrod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |