# Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky

# Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

# Název veřejné zakázky:

Odsávačky

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

A) Technické parametry

| Položka veřejné zakázky | Multifunkční odsávačka elektrická pojízdná – 12 ks |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| multifunkční odsávačka elektrická pojízdná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sací výkon plynule nastavitelný s průtokem min. 40 L/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podtlak: min. - 92 kPa | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pístový nebo membránový bezúdržbový odsávací systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hlučnost max. 59 dB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| určena pro nepřetržitý provoz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možný upgrade pro připojení nožního spínače | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| součástí každé odsávačky musí být pojízdný stojan s brzděnými kolečky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaný držák pro 2 láhve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pacientský okruh odsávací jednorázový nebo autoklávovatelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadované příslušenství: 1x stabilní vozík s dvojitými antistatickými kolečky, min. 2 brzděná 1x vak odsávací jednorázový obsahující víčko s úhlovou pacientskou spojkou, objem min. 2 litry 1x láhev 2l opakovaně použitelná pro instalaci jednorázového sacího vaku 1x držák láhve 1x stop ventil, jednorázový | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

| Položka veřejné zakázky | Odsávačka elektrická přenosná – 10 ks |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| sací výkon: min. 18 l/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podtlak: min. -75 kPa | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pístový bezúdržbový odsávací systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| blokace nastaveného vakua | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tichý chod bez vibrací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| regulátor pro plynulé a přesné nastavení vakua | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. dvoustupňová ochrana proti přesátí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| napájení: síť/baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barevná indikace nabití baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost připojení na 12 V DC pro transport | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrovaný držák láhve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| madlo pro snadnou manipulaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| propojovací hadice se spojkami – jednorázové nebo autoklávovatelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pacientský okruh odsávací jednorázový nebo autoklávovatelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| filtr kombinovaný bakteriologický/proti přesátí – bal. min. 5 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadované příslušenství: 1x láhev 1 l polykarbonátová s pojistným ventilem 1x stop ventil, jednorázový | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

| Položka veřejné zakázky | Odsávačka elektrická pojízdná – 19 ks |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| sací výkon: min. 30 l/min. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podtlak: min. - 90 82 kPa | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hlučnost: max. 59 dB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pístový nebo membránový bezúdržbový odsávací systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| určena pro nepřetržitý provoz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrovaný držák pro 2 láhve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možný upgrade pro připojení nožního spínače | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pojistná nádoba s víčkem proti přesátí vč. propojovací hadice se spojkami, vše autoklávovatelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pacientský okruh odsávací, jednorázový nebo autoklávovatelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Požadované příslušenství: 1x stabilní vozík s dvojitými antistatickými kolečky, min. 2 brzděná 1x vak odsávací jednorázový obsahující víčko s úhlovou pacient. spojkou, objem min. 2 litry 1x láhev 2L opakovaně použitelná pro instalaci jednorázového sacího vaku 1x držák láhve 1x stop ventil, jednorázový | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

| Položka veřejné zakázky | Odsávačka – 6 ks |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| bezúdržbový pístový nebo membránový motor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení 230 V/50 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| určena pro nepřetržitý provoz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pojízdné provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ochrana proti přesátí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možný upgrade pro připojení nožního ovladače | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 1 ks integrovaný držák láhve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| maximální podtlak 90 kPa | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sací výkon min. 30 l/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| součástí každé odsávačky musí být pojízdný stojan s brzděnými kolečky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odsávačka musí mít tichý chod bez vibrací – max. přípustná hlučnost 59 dB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

##### Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |