**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Mrazící boxy

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## A) Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Mrazící box (2ks)** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Základní specifikace** |  |  |
| Nová, nerepasovaná mrazící skříň pro potřeby oddělení – se zaměřením na uložení biologického materiálu a jeho dlouhodobé skladování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| box skříňového provedení se dvěma kompresory a nezávislými chladícími okruhy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vnitřní objem v rozmezí 475-490 litrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| provedení dvojdveřový, každé dveře opatřeny zámkem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 nezávisle regulované oddělené prostory, možnost skladovat v jedné části materiál při např. -35 °C a druhou část manuálně odmrazovat a tento prostor čistit | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| trvale udržitelná teplota minimálně -40°C při teplotě okolí až +35°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nastavení a regulace teploty boxu v minimálním rozsahu -20°C až -40°C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vnější zařízení rozměry maximálně 1900x850x800 (VxŠxH) mm – včetně vnějších prvků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| alarmové funkce (minimálně teplota oběma směry, výpadek napájení) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| do každé části mrazáku musí být jedna průchodka pro externí čidlo teploty – celkem 2 průchodky na zařízení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| úsporný provoz, průměrná spotřeba maximálně ~~5,5 Wh/24hod~~ 5,5 kWh/24hod | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ekologické chladivo (nulový efekt k ozonové vrstvě) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zařízení bude obsahovat pojezdová kolečka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| napájení 230V/50Hz, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| váha prázdného zařízení maximálně 165 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hlučnost maximálně 45 dB | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství** |  |  |
| součástí každého mrazícího boxu bude minimálně 6 výškově nastavitelných a plně vyjímatelných polic (každá s nosností minimálně 30 kg) a plná vnitřní výbava plně vyjímatelnými plastovými koši pro uložení materiálu (koše vyplňující celý skladovací prostor) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.