- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Přístroje pro PAO a soudní lékařství

- Název části 2 veřejné zakázky:

- Mikrotomy pro oddělení soudního lékařství

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| Položka veřejné zakázky | Rotační mikrotom – 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| - Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Elektronický rotační mikrotom s krokovým motorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manuální jemné krájení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost používat elektrický hrubý posuv vzorku pomocí ručního kola | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Retrakce vzorku s možností vypnutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Trojosé nastavení pozice vzorku X, Y + 8°, Z 360° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pomocné vodící lišty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Externí ovládací panel s membránovými tlačítky – lze použít na obou stranách přístroje nebo ovládaní pomocí integrovaného dotykového panelu a tlačítek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost krájení kývavým pohybem nebo krájení rotačním pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah tloušťky řezu min. 0,5 až 100 μm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost krájet v rozsahu 0,5-5,0 µm po 0,5 µm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Trimování alespoň 5–500 μm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součástí rychloupínací držák kazet na standartní kazety | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

| Položka veřejné zakázky | Sáňkový mikrotom – 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| - Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Sáňkový mikrotom, který bude využíván na krájení parafínových bločků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manuální pohon | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Posuv na požadovanou tloušťku řezu automatický nebo manuální skrze páčku posuvu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah krájení 0,5 – 60 μm Rozsah krájení v minimálním rozmezí 0,5-40 um | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezúdržbový ložiskový pojezd hlavy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozsah vertikálního posuvu vzorku min. 40 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaný bezpečnostní kryt nože | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Aretace sáňkového posunu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost používat mikrotomové žiletky R35 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součástí rychloupínací držák kazet na standartní kazety | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

- Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| - Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |