**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Videolaryngoskop a bronchoskop intubační znovuvyhlášení**

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Videolaryngoskop**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Videolaryngoskop – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Videolaryngoskop pro rutinní klinické zákroky na operačních sálech nebo při intenzivní péči a emergency | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompaktní design | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Operační čas s nabitou Lithium-ion baterií min. 80 minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Jednoduché ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Video výstup: HDMI konektor pro možnost připojení dalšího monitoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 6’’ široko-úhlý monitor s rozlišením min. 640 x 480 pixelů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nahrávání videa, audia a fotografií na USB disk | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost přehrání záznamu přímo na monitoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nabíjecí akumulátory | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Adaptér do elektrické sítě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Propojení lžíce a monitoru přes kabel nebo přes kabel s elektronickým modelem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Videolaryngoskopická lžíce:** |  |  |
| Integrované LED světlo a CMOS čip na distálním konci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| resterilizovatelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání dokumentace přímo na rukojeti lžíce, záznam videa i obrázků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Propojení k monitoru pomocí kabelu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součástí nabídky:   * 2 ks lžíce – dospělá velikost * 1 ks propojovací kabel k monitoru * 1 ks kabel pro připojení jednorázových lžic * 1 ks samostatný stojan | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |