**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro všechny části veřejné zakázky**

**Část 1: Transfuzní souprava s filtrem pro vaky**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Transfuzní souprava s filtrem pro vaky** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| pro gravitační použití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| transparentní hadička min. 150 cm s Luer Lock konektorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| napichovací hrot pro krevní vaky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| regulátor průtoku (tlačka s kolečkem) s držákem pro zafixování konce setu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tlačka musí bezpečně držet v nastavené pozici, nesmí se sama uvolňovat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapkovač pro rovnoměrnou tvorbu kapek: 20 kapek=1ml +/- 0,1ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrované zavzdušnění s hydrofobním bakteriálním filtrem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| transparentní kapací komůrka s krevním filtrem s 200-350 um | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| na obou koncích setu ochranná krytka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez přítomnosti ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| apyrogenní, netoxická | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilní, jednotlivě baleno | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| souprava splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1135-4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 2: Infuzní souprava pro spádovou infuzi**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Infuzní souprava pro spádovou infuzi** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| pro gravitační použití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| transparentní hadička min. 150 cm s Luer Lock konektorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| universální napichovací hrot pro láhev i vak | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| transparentní kapací komůrka s 15 um kapalinovým filtrem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapkovač pro rovnoměrnou tvorbu kapek: 20 kapek=1ml +/- 0,1ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrované zavzdušnění s hydrofobním membránovým bakteriálním filtrem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| regulátor průtoku (tlačka s kolečkem) vybavený úchytem pro hadičku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tlačka musí bezpečně držet v nastavené pozici, nesmí se sama uvolňovat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| na obou koncích setu ochranná krytka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez přítomnosti ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| apyrogenní, netoxická | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilní, jednotlivě baleno | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| souprava splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 8536-4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 3: Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Infuzní souprava s regulátorem průtoku pro spádové infuze** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| pro gravitační použití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| transparentní hadička min. 150 cm s Luer Lock konektorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| universální napichovací hrot pro láhev i vak | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| transparentní kapací komůrka s 15 um kapalinovým filtrem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| integrované zavzdušnění s hydrofobním membránovým bakteriálním filtrem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tlačka pro přerušení infuze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| přesný, nastavitelný regulátor průtoku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| apyrogenní, netoxická | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez přítomnosti ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilní, jednotlivě baleno | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |