- Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky

- Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

- Název veřejné zakázky:

Centrifugy znovuvyhlášení

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce. Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

## A) Technické parametry

| Položka veřejné zakázky | Centrifuga I – 1 ks |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Stolní centrifuga s hmotností max. do 50 kg o rozměrech max. do 40 x 58 x 30 (š x h x v) vše v cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost ovládaní v rukavicích | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nerezová vnitřní komora | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelné otáčky s krokem po 100 RPM nebo menším, min. 4400 RPM | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| RCF min. 2750 xg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Časovač v rozsahu s krokem po 1 min nebo menším min. 0-99 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatický přepočet otáček za minutu na odstředivou sílu a naopak | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sledování nevyvážení rotoru (inbalance) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení rozsahu vnitřní teploty centrifugační komory s krokem 1 °C v min. rozsahu od -9 °C do +40 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Paměť uživatelských programů, kde min. 2 programy mají nastavitelný časovač | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezúdržbový rotor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Čtyřmístný výkyvný výměnný motor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita zkumavek (14,5mm x 100mm) na rotor (min. 32 kusů) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 ks adapterů na zkumavky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita zkumavek (12mm x 75mm) na rotor (min. 36 kusů) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 ks adapterů na zkumavky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stabilní stůl pro umístění centrifugy, včetně pojezdových koleček, kontejnerem a min. čtyřmi šuplíky z důvodu prostor na pracovišti o rozměrech 170 x 80 x 90 (š x v x h) vše v cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

| Položka veřejné zakázky | Centrifuga II – 2 ks |  |
| --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| Stolní centrifuga s hmotností max. do 30 kg o rozměrech max. do 40 x 58 x 30 (š x h x v) vše v cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost ovládaní v rukavicích | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nerezová vnitřní komora | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelné otáčky s krokem po 100 RPM nebo menším, min 4400 RPM | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| RCF min. 2750 xg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Časovač v rozsahu s krokem po 1 min, nebo menším min. 0-99 min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatický přepočet otáček za minutu na odstředivou sílu a naopak | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimálně 2 akcelerační a 2 brzdící stupně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sledování nevyvážení rotoru (imbalance) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součásti dodávky musí být čtyřmístný výkyvný výměnný rotor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Automatické rozeznání výměnných rotorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Čtyřmístný výkyvný výměnný motor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita zkumavek (14,5mm x 100mm) na rotor (min. 32 kusů) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 ks adapterů na zkumavky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacita zkumavek (12mm x 75mm) na rotor (min. 36 kusů) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 ks adapterů na zkumavky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pro každou laboratorní centrifugu bude součástí dodávky stabilní stůl bez pojezdových koleček z důvodu prostor na pracovišti o rozměrech 150 x 40 x 50 (š x v x h) vše v cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

- Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| - Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |