**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Čistící a dezinfekční automat a myčka laboratorního skla**

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Mycí automat pro laboratorní sklo**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Mycí automat pro laboratorní sklo – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Mycí automat s dávkováním tekutých prostředků a horkovzdušným sušením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přípojka přívodu a odvodu vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Studená voda, Studená voda do kondenzátoru par, Teplá voda, DEMI voda | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průtočný tlak v min. rozmezí 200-1.000kPa | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální výtlačná výška odpadního čerpadla 100 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaný změkčovač vody | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) 10,700 mmol/l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odtokové čerpadlo 22 DN | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém ochrany proti poškození vodou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sušicí agregát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaný sušicí agregát | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ventilátor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ohřívač | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Třída HEPA filtru H13 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Injektorový koš s min. 30 tryskami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Horní a spodní patro (koš) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4ks košů na zkumavky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vložka pro podložní sklíčka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |