Příloha č. 8 zadávací dokumentace – Dotazník (Informace pro zadavatele)

Dodavatel vyplní přílohu č. 8 a vloží do nabídky. Uvedené údaje nemají vliv na nabídkovou cenu, resp. hodnotící kritéria a nebudou předmětem hodnocení a posouzení nabídek.

| ###### ICT požadavky | Dodavatel doplní, jakým způsobem budou splněny ICT požadavky |
| --- | --- |
| Dodavatel bude bez výhradně akceptovat podmínky Cyber Security NEMPK a.s. (Požadavky na Cyber Security v NPK jsou definovány Zákonem o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181/2014 Sb., prováděcí vyhláškou č. 82/2018 Sb.) a normou Systému managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2022 a ISO/IEC 27002:2022.) | (doplní dodavatel) |
| Kompletní licenční model (včetně DICOM, HL7, atd.) | (doplní dodavatel) |
| Pro všechen dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) |
| OS Microsoft Windows 10 Professional / Enterprise CZ, 64 . Současně musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence | (doplní dodavatel) |
| podporované komunikační protokoly jmenovitě pro přenos výsledku a případné licenční omezení | (doplní dodavatel) |
| Komunikační porty pro sítovou komunikaci | (doplní dodavatel) |
| licence na komunikační protokol s LIS NIS / PACS je součástí dodávky HL7, GDT nebo DICOM | (doplní dodavatel) |

| ###### Další požadavky | Dodavatel doplní, jakým způsobem budou splněny další požadavky |
| --- | --- |
| „Požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení dle ČSN EN 60601-1 ed. 2 2007“ uchazeč uvede veškeré požadavky pro zachování nezbytné funkčnosti zařízení. Především se jedná o kapacitu elektrické přípojky, kvality jištění (velikost a typ), druh napájecího zdroje (hlavní – ČEZ, záložní – diesel agregát, nouzový – UPS vlastní, nebo požadavek na ZIS (zdravotnická izolovaná soustava), DO, VDO. Dále uvede maximální příkon a stabilizovaný příkon zařízení v kVA z hlavního, záložního i nouzového zdroje napájení. | (doplní dodavatel) |
| V případě požadavku na nouzový zdroj napájení (UPS) zdroj musí být součástí nabídky a v souladu s článkem 7.9.2.3 výše citované normy tento samostatný napájecí zdroj se stane součástí dodávaného ME přístroje. Musí být dodaná jasná specifikace na připojení tohoto nouzového zdroje do napájecí sítě. Současně bude uvedena i požadovaná doba zálohy ze samostatného nouzového zdroje UPS. Použití samostatného zdroje napájení ME přístroje nesmí být v rozporu (nemůže nahradit) s požadavky ČSN 33 2000-7-710 Elektrická instalace nízkého napětí: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory. Nezbytná funkčnost přístroje je stanovená výrobcem ME přístroje v souladu se zásadami výrobce pro stanovení přijatelného rizika. | (doplní dodavatel) |