**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Přístroj pro chlazení a ohřev pacienta**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Přístroj pro chlazení a ohřev pacienta – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Hyper-hypotermický vodní systém pro kontrolované řízení teploty pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přístroj musí umožňovat změnu teploty pacienta v min. rozmezí 32 až 38 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost nastavení gradientů teploty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Alarm na vysokou teplotu a nedostatek kapaliny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rychlost ohřívání musí být min. 2 °C/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Požadované příslušenství v rámci dodávky:** |
| 1ks matrace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1ks pokrývka hlavy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1ks jícnový chladící katetr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1ks teplotní čidlo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**