**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Stomatologická souprava**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Stomatologická souprava** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Křeslo stomatologické** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Výškově nastavitelné zubařské křeslo v rozsahu min. 37 – 80 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Hydraulický pohon | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Zdroj napájení 300W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Posuvná opěrka hlavy s dvojitým kloubem, uvolnění pomocí páky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 2 opěrky rukou min. se 2 polohami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Otočný čep křesla min. 60° (30° na každou stranu) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Ovládací panel na stomatologickém unitu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Nosnost min. 220 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Prošívané čalounění – výběr dekoru ze vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 3F pistole | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Světelná vzduchová hadice pro turbínku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Bezuhlíkový LED mikromotor s ENDO funkcemi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Plivátkový box s otočným keramickým plivátkem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Plivátkový ventil | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Stomatologický unit** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Horní vedení hadic | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * S ručním ovládáním | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Včetně tácku na nástroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Asistentská instrumentace na krátkém rameni** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 2x2 pozice (3F pistole, odsliňovačka, HVE savka) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Samostatné odsávání s odlučovačem amalgánu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Operační LED světlo** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 3 osy nastavení světla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Možnost nastavení intenzity světla (min. 3 hodnoty) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Žlutý filtr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Barevná teplota 5000 K | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ultrazvukový odstraňovač zubního kamene nesvětelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Druhý bezuhlíkový LED mikromotor vč. hadice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Intraorální RTG s možností montáže na stěnu** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Ohnisko 0,4 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Předprogramovaná nastavení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Možnost manuálního nastavení hodnot (V, mA, expoziční čas) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Možnost použití pravoúhlého kolimátoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Snímkování technikami s krátkým i dlouhým tubusem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Demontáž stávajícího stomatologického křesla součástí nabídky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.