**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Bronchoskop do Chrudimské nemocnice**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Bronchoskop – 1 KS** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Zorné pole 90° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr zaváděcí části min. 5,2 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hloubka ostrosti v min. rozsahu 3-50 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Délka pracovní části min. 600 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr pracovního kanálu min. 2,6 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pohyb distálního konce nahoru/dolů min. 160°/130° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součástí vybavení je nový LED zdroj světla V případě, že nabízený bronchoskop je kompatibilní s externím zdrojem světla Endol ED, který se v současné době nachází na pracovišti, není nutné dodávat nový zdroj světla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lithiová baterie bez nabíjení s průměrnou životností 10 h nebo lithiové baterie, které při maximálním osvitu zajistí min. 2 h provozu s běžnou životností 10 let | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.