## Specifikace
Příloha č. 1 smlouvy - Technická specifikace
k veřejné zakázce s názvem
„Skiagrafický RTG komplet s přímou digitalizací a PACS systém pro radiodiagnostické pracoviště Nemocnice následné péče Moravská Třebová“
Obměna stávajícího skiagrafického systému se stářím více než 20 let, za moderní diagnostický DR skiagrafický systém, podporující současné skiagrafické snímkovací postupy.Požadujeme zařízení vysoké kvalitativní a výkonnostní třídy pro přímou digitální skiagrafii, se stropním závěsem pro RTG zářič a dvěma plochými detektory, vertigrafem a stacionárním stolem. Určeno pro snímkování stojících, sedících, ležících pacientů a volné snímkování ovládané z akviziční pracovní stanice. Zařízení musí vyhovět potřebám moderní skiagrafie na vysoké úrovni pro potřeby zajištění péče pro Moravskotřebovsko a okolí, pro ambulance chirurgie, ortopedie, plicní, ORL, interních a další. Požadujeme maximální možnou míru automatizace činností a zajištění nejvyšší možné radiační ochrany pacienta i personálu. Zařízení musí umožnit zhotovení veškerých standardních projekcí vertikálními, horizontálními i šikmými chody paprsku. Musí rovněž umožňovat snímkování pacienta přímo na mobilním lůžku.
Součástí VZ jsou rovněž položky - dodávka systému pro ukládání DICOM dat / jejich vyhodnocení a prohlížení, stavební úpravy v prostorách realizace zakázky nutné k instalaci, demontáž a ekologická likvidace stávajícího RTG zařízení.
Dodavatel (účastník):
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Osoba oprávněná jednat:
Kontaktní osoba:
Název nabízeného zařízení:
Položka | Specifikace a popis parametrů | Požadovaná hodnota parametru | účastníkem nabízená hodnota plnění
1 | Generátor a expoziční automatika
1.1 | Vysokofrekvenční generátor | Z.p.
1.2 | Nominální anodový výkon | min.80kW
1.3 | Rozsah volitelného napětí mezi anodou a katodou rentgenové lampy | min. 40- až 150 kV
1.4 | Rozsah volitelného anodového proudu | min. 15 až 800 mA
1.5 | Rozsah volitelného expozičního času | min. 1 msec – 3 sec
1.6 | Automatické i manuální nastavení expozičních parametrů | Z.p.
1.7 | Předvolba orgánových programů min. 50 programů | min. 50
2 | Rentgenová lampa
2.1 | Rotační anoda s rychlostí rotace | min. 9000 ot./min
2.2 | Ohniska renntgenové lampy
2.3 | - velikost malého ohniska | max. 0.6mm
2.4 | - velikost velkého ohniska | max. 1,2 až 1,3 mm
2.5 | Tepelná kapacita anody | min. 600 kHU
2.6 | Tepelná kapacita rentgenové lampy | min. 1,5 MHU
3 | Kolimátor
3.1 | Rozsah celkové rotace v úhlu | min. 250°
3.2 | Clony (kolimace)
3.3 | - motoricky nebo manuálně stavitelné | Z.p.
3.4 | - symetricky stavitelné clony, vždy párově | Z.p.
3.5 | - plně individuální nastavení každé clony | Z.p.
3.6 | LED osvětlení pro kontrolu vyclonění požadované oblasti snímkování | Z.p.
3.7 | Laserové zaměření pro polohování pacienta | Z.p.
3.8 | Kamera umístěná v rámci kolimátoru, určená pro náhled na oblast záznamu snímkování a pro možnost nastavení oblasti snímkování (například dlouhých skládaných snímků) z ovladovny | Z.p.
3.9 | Kolimátor musí mít integrované měření plošné dávky podle platné legislativy - DAP metr (zadavatel nepřipouští externí zařízení), případně systém musí měřit a kalkulovat dávku z hodnot získaných z akvizičního detektoru. | Z.p.
3.10 | Motorizované přídavné Cu filtry automaticky nastavitelné dle anatomických předvoleb v rozsahu min. 0,1 – 0,3 mm, nebo ekv. kombinace Al/Cu filtr | Z.p.
4 | Stropní závěs
4.1 | Pokrytí vyšetřovny v rozsahu (příčný x podélný posun s přihlédnutím k orientaci stolu) | min. 200 x 300 cm
4.2 | Teleskopická konstrukce s rozsahem pohybu rentgenové lampy ve vertikálním směru | min. 180 cm
4.3 | Synchronní pohyb ve všech směrech a kolem všech os možných pohybů | Z.p.
4.4 | Plná motorizace pohybů stropního závěsu s automatickým nastavením vzájemných poloh komponent RTG systému (stúl, vertigraf) dle předvolené projekce. Zařízení musí na základě zvolené projekce plně automaticky nastavit všechny své komponenty do poloh odpovídajících dané projekci tak, aby obsluha mohla pokračovat uložením a přesným polohováním pacienta pro danou projekci (auto-positioning) | Z.p.
4.5 | Automatické přizpůsobení polohy rentgenové lampy k poloze detektoru vertikálního stativu a k poloze detektoru vyšetřovacího stolu. Rentgenová lampa musí v reálném čase následovat při pohybu detektoru tento pohyb, a naopak detektor musí v reálném čase následovat pohyb rentgenové lampy při jejím pohybu. (auto-tracking) | Z.p.
4.6 | Ruční ovládání pohybů stropního závěsu ve všech osách s podporou mikromotorů, | Z.p.
4.7 | Rozsah rotace rtg. lampy kolem vertikální osy s aretací v libovolném úhlu | min. ±180°
4.8 | Rozsah rotace rtg. lampy kolem horizontální osy s aretací v libovolném úhlu | min. ±130°
4.9 | Při snímkování na volný detektor musí být zajištěna komunikace detektoru s akvizičním počítačem, která zajišťuje přenos informace o úhlovém odklonu centrálního rtg. paprsku rentgenové lampy od kolmé osy aktivní plochy detektoru. Hodnoty musí být zobrazeny na zobrazovací jednotce integrované na stropním závěsu položka 4.14 až 4.18. | Z.p.
4.10 | Při snímkování na volný detektor musí být umožněno, manuální nastavení korekce úhlového odklonu centrálního rtg. paprsku rentgenové lampy (položka 4.9) tak, aby centrální rtg. paprsek směřoval kolmo k akviziční rovině volného receptoru obrazu. Při provádění manuální korekce úhlové odchylky centrálního paprsku, musí být informace o úhlové odchylce předávána z detektoru v reálném čase, a musí být rovněž v reálném čase zobrazena na zobrazovací jednotce položka 4.14 až 4.18, a to po celou dobu provádění této úhlové korekce. | Z.p.
4.11 | Při snímkování na volný detektor musí být zajištěna funkce - automatické nastavení korekce odklonu centrálního rtg. paprsku rentgenové lampy (položka 4.9) tak, aby centrální rtg. paprsek směřoval kolmo k rovině volného receptoru obrazu. (Plně automatické provedení korekce úhlové odchylky centrálního paprsku, je provedeno plně automaticky na základě pokynu operátora, udáním příslušné volby na přístroji. Odchylka bude korigována na 0, plně automaticky.) | Z.p.
4.12 | Úhlová korekce odklonu centrálního rtg. paprsku definovaná v položce 4.9; 4.10 a 4.11 je realizována jak v podélném tak i příčném směru akviziční plochy detektoru. | ( hodnoceno )
4.13 | Antikolizní systém stropního závěsu pro zajištění bezpečnosti pro autopozicování systému | bez přímého kontaktu s překážkou ( hodnoceno )
4.14 | Zobrazovací jednotka upevněná na čelní pozici sestavy rentgenky stropního závěsu | Z.p.
4.15 | - plochý, barevný, dotykový displej, integrovaný na sestavě kolimátor rentgenka, s úhlopříčkou | min. 12"
4.16 | - minimálně musí být možno zobrazovat - identifikační údaje pacienta, mAs, kVp, vzdálenost SID, úhel natočení rentgenky | Z.p.
4.17 | - na této jednotce musí být umožněno provádění změn minimálně u - mAs, kV | Z.p.
4.18 | - pro všechna zobrazení musí být zajištěna plně automatická rotace zobrazených informací do standardní polohy čtení, | Z.p.
4.19 | Automatické snímky dlouhých kostí – celé dolní končetiny, celá páteř (stůl i vertigraf) | Z.p.
5 | Skiagrafický stůl
5.1 | Motoricky od země výškově stavitelný stůl v rozsahu | min. 55 - 90cm
5.2 | Konstrukce stolu s dvěma nohami na krajích a možností polohování pacienta s nohami pacienta v centrální poloze pod deskou stolu | Z.p.
5.3 | Antikolizní systém stolu, zajišťující bezpečnost při sjíždění stolu dolů, aby nedošlo ke kontaktu s objekty pod stolem, | bez přímého kontaktu s překážkou (hodnoceno)
5.4 | Plovoucí deska stolu o rozměrech
5.5 | - délka | min. 240 cm
5.6 | - šířka | min. 80 cm
5.7 | Manuální ovládání horizontálního pohybu plovoucí desky stolu s aretací pohybu | Z.p.
5.8 | Hrizontální pohyb desky stolu v podélné ose v obou směrech od centrální polohy | min. ±45 cm
5.9 | Horizontální pohyb desky stolu v příčné ose v obou směrech od centrální polohy | min. ±12 cm
5.10 | Maximální nosnost stolu s deskou v centrální poloze | min 300 kg
5.11 | Automatická centrace vzájemné polohy středu detektoru a osy svazku rentgenové lampy, | Z.p.
5.12 | Systém automatického snímkování a automatického skládání více snímků, s možností manuální korekce skládání snímků pro vytvoření snímku dlouhých struktur, např. celé páteře, dolních končetin (stitching) | Z.p.
5.13 | Držák receptoru obrazu pro snímky horizontálním paprskem | Z.p.
5.14 | Funkce Autotracking ve vertikálním i horizontálním směru dle definice položka 4.5 | Z.p.
5.15 | Vyjímatelná protirozptylová mřížka fokusovaná pro vzdálenost | cca. 110cm
5.16 | Vyjímatelná protirozptylová mřížka fokusovaná pro vzdálenost v intervalu | cca. 150cm
6 | Stativ pro vertikální snímkování – vertigraf
6.1 | Nastavení minimální vzdálenosti středu receptoru obrazu vertikálního stativu od podlahy | max. 30cm
6.2 | Zajištění motorického i manuálního pohybu receptoru vertigrafu ve směru svislém - nahoru, dolů v rozsahu | min. 1500mm
6.3 | Automatická centrace vzájemné polohy středu detektoru a osy svazku rentgenové lampy, | Z.p.
6.4 | Rozsah naklápění aktivní plochy receptoru obrazu s automatickou aretací v libovolném úhlu | rozsah -20 - +90°
6.5 | Naklápění receptoru obrazu musí být jak motorické tak i manuální | Z.p.
6.6 | Možnost natočení detektoru na vertigrafu pro úhlopříčné snímkování ( kolem osy kolmé na střed aktivní plochy detektoru ) | min. 0° až 45°
6.7 | Systém automatického snímkování a automatického skládání více snímků, s možností manuální korekce skládání snímků pro vytvoření snímku dlouhých struktur, např. celé páteře, dolních končetin (stitching) | Z.p.
6.8 | Vyjímatelná protirozptylová mřížka fokusovaná pro vzdálenost | 110cm
6.9 | Vyjímatelná protirozptylová mřížka fokusovaná pro vzdálenost v intervalu | 180cm
6.10 | Pevná boční madla (levá a pravá) pro přidržování pacienta | Z.p.
6.11 | Horní madlo pro držení pacienta při bočních snímcích (levých a pravých) | Z.p.
7 | Receptory obrazu – DETEKTORY pro vyšetřovací stůl a volné snímkování
7.1 | 1 ks detektor pro stůl | Z.p.
7.2 | 1 ks detektor pro vertigraf | Z.p.
7.3 | Následující požadavky, jsou platné jak pro detektor stolu, tak pro detektor vertigrafu
7.4 | - Detektory s nepřímou konverzí (scintilátor strukturní CsI) | Z.p.
7.5 | - Rozměry aktivní plochy detektoru – stůl i vertigraf | min 42cm x min 42cm
7.6 | - Velikost pixelu detektorů | max. 140 μm
7.7 | - Kvantová účinnost DQE v % @ 0,00 Lp/mm @ RQA 5 IEC 62220 | min. 75% ( hodnoceno )
7.8 | - Hloubka rekonstruované matice (úrovní šedi) | min. 16 bit
7.9 | - Detektor při volném snímkování předává akvizičnímu systému informace o svém úhlovém odklonu od kolmé osy rentgenového paprsku k frontální rovině, pro možnost provedení korekce kolmosti detektoru a rentgenového paprsku. Informace o odklonu musí být zobrazena minimálně na zobrazovací jednotce položka 4.14 až4.18 | Z.p.
7.10 | - Detektory pro stůl a vertikální stativ jsou obousměrně vzájemně zaměnitelné | Z.p.
7.11 | - Detektory při umístění ve stole a vertikálním stativu jsou aktivně napojeny na kabelové i datové připojení a napájení | Z.p.
7.12 | - Ochrana detektorů pro stůl a vertikální stativ proti průniku tekutin při jejich styku s tekutinou | min. IPx3
7.13 | - Maximální rovnoměrné zatížení volného detektoru bez dodatečného ochranného krytu | min 300 Kg
7.14 | - Hmotnost volného detektoru včetně baterie a bez dodatečného ochranného krytu | max. 3,8 kg
7.15 | - Detektor musí být vybaven čidlem, a to minimálně pro detekcí pádu detektoru - k jednoznačnému určení vzniku poškození | Z.p.
7.16 | Ochranný kryt (držák pro bezpečné přenášení detektoru) pro zvýšení nosnosti volného detektoru pro snímky na lůžku | Z.p.
8 | Akviziční / ovládací stanice
8.1 | Uživatelskérozhraní v českém jazyce | Z.p.
8.2 | Úhlopříčka LCD monitoru s minimálně Full HD rozlišením (1920 x 1080) | min. 21“
8.3 | Bezdrátový dálkový ovladač, k ovládání minimálně: pohybu stropního závěsu v osách x;y;z, pohybu rentgenové lampy nahoru ; dolu, výškové nastavení stolu, výškové nastavení detektoru vertigrafu, náklon detektoru vertigrafu, centrace detektoru, předprogramované polohy pro snímkování minimálně 5 | Z.p.
8.4 | Virtuální dálkové ovládání: zobrazení bezdrátového dálkovího ovladače (identický jako fyzický bezdrátový ovladač) na monitoru akviziční stanice a možnost výběrem příslušných tlačítel na monitoru zvolit příslušnou funkci odpovídající fyzickému bezdrátovému ovladači. | ( hodnoceno )
8.5 | Doba potřebná k náhledu snímku při bezdrátovém přenosu | max. 2 sec
8.6 | Doba potřebná k úplnému zobrazení snímku | max. 6 sec
8.7 | Automatická komunikace a integrované ovládání generátoru | Z.p.
8.8 | Možnost nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky, orgánová automatika | Z.p.
8.9 | Možnost tvorby a modifikace přednastavených orgánových programů - jejich expozičních a projekčních parametrů, parametrů postprocessingu obrazu | Z.p.
8.10 | Základní nástroje pro zpracování obrazu (nastavení kontrastu a jasu, redukce šumu, zvýraznění hran, anotace, zvětšení a posun obrazu, převrácení a rotace obrazu atd.) | Z.p.
8.11 | Virtuální mřížka - zejména využitelná pro dosažení vysoce kvalitních snímků při snímkování na volný detektor, bez použití nasazovací mechanické mřížky k odstranění rozptýleného záření. | Z.p.
8.12 | Auto Stitching - SW pro plně automatickou akvizici a spojení více snímků do jednoho dlouhého snímku, při snímkování dlouhých kostí pro stůl i vertigraf | Z.p.
8.13 | Softwarové vybavení pro automatické odstranění kostí z digitálního obrazu plic pro detailní a přesnou detekci plicních struktur | Z.p.
8.14 | Softwarová funkce automatického zvýraznění nízkokontrastních objektů, | Z.p.
8.15 | Živý obraz pacienta na monitoru akviziční stanice přenášený z kamery umístěné v kolimátoru rentgenové lampy určený pro: | Z.p.
8.16 | - vizuální kontrolu pacienta, pohnutí vzhledem k nastavené pozici pro snímkování, | Z.p.
8.17 | - nastavení rozsahu snímkování dlouhých snímků přímo z akviziční stanice, | Z.p.
8.18 | Automatická optimalizace kvality snímků s využitím algoritmů eliminujících podexponování/přeexponování obrazu a zvýrazňujících detaily | Z.p.
8.19 | DAP metr | Z.p.
8.20 | Indikace stavu nabití, WiFi signálu a připojení do sítě volného detektoru na akviziční stanici | Z.p.
8.21 | Operační systém Windows 11 Pro nebo vyšší | Z.p.
8.22 | Kapacita obrazového záznamu min. 1 TB | Z.p.
8.23 | Export snímků do PACS zadavatele prostřednictvím LAN | Z.p.
8.24 | Plná DICOM 3.0 kompatibilita | Z.p.
8.25 | Podpora práce s DICOM MODALITY WORKLIST | Z.p.
8.26 | Podpora funkce STORAGE COMMITMENT | Z.p.
8.27 | DICOM RDSR pro přenos expozičních parametrů do PACS | Z.p.
9 | Příslušenství
9.1 | Intercom pro obousměrnou komunikaci obsluhy a pacienta mezi vyšetřovnou a ovladovnou | Z.p.
9.2 | Nožní ovladač pro ovládání stolu | Z.p.
9.3 | - funkce uvolnění brzd plovoucí desky | Z.p.
9.4 | - funkce pohyb stolu výškově nahoru | Z.p.
9.5 | - funkce pohyb stolu výškově dolu | Z.p.
9.6 | Náhradní baterie pro detektor 1ks | Z.p.
9.7 | Externí nabíječka baterie pro detektor 1ks | Z.p.
9.8 | Mobilní stojan pro fixaci pacienta při snímkování dlouhých kostí u vertigrafu | Z.p.
10 | Související dodávky a instalace
10.1 | Technologický rozvaděč | Z.p.
10.2 | Kompletní deinstalace stávající technologie, včetně její ekologické likvidace a předání protokolu o ekologické likvidaci | Z.p.
10.3 | Na skiagrafický komplet položky 1 až 10.2 je minimální požadovaná záruční doba plného servisu (vč. detektoru, všech baterií, rentgenky, bez omezení) v délce: (po dobu záruční doby pro skiagrafický komplet bude - bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, el. revizí, zkoušek dlouhodobé stability, veškerých zákonem předepsaných kontrol, veškerých výrobcem předepsaných kontrol, servisní podpora, součástí je dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu, školení, servis, dodání dokumentace) | min.24 měsíců
10.4 | Na skiagrafický komplet položky 1 až 10.2 zadavatel požaduje plný pozáruční servis (vč. detektoru, všech baterií, rentgenky, bez omezení) v délce: (po dobu poskytování plného pozáručního servisu pro skiagrafický komplet bude - bezplatné provádění: bezpečnostně technických kontrol, el.revizí, zkoušek dlouhodobé stability, veškerých zákonem předepsaných kontrol, veškerých výrobcem předepsaných kontrol, servisní podpora, servis, školení) | 72 měsíců
11 | Zvláštní požadavky
11.1 | Zadavatel si vyhrazuje právo, v případě nejasností, si vyžádat od účastníka předvedení daného parametru nebo funkce přímo na reálném pracovišti, kde je nainstalován stejný typ a model jako je nabízený přístroj. Účastník v takovém případě zajistí plnou součinnost se zadavatelem a v případě vyzvání k takovémuto úkonu zorganizuje realizaci návštěvy instalace, kde je možné nejasné parametry nebo funkce plně a jednoznačně ověřit.
11.2 | Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (přejímací zkouška, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů. Předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky.
11.3 | Instruktáž/proškolení zdravotnického personálu a pracovníka odboru obslužných klinických činností kupujícího (dle § 40 a 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení.
11.4 | Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, dle zákona 375/2022 Sb., v případě zařízení se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje ve znění pozdějších předpisů.
11.5 | Návod k obsluze - nedílnou a podmínečnou součástí nabídky bude aktuální a kompletní (nezkrácený) návod k obsluze v anglickém i českém jazyce, obojí ve verzi autorizovanou výrobcem (nikoli překlad od distributora).
11.6 | Originální produktová data (datasheet) - nedílnou a podmínečnou součástí nabídky budou originální produktová data výrobce v anglickém jazyce s českým překladem, umožňující ověřit splnění všech technických parametrů uvedené v Zadávací dokumentaci
11.7 | Prohlášení o shodě - nedílnou a podmínečnou součástí nabídky bude prohlášení o shodě výrobce na nabízený kompletní RTG systém jako celek včetně přílohy obsahující kompatibilní komponenty a příslušenství, zejména digitální detektory. V případě kompletace samostatných komponent bude součástí nabídky také prohlášení o shodě výrobců jednotlivých komponent, zejména rentgenového zářiče a lampy, digitálních detektorů a akvizičního a postprocesingového software.
11.8 | Přesné uvedení hlavních komponent nabízeného RTG systému - v nabídce bude u hlavních komponent jednoznačně uveden model a výrobce a to minimálně u rentgenového zářiče, generátor, digitálních detektorů a akvizičního a postprocesingového software. Bude deklarováno v níže uvedené tabulce.
Hlavní komponenty nabízeného RTG systému
| Název položky | Model | Výrobce
Stropní závěs
Stůl
Vertigraf
Rentgenový zářič
VF generátor
Akviziční detektor stolu
Akviziční detektor vertigrafu
Akviziční stanice
Akviziční SW
Postprocessingový SW
12 | Požadavek na úpravu pracoviště:
12.1 | Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.
12.2 | V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie vč. rozvodů energií (pokud účastník využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu). Výkresová příloha č.1, Výkresová příloha č.2, Výkresová příloha č.3, Foto příloha č.1, Foto příloha č.2
12.3 | Pracoviště vyšetřovny a ovladovny musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Výkresová příloha č.1, Výkresová příloha č.2, Výkresová příloha č.3, Foto příloha č.1, Foto příloha č.2
12.4 | Součástí předložené nabídky musí být technický výkres umístění dodávané technologie na pracovišti včetně jeho podrobného popisu, návrh provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií, instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů, kotvících komponent, dodávka UPS, dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií). Součástí úprav pracoviště musí být také kompletní výměna podlahové krytiny ve vyšetřovně a v ovladovně a čekárně. Dále součástí úprav pracoviště musí být výměna stropního podhledu s ohledem na předpokládané úpravy a instalace nosných konstrukcí např. monitorů nebo jiných komponent dodávané technologie. Výkresová příloha č.1, Výkresová příloha č.2, Výkresová příloha č.3, Foto příloha č.1, Foto příloha č.2
12.5 | NNP MT zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje účastník na své náklady.
SW pro datové uložiště DICOM obrazových informací "PACS" a prohlížeče , specifikace minimálních požadavků
13 | Aplikační SW, to je PACSové SW řešení a jeho moduly, rovněž aplikační SW pro diagnostické a klinické prohlížeče, musí být certifikovány jako zdravotnický prostředek třídy IIb. | Z.p.
14 | Požadavky na počty licencí
14.1 | PACS systám | jedna licence
14.2 | Diagnostický prohlížeč | dvě licence
14.3 | Klinický prohlížeč | multilicence (neomezený počet)
15 | PACS
15.1 | Instalace aplikací PACS systému a SW infrastruktury bude realízována na současnou serverovou a diskovou HW a SW platformu nemocnice, pod virtualizačním prostředím VMware. | Z.p.
15.2 | Poskytované funkce:
15.3 | Ukládání obrazových dat v DICOM formátu a struktuře, v lokálním uložišti RAID nemocnice, | Z.p.
15.4 | V případě ukládání dat z modalit se zdrojem ionizujícího záření, musí být uloženy i informace o dávkách, a to v DICOM RDSR, | Z.p.
15.5 | Vyhledávání a opětovné načtení DICOM dokumentace v lokálním archivu, | Z.p.
15.6 | Zpracování dat, | Z.p.
15.7 | Administrace dat, | Z.p.
15.8 | Všechny vnější komunikace musí probíhat v šifrovaném protokolu. | Z.p.
15.9 | logování všech komunikačních přístupů uživatelů k obrazové zdravotnické dokumentaci do centrálního auditního logu | Z.p.
15.10 | Logování všech změn provedených nad daty, která jsou uložena v lokálním uložišti PACS do centrálního auditního logu | Z.p.
15.11 | Komunikace, distribuce a prohlížení nově vzniklých dat na modalitách:
15.12 | Komunikace budou probíhat v DICOM standardu, včetně DMWL, | Z.p.
15.13 | Modality budou v reálném čase zasílat vzniklou DICOM obrazovou informaci do PACS, včetně doprovodné DICOM dokumentace jako je například DICOM SR, | Z.p.
15.14 | Volitelně můžou modality zasílat vzniklou obrazovou informaci přímo na specializované diagnostické pracovní stanice modalit, | Z.p.
15.15 | Auto-routing k zajištění automatického přeposílání na různé DICOM destinace podle uživatelem definovaných pravidel, | Z.p.
15.16 | Prefetch pro získání starších DICOM dat minulých vyšetření pro diagnostické stanice a prohlížeče, | Z.p.
15.17 | Systém PACS musí podporovat práci s DICOM daty v komprimované i nekomprimované podobě. Pro dlouhodobou archivaci dat musí být využit veřejně dostupný (dokumentovaný) kompresní algoritmus podporující Query/Retrieve a Store pro DICOM snímky v lossy a lossless kompresi pro výrazné zmenšení objemu přenášených dat po datové síti, | Z.p.
15.18 | Prohlížení bude zajištěno www DICOM prohlížečem certifikovaným pro náhled klinických lékařů a diagnostiku u radiologických lékařů, | Z.p.
15.19 | DICOM Modality Work List "DMWL", realizace požadavku vyšetření | Z.p.
15.20 | Pro synchronizaci pacientských údajů a požadavků, bude pro PACS nemocnice nadřazen současný NIS (STAPRO FONS Enterprise). Prostřednictvím přímé komunikace s NIS budou řešeny veškeré vznikající požadavky (žádanky) na vyšetření, včetně případné zpětné vazby z PACS, komunikace mezi systémem NIS a systémem PACS, bude realizována prostřednictvím standardů pro přenos klinických a administrativních dat mezi softwarovými aplikacemi HL7. Na základě přijaté komunikace HL7, systém PACS sestaví příslušné požadavky pro jednotlivé modality ve standardu DMWL a zajistí distribuci v DICOM prostředí, | Z.p.
15.21 | Po uzavření vyšetření, musí PACS systém předat do NIS informace o tom, že vyšetření je hotovo, popis nálezu musí být zařazen do karty pacienta na základě identifikačních znaků žádanky a zároveň přiřazen k odpovídající studii v PACS ve formátu SR. | Z.p.
15.22 | Administrace
15.23 | Správa a administrace dodaného řešení lokálního PACS systému bude probíhat v rámci prohlížeče s grafickým rozhraním, kde administrátor systému komfortním intuitivním způsobem bude vytvářet uživatelské role, jejich skupiny včetně jednoduchého přiřazení uživatelů k daným rolím. V rámci nástrojů bude efektivně nastavovat a kontrolovat komunikaci s okolím, bude mít k dispozici nástroje pro řízení workflow vyšetření. | Z.p.
15.24 | Dle administrátorem nastavených oprávnění bude uživatel disponovat právy na využití obrazové dokumentace včetně popisů vyšetření. Uživatelská oprávnění v systému PACS a ověření uživatele musí být možné navazovat na identitní systémy nemocnice (využití AD), pro zachování komfortního přístupu uživatelů k datům.. | Z.p.
15.25 | Dodavatel dodá další nástroje k technické kontrole provozu systému například hodnocení odesílaných dat, efektivní řešení chyb v komunikaci, kontroly velikosti souborů a objemu obrazové dokumentace atd. | Z.p.
15.26 | Sestavení statistických přehledů na denní bázi minimálně v rozsahu: | Z.p.
15.27 | - celkový a denní počet uložených studií, | Z.p.
15.28 | - celkový a denní přírůstek obrazových dat, | Z.p.
15.29 | - informace o stavu systému, | Z.p.
15.30 | - informace o stavu důležitých služeb, jako je například průběh archivace studií, | Z.p.
15.31 | - Správa DICOM vyšetření (opravy, rozdělování, slučování, a pod.) bude probíhat prostřednictvím lokálního PACS systému, | Z.p.
15.32 | Dodávka a integrace prostředků komunikace zravotnických zařízení:
15.33 | - RediMed instalace na HW prostředky nemocnice VMwaere | Z.p.
15.34 | - e-PACS instalace na HW prostředky nemocnice Vmwaere | Z.p.
15.35 | - Na základě rozhodnutí lékaře radiologa musí být možnost uložit obdržená data ze systémů ReDiMed a e-PACS na lokální PACS, | Z.p.
15.36 | Pro privátní ambulance v blízkém regionu, je vypálení DICOM obrazových dat na CD/DVD nosič včetně jednoduchého prohlížeče. Rovněž musí být podporována možnost prostřednictvím klinického www prohlížeče a sdílení vyšetření pomocí šifrovaného odkazu z prohlížeče. Např QRcode, url. Link, možnost nastavení časového omezní a hesla. | Z.p.
15.37 | Všechny vnější komunikace musí probíhat v šifrovaném protokolu. | Z.p.
15.38 | Logování všech komunikačních přístupů uživatelů k obrazové zdravotnické dokumentaci do centrálního auditního logu | Z.p.
15.39 | Logování všech změn provedených nad daty, která jsou uložena v lokálním uložišti PACS do centrálního auditního logu | Z.p.
16 | Prohlížeč
16.1 | Zajištění připojení skiagrafického systému DR, ultrazvukového přístroje, CR čtečky kazet | Z.p.
16.2 | Základní zobrazení
16.3 | Podpora DICOM obrazových dat z modalit minimálně v rozsahu US; DX; CR; RF; CT; UZ; MR; NM; PT; XA; MG; BMD; PX; IO; BDUS; XC; GM; ECG; ES, | Z.p. - Klin + Diag
16.4 | Zobrazení 2D snímků, | Z.p. - Klin. + Diag.
16.5 | Zobrazení 3D snímků, | Z.p. - Diag.
16.6 | Reformát MPR, zakřivené MPR, MIP, minIP, | Z.p. - Diag.
16.7 | Základní měření a funkce:
16.8 | - Denzita, | Z.p. - Klin. + Diag.
16.9 | - Pravítko, | Z.p. - Klin. + Diag.
16.10 | - Tříbodový úhel, | Z.p. - Klin. + Diag.
16.11 | - Nástroj pro ortopedická měření dolní končetiny HKA, FMA, TMA, JLCA, | Z.p. - Klin. + Diag.
16.12 | - Manipulaci s dvourozměrnými snímky | Z.p. - Klin. + Diag.
16.13 | - Manipulaci s 3D snímky | Z.p. - Diag.
16.14 | - Zoom, | Z.p. - Klin. + Diag.
16.15 | - Posouvání, | Z.p. - Klin. + Diag.
16.16 | - Lupu s možností zvětšování po krocích, | Z.p. - Klin. + Diag.
16.17 | - Rotaci, | Z.p. - Klin. + Diag.
16.18 | - Inverze | Z.p. - Klin. + Diag.
16.19 | Pokročilé měření:
16.20 | - ROI (Elipsu, Kruh, Čtverec, Obdélník, Mnohoúhelník, Obrys) | Z.p. - Diag.
16.21 | - Zobrazení statistiky v ROI ( Max, Průměr) | Z.p. - Diag.
16.22 | - Cobbův úhel, | Z.p. - Diag.
16.23 | Možnost rozdělení obrazovky, | Z.p. - Diag.
16.24 | Možnost vkládání anotací, | Z.p. - Diag.
16.25 | Podporu manuální a automatické synchronizace snímků, sérií a vyšetření, | Z.p. - Diag.
16.26 | Vytváření klíčových snímků dle standardu DICOM (Key objects) vč. jejich zobrazení a možnosti uložení jako nové série vyšetření, | Z.p. - Diag.
16.27 | Možnost porovnání vyšetření různých pacientů, | Z.p. - Diag.
16.28 | Možnost práce s EKG signály generovanými ve formátu DICOM min. v rozsahu: | Z.p. - Diag.
16.29 | - Zobrazení 12-svodového záznamu, | Z.p. - Diag.
16.30 | - Možnost zobrazit pouze vybraný svod/vybrané svody, | Z.p. - Diag.
16.31 | - Možnost daný signál zvětšovat a posouvat v průběhu signálu, | Z.p. - Diag.
16.32 | - Možnost porovnávat dva a více různých signálů, | Z.p. - Diag.
16.33 | - Zobrazení základních informací o signálu, | Z.p. - Diag.
16.34 | - Měření amplitud a period, | Z.p. - Diag.
16.35 | - Tisk signálu v odpovídajícím měřítku včetně cejchu, | Z.p. - Diag.
16.36 | Závěsné (hanging) protokoly – možnost pokročilé definice hanging protokolů a kombinace pravidel pro zobrazení vyšetření. Musí být možné definovat min. rozložení obrazu (rozdělení obrazovky/obrazovek) dle typu vyšetření, počet diagnostických monitorů a nastavení zobrazení na každém z nich vč. nastavení zobrazení na tabletu či telefonu, automatické porovnání aktuálního a předchozích vyšetření, definice nastavení výchozí hodnot jako je např. WL, zoom, nastavení pozice otevření vyšetření, MPR, 3D rekonstrukce, apod. Všechna tato pravidla musí být možné kombinovat, | Z.p. - Diag.
16.37 | Aby prohlížeč umožnil uživatelské nastavení viditelnosti konkrétních DICOM tagů na obrazovce prohlížeče dle typu modality – musí být možné zobrazit hlavní DICOM tagy, | Z.p. - Diag.
16.38 | Automatické dočítání otevřených nedokončených/rozpracovaných vyšetření, tzn. při zobrazení vyšetření, které ještě není dokončené, se budou automaticky dotahovat zbývající snímky na pozadí a pro jejich zobrazení nebude nutné znovu načtení vyšetření, | Z.p. - Diag.
16.39 | Možnost uložení rozpracovaného stavu vyšetření na server pro následné použití (po přihlášení z jiného koncového zařízení, musí být možné zobrazit vyšetření v uloženém rozpracovaném stavu včetně komentářů, měření, rozložené obrazu, W/L apod.), | Z.p. - Diag.
16.40 | Přehrávání smyček z ultrazvuku, angiografie, laparoskopie apod., možnost nastavení rychlosti přehrávání, | Z.p. - Diag.
16.41 | Export vyšetření/snímků ve formátu DICOM, MP4, JPG, PNG s možností anonymizace dat pro studie, publikační a prezentační účely, | Z.p. - Diag.
16.42 | Uložení a obnovení stavu prohlížeče po automatickém odhlášení uživatele, | Z.p. - Diag.
16.43 | Na SW položky 13 až 19.4 je minimální požadovaná záruční doba v délce: (po dobu záruční doby pro SW bude - bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, servisní podpora, součástí je dodávka SW, instalace SW, uvedení SW do provozu, školení, migrace dat, dodání dokumentace) | min. 60 měsíců
17 | 1ks diagnostická stanice - HW
17.1 | - PC v konfiguraci minimálně: CPU 8core, 16GBram, disk min. 512GB SSD, grafická karta určená pro diagnostiku, Windows 11Pro | Z.p.
17.2 | - administrativní barevný LCD monitor: | ----------
17.3 | - úhlopříčka | min. 24"
17.4 | - rozlišení | 1920 × 1200
17.5 | - vstup videosignálu | DP
17.6 | - diagnostický barevný LCD monitor: | ----------
17.7 | - úhlopříčka | min. 30"
17.8 | - rozlišení | 6Mpix
17.9 | - kontrast | min. 1500:1
17.10 | - vstup videosignálu | DP
17.11 | - záložní zdroj pro provoz pracovní stanice po dobu | min. 10 minut
18 | 1ks mobilní diagnostická stanice - HW
18.1 | - Notebook v konfiguraci minimálně: 15“, CPU 8core, 16GB ram, disk min. 512GB, SSD, Windows 11Pro, grafická karta kompatibilní se zobrazením na diagnostickém monitoru | Z.p.
18.2 | - diagnostický barevný monitor: | 1ks
18.3 | - úhlopříčka | min. 21,3"
18.4 | - rozlišení | 3Mpix
18.5 | - kontrast | min. 1500:1
18.6 | - vstup videosignálu | DP
18.7 | Na HW položky 17 až 18.7 je minimální požadovaná záruční doba v délce: (po dobu záruční doby pro HW bude - bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, servisní podpora, součástí je dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu, školení, servis, dodání dokumentace) | min. 36 měsíců
19 | Související dodávky a instalace
19.1 | Komplexní instalace všech částí dodávky včetně jejich konfigurace a uvedení do rutinního provozu. | Z.p.
19.2 | při instalaci PACS, musí dodavatel zajistit plnohodnotný provoz stávajícího řešní PACS, až do doby uvedení nově dodaného řešení do rutinního provozu | Z.p.
19.3 | Provedení migrace dat stávajícího PACS systému do nového PACS systému | Z.p.
Z.p. - základní požadavek
Z.p. - Klin. + Diag. - základní požadavek jak pro klinický tak diagnostický prohlížeč
Z.p. - Diag. - základní požadavek pouze pro diagnostický prohlížeč
( hodnoceno ) - parametr který bude hodnocen v rámci hodnocení nabídek
Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.
Veškeré požadavky uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální. Zařízení nabízené dodavatelem musí vymezené parametry splňovat nebo může vykazovat parametry lepší. Zadavatel u jednotlivých požadavků současně umožňuje nabídnout i jiné, rovnocenné nebo lepší řešení než to, které je uvedeno v technické specifikaci. Prokázání, že se o takové řešení jedná, leží plně na dodavateli, a to již v jeho nabídce.
Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci D "účastníkem nabízená hodnota plnění".
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na "Z.p / Z.p. - Diag. / Z.p. - Klin. + Dia / případně jiným obdobným způsobem", doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného zařízení (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti zařízení a znamená nesplnění zadávacích podmínek).
3. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, u nichž je stanovena minimální nebo maximální požadovaná hodnota číselně, doplní do druhého sloupce konkrétní číselnou hodnotu, kterou dosahuje jím nabízené zařízení (nedodržení stanoveného maxima či nesplnění požadovaného minima znamená nesplnění zadávacích podmínek).
4. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u hodnocených údajů doplní konkrétní hodnotu nabízeného přístroje dle záložky "Hodnocení", která musí být rovněž vyplněna.
Prohlašuji, jako účastník zadávacího řízení, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedených v technických listech výrobce k nabízenému předmětu plnění.
V ……………………………………….. dne ……………………………….
…………………………………………………………..
podpis účastníka zadávacího řízení
Účastník:
jméno, příjmení, titul:
funkce:

## Hodnocení
Varianta hodnocení cana a technické parametry jako celek
# | Hodnocený parametr | Jednotka | Hodnota, nebo plnění daného parametru | Váha
K.1 | Celková nabídková cena "součet ceny za zařízení definované v příloze č. 1 smlouvy - Technická specifikace a ceny za plný pozáruční servis na dobu 72 měsíců". | Kč |  | 70%
K.2 (4.12) | Úhlová korekce odklonu centrálního rtg. paprsku definovaná v položce 4.9; 4.10 a 4.11 je realizována jak v podélném, tak i příčném směru akviziční plochy detektoru. | ano/ne |  | 6%
K.3 (4.13) | Antikolizní systém stropního závěsu pro zajištění bezpečnosti pro autopozicování systému, bez přímého kontaktu s překážkou | ano/ne |  | 6%
K.4 (5.3) | Antikolizní systém stolu, zajišťující bezpečnost při sjíždění stolu dolů, aby nedošlo ke kontaktu s objekty pod stolem, bez přímého kontaktu s překážkou | ano/ne |  | 6%
K.5 (7.7) | Kvantová účinnost DQE v % @ 0,00 Lp/mm @ RQA 5 IEC 62220 | % |  | 6%
K.6 (8.4) | Virtuální dálkové ovládání: zobrazení bezdrátového dálkovího ovladače (identický jako fyzický bezdrátový ovladač) na monitoru akviziční stanice a možnost výběrem příslušných tlačítel na monitoru zvolit příslušnou funkci odpovídající fyzickému bezdrátovému ovladači. | ano/ne |  | 6%
100%
Účastník vyplní v poli "Hodnota, nebo plnění daného parametru" příslušného hodnotícího parametru nabízenou číselnou hodnotu u položek K.1 a K.5, u položek K.2, K.3, K.4, K.6, vyplní příznak splnění/nesplnění parametru uvedením textu ano jako příznak splnění daného hodnotícího parametru případně ne jako příznak nesplnění daného parametru.
Způsob hodnocení jednotlivých kritérií
Způsob hodnocení je uveden ve Svazku 1 zadávací dokumentace.
Prohlašuji, jako účastník zadávacího řízení, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedených v technických listech výrobce k nabízenému předmětu plnění.
V ……………………………………….. dne ……………………………….
…………………………………………………………..
podpis účastníka zadávacího řízení
Účastník:
jméno, příjmení, titul:
funkce: