**Příloha č. 2 výzvy – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Monitor vitálních funkcí do prostředí magnetické rezonance

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Monitor vitálních funkcí - 1 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Monitor vitálních funkcí do prostředí MR,  zajišťující kontinuální přehled o fyziologických  funkcích pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilní s magnetickou rezonancí o intenzitě min. 3 T | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Magnetická odolnost min. 30 000 Gauss | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vhodné pro pacienty všech věkových kategorií (novorozenec, dítě, dospělý) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vzdálená bezdrátová dokovací stanice s displejem pro komunikaci s monitorem z ovladovny magnetické rezonance | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Barevný dotykový LCD displej monitoru min. 10" na pojízdném vozíku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost umístění monitoru na tělo anesteziologického přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost demontáže monitoru ze stojanu a umístění na lůžko | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Bezdrátové moduly k měření EKG, SpO2, respirace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Bezdrátové měřící moduly s dobou provozu min. 11 hodin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nabíječka 2 ks bezdrátových modulů integrovaná do těla monitoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Neinvazivní měření krevního tlaku NIBP | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dynamické zobrazení monitorovacích trendů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odlišení technických a fyziologických alarmů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájení monitoru ze sítě i z akumulátorů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání v Českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.